Kalisz, dnia 13 listopada 2014 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę i  uruchomienie zestawu endoskopowego i resektoskopu”

nr sprawy: 130/14

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

# Pytanie nr 1,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na kamerę medyczną o parametrach zgodnych z wymaganiami a nawet je przewyższających o czułości <0,5 luxa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 2,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie wózków endoskopowych zgodnych z oczekiwaniami zamawiającego lecz bez szuflady?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 3,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego z menu w języku angielskim

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 4,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego z menu graficznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 5,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego w obudowie przeznaczonej do pracy w warunkach bloku operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 6,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie cystoskopów w rozmiarach 17,5; 19,5 i 21 Charr/Fr?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cystoskopów w rozmiarach 17,5 – 3szt. oraz 19,5 – 3szt. (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 7,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków biopsyjnych półsztywnych 5 Charr, długość 37 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 8,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek półsztywnych 7 Charr, długość 38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 9,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie Żanety 150 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis dotyczący żanety szklanej, obecny otrzymuje brzmienie: Żaneta szklana urologiczna 150ml – 2szt.

# Pytanie nr 10,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków biopsyjnych półsztywnych 5 Charr, długość 37 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 11,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków typu grasper  5 Charr, długość 55 cm do ureterorenoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 12,

Czy Zamawiający w Zestawie endoskopowym wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków typu ząb myszy  5 Charr, długość 55 cm do ureterorenoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego zaoferowania kleszczyków typu ząb myszy.

Pytanie nr 13,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę endoskopową o następujących parametrach:

KAMERA – 1 szt.

Kamera 1 CCD z obiektywem o zmiennej ogniskowej Parfocal zoom.

Czułość minimalna 3 lux.

2 Wejście S-VHS .

1 Wejście Composite video.

Ilość linii: min. 450 linii.

Zoom cyfrowy i optyczny 2 x.

Funkcja balansu bieli realizowana za pomocą przycisku na głowicy kamery.

Funkcja zamrażania obrazu.

2 Programowalne przyciski na głowicy kamery.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 14,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła o następujących parametrach:

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt.

Źródło światła LED.

Moc odpowiadająca mocy ksenonowego źródła światła.

Płynna regulacja natężenia światła manualnie poprzez przyciski na panelu przednim urządzenia.

Temperatura barwowa ok. 6400K.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 15,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę endoskopową o następujących parametrach:

ŚWIATŁOWÓD – 3 szt.

Długość robocza 230 cm.

Średnica 3,5 mm.

Sterylizacja w autoklawie 134 °C.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 16,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę endoskopową o następujących parametrach:

WÓZEK – 2 szt.

Wózek pod zestaw endoskopowy.

Wykonany ze stali lakierowanej.

Wyposażony w 3 półki.

Wyposażony w szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk

Wyposażony w listwę elektryczną z 6 gniazdową.

Wyposażony w uchwyt na kamerę.

Możliwość regulacji wysokości półek, tunel do chowania kabli sieciowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 17,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o następujących parametrach:

MONITOR – 1 SZT.

Monitor FULL HD z tylnym podświetleniem LED.

Przekątna ekranu 27”.

Wytrzymała obudowa wykonana z aluminium.

1 wejście cyfrowe DVI.

1 wejście S-VHS.

1 wejście Composite Video.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 18,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki cystoskopowe o następujących parametrach:

OPTYKI CYSTOSKOPOWE

Optyka cystoskopowa – 3 szt.

- autoklawowalna

- kąt 30°

- średnica 4mm

- długość robocza 300mm

Optyka cystoskopowa – 1 szt.

- autoklawowalna

- kąt 0°

- średnica 4mm

- długość robocza 300mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (w przypadku zaoferowania urządzenia o parametrze w/w należy to uwzględnić w kolumnie Oferowane parametry tabeli Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych Formularz Ofertowy (2)).

# Pytanie nr 19,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pozostałe wyposażenie zestawu endoskopowego o następujących parametrach:

Kontener druciany do optyki cystoskopowej – 3 szt.

Płaszcz cystoskopowy 17 Ch, dwukranikowy z obturatorem – 2 szt.

Płaszcz cystoskopowy 19 Ch, dwukranikowy z obturatorem – 2 szt.

Płaszcz cystoskopowy 20 Ch, dwukranikowy z obturatorem – 2 szt.

Kleszczyki biopsyjne, giętkie, 5-7Ch, długość 40cm – 1 szt.

Nożyczki półsztywne, 7Ch, długość 40cm – 1 szt.

Łącznik cystoskopowy z jednym kanałem roboczym – 3 szt.

Kleszczyki cystoskopowe optyczne, biopsyjne – 1 szt.

Kleszczyki cystoskopowe optyczne, do usuwania kamieni – 1 szt.

Żaneta szklana urologiczna 100ml – 2 szt.

Ureterorenoskop – 1 szt.

- długość min. 430mm

- autoklawowalny

- kanał roboczy na narzędzia 5Ch

Kleszczyki typu grasper, do kanału 5Ch, półsztywne, dł. 60cm do ureterorenoskopu – 1 szt.

Kleszczyki typu „ząb myszy”, do kanału 5Ch, półsztywne, dł. 60 cm do ureterorenoskopu – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania płaszcza cystoskopowego 21Ch – 2szt. Zamawiający zmienia wymóg dotyczący ilości płaszczy cystoskopowych 17Ch, 19Ch – z 2 szt. na 3 szt. Zamawiający zmienia wymóg dotyczący żanety szklanej na: żaneta szklana urologiczna – 150 ml – 2szt. Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego kleszczyków typu ,,ząb myszy’’. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

# Pytanie nr 20,

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania resektoskop o następujących parametrach:

Resektoskop

Element roboczy resektoskopu, aktywny na elektrody monopolarne – 1 szt.

Płaszcz resektoskopu 26Ch przepływowy, dwukranikowy – 1 szt.

Obturator do płaszcza resektoskopu – 1 szt.

Elektroda monopolarna pętlowa, 24/26Ch – 5 szt.

Elektroda monopolarna kulkowa, 3mm, 24/26Ch – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 21,

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania źródła światła o żywotności min. 30 000 godzin ?

Odpowiedź: TAK.

# Pytanie nr 22,

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ureterorenoskopu o kącie patrzenia 6 stopni?

Odpowiedź: TAK.

# Pytanie nr 23,

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ureterorenoskopu o średnicy zewnętrznej 9.5 Fr.?

Odpowiedź: TAK.

# Pytanie nr 24,

Czy Zamawiający wymaga, aby na optykach cystoskopowych znajdowało się oznaczenie rozmiaru kompatybilnego światłowodu ?

Odpowiedź: NIE.

# Pytanie nr 25,

Czy Zamawiający wymaga, aby na optykach cystoskopowych znajdowało się oznaczenie w postaci kodu DATA Matrix ułatwiające identyfikacje w centralnej sterylizatorni ?

Odpowiedź: NIE.

# Pytanie nr 26,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby faktura sprzedażowa była wystawiona na poszczególne pozycje wchodzące w skład danego zestawu?

Odpowiedź: NIE.

# Pytanie nr 27,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 28,

Prosimy o dodanie do wzoru umowy następujących zapisów:

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a. obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę,

b. zmiany numeru katalogowego producenta

c. zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie nr 29,

Czy opisany w SIWZ zestaw endoskopowy i resektoskop tworzą jeden pakiet?

Odpowiedź: TAK.

# Pytanie nr 30,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu resektoskopu, co umożliwi otrzymanie większej liczby konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy siwz.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje również, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 18 listopada  2014 r.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia  18 listopada  2014 r.

Zamawiający informuje również, że  Formularz Ofertowy (2) Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych zamieszczony w siwz na stronie 17 –20 traci moc. Nowy Formularz Ofertowy (2) zostaje zamieszczony poniżej. Oferty należy składać na aktualnym Formularzu Ofertowym (2)!.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Zestaw endoskopowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| KAMERA – 1 szt. |
|  | 1CCD Digital Kamera z obiektywem | TAK / Podać typ i producenta |  |
|  | Czułość maksymalna 0,2 lux | TAK / Podać |  |
|  | Min. 1 wyjście cyfrowe DVI lub HDMI | TAK / Podać |  |
|  | Min. 1 wyjście Composite Video | TAK / Podać |  |
|  | Min. 1 wyjście S-VHS | TAK / Podać |  |
|  | Zapamiętywanie ostatnich ustawień | TAK |  |
|  | Ilość linii min. 500 | TAK / Podać |  |
|  | Cyfrowy zoom min. 2x | TAK / Podać |  |
|  | Funkcja balansu bieli realizowana za pomocą przycisku na głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zamrażania obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja rotacji obrazu | TAK |  |
|  | Programowalne przyciski na głowicy kamery min. 2 | TAK / Podać |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |
|  | Źródło światła LED | TAK / Podać typ i producenta |  |
|  | Moc min. 100W | TAK / Podać |  |
|  | Płynna regulacja natężenia światła manualnie lub w połączeniu z kamerą automatycznie | TAK |  |
|  | Przyciski do wyboru trybu regulacji natężenia światła - manualnie lub automatycznie | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 5500K | TAK / Podać |  |
| ŚWIATŁOWÓD – 3 szt. |
|  | Długość min. 2,3m | TAK / Podać |  |
|  | Średnica min. 3,5mm | TAK / Podać |  |
|  | Autoklawowalny | TAK |  |
| WÓZEK – 2 szt. |
|  | Wózek pod zestaw endoskopowy | TAK / Podać typ i producenta |  |
|  | Wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Min. 4 półki | TAK / Podać |  |
|  | Szuflada na akcesoria | TAK |  |
|  | Listwa elektryczna min. 6 gniazdowa | TAK / Podać |  |
|  | Uchwyt na kamerę | TAK |  |
|  | 2 uchwyty do prowadzenia wózka | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości półek tunel do chowania kabli sieciowych | TAK |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2) - cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Zestaw endoskopowy – 1 szt.

| MONITOR – 1 SZT. |
| --- |
|  | Monitor LED FULL HD | TAK / Podać typ i producenta |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 21” | TAK / Podać |  |
|  | Wytrzymała metalowa obudowa | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie matrycy szkłem optycznym | TAK |  |
|  | Min. 1 wejście cyfrowe DVI lub HDMI | TAK / Podać |  |
|  | Min. 1 wejście S-VHS | TAK / Podać |  |
| OPTYKI CYSTOSKOPOWE |
|  | Optyka cystoskopowa – 3 szt. autoklawowalna kąt 30° średnica 4mm długość robocza min. 302mm | TAK / Podać |  |
|  | Optyka cystoskopowa – 1 szt. autoklawowalna kąt 0° średnica 4mm długość robocza min. 302mm | TAK / Podać |  |
| POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |
|  | Kontener druciany do optyki cystoskopowej – 3 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy 17 Ch, dwukranikowy z obturatorem – 3 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz cystoskopowy 19 Ch, dwukranikowy z obturatorem – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki biopsyjne, półsztywne, 5Ch, długość 40cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki półsztywne, 7Ch, długość 40cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Łącznik cystoskopowy z jednym kanałem roboczym – 3 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki cystoskopowe optyczne, biopsyjne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki cystoskopowe optyczne, do kruszenia kamieni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Żaneta szklana urologiczna 150ml – 2 szt. | TAK |  |
|  | Ureterorenoskop – 1 szt. długość min. 430mm autoklawowalny kanał roboczy na narzędzia 5Ch płaszcz zawnętrzny o śr. 9,5 Fr | TAK |  |
|  | Kleszczyki typu grasper, 5Ch, półsztywne, dł. 60cm do ureterorenoskopu – 1 szt. | TAK |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy składowe zestawu min. 24 miesiące | TAK / Podać |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2) - cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Zestaw endoskopowy – 1 szt.

|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| INNE |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy składowe zestawu fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie zestawu endoskopowego na Oddziale Urologicznym | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji zestawu endoskopowego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |

Resektoskop – 1 szt.

Nazwa i typ urządzenia: .............................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

Rok produkcji: ......................................................................................................

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Element roboczy resektoskopu, aktywny na elektrody monopolarne – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny płaszcz resektoskopu 24Ch, resektoskop przepływowy, dwukranikowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator do płaszcza resektoskopu – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna pętlowa, 30°, 24Ch – 5 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda monopolarna kulkowa, 3mm, 24Ch – 1 szt. | TAK |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / Podać |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY (2) - cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

Resektoskop – 1 szt.

|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
| INNE |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2014 | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia na Oddział Urologiczny, sprawdzenie poprawności działania | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | TAK |  |

* W kolumnie ,,Oferowane parametry’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/