Kalisz, dnia 15 listopada 2010 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: „dostawę łóżek szpitalnych, materacy, szafek przyłóżkowych oraz ramek na karty gorączkowe”

nr sprawy: 86/10.

Zamawiający modyfikuje zapisy w SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Wprowadza również zmiany w Formularzu ofertowym oraz cenowym.

W specyfikacji jest:

,, Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań.

Zadanie nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych, materacy oraz ramek na karty gorączkowe

Zadanie nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych

Oferowane łóżka szpitalne, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe muszą być fabrycznie nowe.

Niniejsze zamówienie obejmuje również:

- dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- montaż  w siedzibie Zamawiającego

- przeszkolenie personelu Zamawiającego przy odbiorze technicznym produktów

Zadanie nr 1

UROLOGIA

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 19szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 2 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 8szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 3 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 27szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

- Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

NEUROLOGIA

Pozycja Nr 4 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 17szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

-    wieszak do kroplówki montowany w każdym narożniku leża,

Pozycja Nr 5 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 15szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania  po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza

obrys łóżka

-    składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 6 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 3szt.:

- wymiary zewnętrzne 2130x950 mm,

- wymiary leża 2000x900mm,

- zakres regulacji wysokości leża 400-800mm,

- leże wypełnione metalową matą,

- krążki odbojowe,

- chromowane ramy szczytów z możliwością demontażu, wypełnione płytą z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę,

- koła z blokadą indywidualną,

- wieszak do kroplówek mocowany na czterech narożnikach leża,

- barierki boczne mocowane do ramy leża

Pozycja Nr 7 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 35szt.:

- wielkość materaca: 200 x 85 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Oddział Gastrologii Dziecięcej

Pozycja Nr 8 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 6szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 9 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 4szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości.

Pozycja Nr 10 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 5szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- barierki boczne składane montowane na ramię łóżka z profili stalowych, chromowane

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

Pozycja Nr 11 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 15szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH:

Pozycja Nr 12 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 11szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Pozycja Nr 13 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 12szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkowa,

- barierki boczne składane mocowane na ramię łóżka wykonane z profili stalowych, chromowane,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

-     wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza

obrys łóżka

Pozycja Nr 14 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 23szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Pozycja Nr 15 Formularza Cenowego

Ramka na karty gorączkowe 42szt.:

Wykonana z tworzywa (unilam) z jedną zawieszką do mocowania na ramę łóżka, klips do przypięcia karty gorączkowej, wymiary 25x30 cm

Zadanie nr 2

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Szafki przyłóżkowe 106szt.:

- konstrukcja –szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze białym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,

- drzwi szafki oraz szuflada pokryta lakierem proszkowym, możliwość wyboru kolorów  z palety

- blat szafki wykonany z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową oblamówką,

- szerokość szafki: 400 mm (+,- 20mm),

- wysokość całkowita szafki: 830 mm (+/- 20 mm),

- głębokość szafki: 410 mm(+/- 20mm)

- szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym

- szafka wyposażona w haczyki  do zawieszania ręczników

- szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów,

- szafka wyposażona w niebrudzące podłoża tworzywowe podwójne koła,

- szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny, z możliwością zmiany stron montażu blatu bocznego  (ustawienie prawo i lewostronnie) podpartym dodatkowym piątym podwójnym kołem z indywidualną blokadą, zwiększającym stabilność szafki przy rozłożonym blacie,

- blat boczny szafki z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia

UWAGA!

Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany  jest do załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających iż oferowane wyroby zostały dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz deklaracji zgodności i certyfikaty

Ponadto oferowane wyroby muszą bezwzględnie posiadać parametry określone dla każdego z nich przez  Zamawiającego powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty katalogi, opisy lub fotografie oferowanego asortymentu celem potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów.

Termin realizacji zamówienia: Zadanie nr1 i nr 2

Realizacja zamówienia następować będzie w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.’’

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY(1)

I. Kryterium – Cena brutto

|  | ## Wartość netto w PLN | ## Stawka podatku VAT | ## Kwota podatku VAT | ## Wartość brutto ## w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość wynikająca z pozycji ,,Razem’’ tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 2 |  |  |  |  |

Okres gwarancji

Na dostarczone łóżka, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe minimum 24 miesiące

Podać

Termin dostawy

Termin realizacji zamówienia (zad. nr 1 i zad. nr 2) ( nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy)

Podać

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżka / Urologia | szt. | 19 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łóżka / Urologia | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materace w pokrowcu / Urologia | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łóżka / Neurologia | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łóżka / Neurologia | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łóżka / Neurologia | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Materace w pokrowcu / Neurologia | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | Materace w pokrowcu / Gastrologia Dziecięca | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 13. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 14. | Materace w pokrowcu / Oddz. Dziecięcy | szt. | 23 |  |  |  |  |  |
| 15. | Ramka na karty gorączkowe | szt. | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

W SIWZ powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań.

Zadanie nr 1 – Dostawa łóżek szpitalnych, materacy oraz ramek na karty gorączkowe

Zadanie nr 2 – Dostawa szafek przyłóżkowych

Zadanie nr 3 – Dostawa łóżek szpitalnych oraz materacy

Oferowane łóżka szpitalne, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe muszą być fabrycznie nowe.

Niniejsze zamówienie obejmuje również:

- dostawę przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- montaż  w siedzibie Zamawiającego

- przeszkolenie personelu Zamawiającego przy odbiorze technicznym produktów

Zadanie nr 1

NEUROLOGIA

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 17szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

-    wieszak do kroplówki montowany w każdym narożniku leża,

Pozycja Nr 2 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 15szt.:

- szerokość całkowita 950 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania  po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza

obrys łóżka

-    składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 3 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 3szt.:

- wymiary zewnętrzne 2130x950 mm,

- wymiary leża 2000x900mm,

- zakres regulacji wysokości leża 400-800mm,

- leże wypełnione metalową matą,

- krążki odbojowe,

- chromowane ramy szczytów z możliwością demontażu, wypełnione płytą z tworzywa odpornego na wilgoć i temperaturę,

- koła z blokadą indywidualną,

- wieszak do kroplówek mocowany na czterech narożnikach leża,

- barierki boczne mocowane do ramy leża

Pozycja Nr 4 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 35szt.:

- wielkość materaca: 200 x 85 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Pozycja Nr 5 Formularza Cenowego

Ramka na karty gorączkowe 42szt.:

Wykonana z tworzywa (unilam) z jedną zawieszką do mocowania na ramę łóżka, klips do przypięcia karty gorączkowej, wymiary 25x30 cm

Zadanie nr 2

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Szafki przyłóżkowe 106szt.:

- konstrukcja –szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym w kolorze białym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,

- drzwi szafki oraz szuflada pokryta lakierem proszkowym, możliwość wyboru kolorów  z palety

- blat szafki wykonany z płyty meblowej, z możliwością wyboru kolorów zakończony tworzywową oblamówką,

- szerokość szafki: 400 mm (+,- 20mm),

- wysokość całkowita szafki: 830 mm (+/- 20 mm),

- głębokość szafki: 410 mm(+/- 20mm)

- szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym

- szafka wyposażona w haczyki  do zawieszania ręczników

- szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub  pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów,

- szafka wyposażona w niebrudzące podłoża tworzywowe podwójne koła,

- szafka wyposażona w dodatkowy blat boczny, z możliwością zmiany stron montażu blatu bocznego  (ustawienie prawo i lewostronnie) podpartym dodatkowym piątym podwójnym kołem z indywidualną blokadą, zwiększającym stabilność szafki przy rozłożonym blacie,

- blat boczny szafki z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą mechanizmu dociskowego oraz z możliwością regulacji kąta pochylenia

Zadanie nr 3

UROLOGIA

Pozycja Nr 1 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 19szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 2 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 8szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- regulacja sekcji oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji segmentu oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - chromową, wypełnione odejmowaną płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą indywidualną,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Wyposażenie:

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- składane barierki boczne, mocowane do ramy łóżka, chromowane.

Pozycja Nr 3 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 27szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

Oddział Gastrologii Dziecięcej

Pozycja Nr 4 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 6szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z możliwością regulacji wysokości,

- wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 5 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 4szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo – Chromową , wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości.

Pozycja Nr 6 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 5szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła z blokadą kierunkową,

- barierki boczne składane montowane na ramię łóżka z profili stalowych, chromowane

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

Pozycja Nr 7 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 15szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

ODDZIAŁ CHORÓB DZIECIĘCYCH:

Pozycja Nr 8 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 11szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkową,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

Pozycja Nr 9 Formularza Cenowego

Łóżka szpitalne 12szt.:

- szerokość całkowita 850 mm(+/-  20 mm)- wymiary zewnętrzne,

- długość całkowita 2130 mm (+/- 20 mm) – wymiary zewnętrzne,

- wysokość leża od podłogi 550 mm (+/- 20 mm),

- regulacja segmentu oparcia pleców odchylana płynnie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od 0º do 70º (+/- 2º). Dzwignia zwalniania mechanizmu regulacji sekcji oparcia pleców umieszczona z dwóch stron pod ramą leża, umożliwiająca samodzielną zmianę położenia,

- konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wym. 5x3 cm pokrytych powłoką cynkową  oraz lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne oraz działanie promieni UV,

- wyjmowane ramy szczytów wykonane z rur stalowych pokrytych powłoką Niklowo - Chromową, wypełnione płytą tworzywową, wodoodporną,

- łóżko wyposażone w listwy ochronne wzdłuż boków ramy leża,

- leże dwusegmentowe wypełnione odejmowaną metalową siatką pokrytą lakierem proszkowym,

- łóżko wyposażone 4 krążki odbojowe,

- łóżko przejezdne wyposażone w cztery koła – centralna blokada kół z jedną blokadą kierunkowa,

- barierki boczne składane mocowane na ramię łóżka wykonane z profili stalowych, chromowane,

- łóżko o wytrzymałości do min 175 kg,

- wieszak do kroplówki z możliwością  montowania po obu stronach wezgłowia oraz z

możliwością regulacji wysokości,

-     wysuwana na prowadnicach rolkowych półka na pościel w sekcji nożnej nie wystająca poza obrys łóżka

Pozycja Nr 10 Formularza Cenowego

Materace w pokrowcu 23szt.:

- wielkość materaca: 200 x 74 x 12 cm,

- osłona na materac – włókno tekstylne pokryte czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem,

- materiał odporny na ścieranie, długotrwale elastyczny, łatwy do założenia, możliwość codziennej dezynfekcji,

- właściwości materiału pozostają niezmienne także przy częstym praniu osłon,

- nieprzepuszczalny dla roztoczy, bakterii i wirusów,

- skuteczny przed wilgocią i moczeniem mimowolnym,

- materiał wytrzymały na rozciąganie i rozmywanie,

- osłona obustronna na materac z zamkiem błyskawicznym,

- można prać w temperaturze do 95 stopni C.,

-    Suszyć w suszarce do bielizny w tem. Max do 120 stopni C.

UWAGA!

Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych i innych obowiązujących przepisów. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany  jest do załączenia do oferty odpowiednich dokumentów potwierdzających iż oferowane wyroby zostały dopuszczone do obrotu i stosowania jako wyrób medyczny oraz deklaracji zgodności i certyfikaty

Ponadto oferowane wyroby muszą bezwzględnie posiadać parametry określone dla każdego z nich przez  Zamawiającego powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty katalogi, opisy lub fotografie oferowanego asortymentu celem potwierdzenia spełniania wymaganych parametrów.

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie nr1

Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 28.12.2010r. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Zadanie nr2

Realizacja zamówienia następować będzie w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

Zadanie nr3

Realizacja zamówienia następować będzie w terminie do 15.01.2011r. od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY(1)

I. Kryterium – Cena brutto

|  | ## Wartość netto w PLN | ## Stawka podatku VAT | ## Kwota podatku VAT | ## Wartość brutto ## w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość wynikająca z pozycji ,,Razem’’ tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego Zadanie nr 3 |  |  |  |  |

Okres gwarancji

Na dostarczone łóżka, materace, szafki przyłóżkowe oraz ramki na karty gorączkowe minimum 24 miesiące

Podać

Termin dostawy

Termin realizacji zamówienia (zad. nr 1 – do 28.12.2010r. , zad. nr 2 - nie później niż w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, zad. nr 3 – do 15 .01.2011r.)

Podać

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 1

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżka / Neurologia | szt. | 17 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łóżka / Neurologia | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łóżka / Neurologia | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Materace w pokrowcu / Neurologia | szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ramka na karty gorączkowe | szt. | 42 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 2

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Szafki przyłóżkowe | szt. | 106 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

### FORMULARZ CENOWY(2)

Zadanie nr 3

| Lp. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol. 5) | Kwota i stawka podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Łóżka / Urologia | szt. | 19 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łóżka / Urologia | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Materace w pokrowcu / Urologia | szt. | 27 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Łóżka / Gastrologia Dziecięca | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Materace w pokrowcu / Gastrologia Dziecięca | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 8. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łóżka / Oddz. Dziecięcy | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 10. | Materace w pokrowcu / Oddz. Dziecięcy | szt. | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |

.................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

==============================================================================

centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000