Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie Nr 6

ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ – 5 szt., PODNOŚNIK MOBILNY PODŁOGOWY - 1 szt.

- Łóżko do intensywnej opieki medycznej

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 215 cm ± 5cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie opuszczonych barierkach 100 cm ± 2cm |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych barierkach 100 cm ± 2cm |  |
|  | Sygnalizacja diodowa lub równoważna osiągnięcia wysokości minimalnej |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie (bez materaca) min. 45 cm – 80 cm |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na 4 segmenty z czego przynajmniej 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego. (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 20cm w każdym punkcie |  |
|  | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 65° (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz w stosunku do poziomu ramy leża min. 28° |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża min. 3 do -20° |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG |  |
|  | Uchwyt mocujący na kasetę z dostępem z obu stron łóżka lub pod segmentem oparcia pleców |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 17° |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta do pozycji Trendelenburga. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Regulacje wszystkich elektrycznych funkcji łóżka dostępne obustronnie z paneli wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej oraz z centralnego panelu sterowania dla z możliwością zawieszenia na szczycie łóżka, z funkcjami selektywnej blokady. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. |  |
|  | Wbudowana bateria zasilająca |  |
|  | Alarm niezaciągniętego hamulca |  |
|  | 4 pojedyncze antystatyczne kółka o średnicy min. 150 mm |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta. |  |
|  | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w wyróżniającym się kolorze |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta min. 30° i 45° oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych umożliwiająca ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki oraz zablokowanie na min. 2 różnych wysokościach. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych |  |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2009/23/EC obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich |  |
|  | Dokładność wagi min. 100 g |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

|  | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Uchwyty na akcesoria (8 haków) po obu stronach łóżka. |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz |  |
| Materac |  |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca. Pod komorami powietrznymi piankowy wkład wewnątrz pokrowca. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 160 kg |  |
|  | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w min.: - wskaźniki sygnalizujące pracę materaca - przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca, - przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji, - wskaźnik CPR, - min 3 aktywne przewody powietrzne, podłączane do komór materaca, każdy z przewodów tłoczący powietrze do komór, przewody w pokrowcu. Przewody łączone z pompą za pomocą szybkozłączki |  |
|  | Min. trzy tryby pracy materaca: - Tryb symulacyjny polegający na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, - Tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta. - Tryb zmiennociśnieniowy |  |
|  | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja CPR realizowana za pomocą szybko złączki łączącej materac z pompą. Nie dopuszcza się dodatkowych zaworów CPR |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

|  | Akustyczny alarm spadku ciśnienia oraz odłączenia pompy od zasilania elektrycznego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta |  |
|  | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po określonym czasie w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym |  |
|  | Wysokość materaca 17cm ( ±2cm) |  |
|  | Wymiary materaca: 200cm x 86cm ( ±5cm) |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego |  |
|  | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna powłoka pokrowca koloru białego. |  |
|  | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem. |  |
| 54. | Materac połączony z pompą szybko złączką wyposażoną w jeden przycisk blokowania/odblokowania |  |
| 55. | Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza |  |
| 56. | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. |  |
| 57. | Zamek odpinany dookoła materaca (360o) |  |
| 58. | Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca. |  |
| 59. | Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

| Warunki gwarancji |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „TAK. Zgodnie z SIWZ”. Wykonawca winien również podać producenta, miejsce produkcji, nazwę, typ, model zaoferowanego urządzenia oraz jego rok produkcji.

- Parametry podlegające ocenie – Łóżko do intensywnej opieki medycznej

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka | Oparta na systemie kolumnowym lub równoważny– 0 pkt |  |
|  |  | oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym – 1 pkt |  |
| 2 | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców wraz z inteligentnym autokonturem | NIE – 0 pkt |  |
|  |  | TAK – 1 pkt |  |
| 3 | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi min. alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka | NIE – 0 pkt |  |
|  |  | TAK – 1 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

- Podnośnik mobilny podłogowy

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
|  | Podnośnik wykonany z lekkiego materiału – aluminium |  |
|  | Zasilanie 230V, 50Hz |  |
|  | Udźwig min. 200 kg |  |
|  | Elektryczne podnoszenie/opuszczanie ramienia |  |
|  | Prędkość podnoszenia bez obciążenia min. 2,5 cm/s |  |
|  | Elektryczna regulacja szerokości podstawy |  |
|  | Sterownik ręczny do obsługi funkcji podnośnika – pilot |  |
|  | Uchwyt do przemieszczania podnośnika i manewrowania urządzeniem przez użytkownika |  |
|  | Hamulec blokujący min. w tylnych kołach |  |
|  | Wysokość podnoszenia uchwytu dla pacjenta – min. 200 cm |  |
|  | Wysokość opuszczania uchwytu dla pacjenta – minimum 60 cm (lub mniej) |  |
|  | Wysokość podstawy max. 12 cm |  |
|  | Awaryjna blokada funkcji elektrycznych |  |
|  | Wyłącznik automatyczny |  |
|  | Wbudowany akumulator |  |
|  | Wbudowana automatyczna ładowarka baterii |  |
|  | Maksymalny czas naładowania baterii max. 5 godzin |  |
|  | Akcesoria: - uchwyt nośny do podnoszenia w pozycji leżącej (horyzontalnej) z regulacją poziomu uchwytu - nosidło do podnoszenia w pozycji horyzontalne - uchwyt nośny do podnoszenia w pozycji siedzącej w rozmiarze do Wyboru Zamawiającego (min. 200 kg) - pilot. |  |
|  | Możliwość prania nosideł w temperaturze 60oC. |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – ciąg dalszy

| Warunki gwarancji |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 24 m-cy |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru podnośnika. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób |  |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „TAK. Zgodnie z SIWZ”. Wykonawca winien również podać producenta, miejsce produkcji, nazwę, typ, model zaoferowanego urządzenia oraz jego rok produkcji.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/