Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (4)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie Nr 3

APARAT USG - 1 szt.

- Aparat USG

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018 |  |
|  | W pełni cyfrowy aparat USG, cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |  |
|  | Zasilanie 230VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora |  |
|  | Aparat z podstawą jezdną na min. 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół |  |
|  | Waga aparatu do 40 kg |  |
|  | Dynamika systemu co najmniej 180dB |  |
|  | Możliwość pracy na akumulatorze wewnętrznym minimum 5 godzin (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050 |  |
|  | Minimum dwa aktywne gniazda do głowic wbudowane w aparat |  |
|  | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań min.: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

|  | Tryb pracy min.: B-mode, Obrazowanie harmoniczne, M-Mode, Color Doppler, Kierunkowy Power Doppler, PW/CW |  |
| --- | --- | --- |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D |  |
|  | Zakres głębokości penetracji minimum 1 ÷ 30 cm |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji z rozdzielczością maksymalnie 1 cm |  |
|  | Zakres regulacji siły akustycznej min. 10 ÷ 100% |  |
|  | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8 |  |
|  | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z ilością linii min. 7 |  |
|  | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW |  |
|  | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW |  |
|  | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View |  |
|  | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 |  |
|  | Maksymalna szybkość próbkowania min. 5 000 obrazów/s |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów |  |
|  | Powiększenie obrazu |  |
|  | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Tryb Duplex |  |
|  | Tryb Triplex |  |
|  | Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów |  |
|  | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty |  |
|  | Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G |  |
|  | Głowice |  |
|  | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 13-4 MHz ±1MHz |  |
|  | Liczba elementów akustycznych minimum 192 |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką do biopsji |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm |  |
|  | Szerokość pola FOV 38 mm ±2mm |  |
|  | Głowica typu convex do badań brzusznych |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-2 MHz ±1MHz |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

|  | Liczba elementów akustycznych minimum 160 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kąt pola skanowania minimum 54° |  |
|  | Szerokość 50 mm ±2mm |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |  |
|  | Głowica sektorowa kardiologiczna |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-2 MHz ±1MHz |  |
|  | Liczba elementów akustycznych minimum 64 |  |
|  | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm |  |
|  | System archiwizacji |  |
|  | Wbudowany dysk o pojemności minimum 240 GB |  |
|  | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB |  |
|  | Złącze Ethernet |  |
|  | Złącze HDMI |  |
|  | DICOM |  |
|  | Pomiary min. odległość, objętość, powierzchnia, kąt |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji igły |  |
|  | Integracja aparatu z istniejącym w szpitalu systemem RIS/PACS obejmująca: 1) licencję 2) podłączenie do systemu 3) konfigurację urządzenia umożliwiającą pełną kompatybilność z systemem |  |
| Warunki gwarancji |  |  |
|  | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
|  | Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia. |  |
|  | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski. |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). |  |
|  | Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie. |  |
|  | Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy. |  |
|  | W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze. |  |
|  | Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę. |  |
|  | Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

Sprawa nr 49/18

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

|  | Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb ( w ramach umowy) min. 6 osób |  |
| --- | --- | --- |
|  | Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji |  |

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „TAK. Zgodnie z SIWZ”. Wykonawca winien również podać producenta, miejsce produkcji, nazwę, typ, model zaoferowanego urządzenia oraz jego rok produkcji.

- Parametry podlegające ocenie – Aparat USG

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat z podstawą jezdną na min. 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół | Regulacja wysokości w zakresie min. 0-300 mm – 1 pkt |  |
|  |  | Brak regulacji wysokości – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość pracy na akumulatorze wewnętrznym minimum 5 godzin | 5h < 6h – 0 pkt |  |
|  |  | ≥ 6h – 1 pkt |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy aparatu umożliwiającą jednoczesne podłączenie do 6 głowic | Tak – 1 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Głowica liniowa i convex wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie funkcjami ultrasonografu | Tak – 1 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 24 m-cy | 24 miesiące– 0 pkt |  |
|  |  | 36 miesięcy – 1 pkt |  |
|  |  | 60 miesięcy – 2 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/