PAGE  
13


                                                                                                                                        ZAŁĄCZNIK DO WYJASNIEŃ Z dn. 24.11.014r.
Sprawa nr 53/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )      FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TCCHNICZNO-UŻYTKOWYCH:
Producent tomografu komputerowego (podać pełną nazwę i adres): ………….............................…...……………
Kraj pochodzenia (podać): …………….………...…………….......
Nazwa i typ/model urządzenia (podać): ……….…………….........

	Lp.
	Paramtry techniczno-użytkowe
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana 
(wypełnia Wykonawca)
	Punktacja

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	I.  WYMAGANIA OGÓLNE
	
	
	

	1. 
	Tomograf komputerowy oraz wszystkie elementy składowe będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2014
	TAK
	
	Bez oceny

	2. 
	System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję min. 128 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 50 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	3. 
	Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej czwartej generacji VEO, iDose4, ADIR, SAFIRE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Serwer Aplikacyjny z trzema stanowiskami pracy, niezależny od TK, połączony z TK przez sieć komputerową, umożliwiający ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiający pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	
	II.  GANTRY I STÓŁ
	
	
	

	1. 
	Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 128
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z min. 76 mm
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie

	3. 
	Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [projekcji/obrót/element] 
	Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	4. 
	---------------------------------------------------------- 
	----------------
	------------------------
	------------------------------------

	5. 
	Średnica otworu gantry min. 70 cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                    ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6. 
	Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych min. 175 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta)
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	7. 
	Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	8. 
	Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG zintegrowany z gantry
	TAK
	
	Bez oceny

	9. 
	Wyposażenie stołu:
- materac
- podgłówek do badania głowy
- podgłówek do pozycji na wznak
- pasy stabilizujące
- podpórka pod ramię, kolana i nogi
	TAK
	
	Bez oceny

	      III. GENERATOR, LAMPA RTG I DETEKTOR

	1. 
	Rzeczywista moc generatora min. 70 kW
	TAK / Podać
	
	≥ 120 - 50 pkt

100 do 119  - 25 pkt

<100 – 0 pkt

	2. 
	Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV
	TAK / Podać
	
	≥ 60 - 20 pkt

55 do 59 – 10 pkt

< 55  - 0 pkt

	3. 
	Liczba stosowanych klinicznie ustawień napięć anodowych min. 4
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV, min. 600 mA
	TAK / Podać
	
	≥ 900 mA - 50 pkt

800 do 899 – 25 pkt

< 800 mA - 0 pkt

	5. 
	Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej odpowiednik, jeśli konstrukcja lampy rtg w zakresie techniki chłodzenia jest inna od klasycznej min. 7 [MHU]
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	6. 
	Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min.
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt,

Najmniejsza wartość – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	7. 
	Segmentowana anoda
	TAK - podać ilość segmentów / NIE
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	8. 
	Lampa wyposażona w zintegrowany kolimator, obniżający ekspozycję pacjenta podczas skanowania spiralnego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt

	9. 
	Lampa wyposażona w zintegrowany filtr utwardzający wiązkę oraz odcinający wpływ promieniowania miękkiego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE 
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt

	10. 
	Detektor wyposażony w zintegrowany kolimator eliminujący wpływ promieniowania rozproszonego oraz poprawiający jednorodność wiązki
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE 
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                    ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	IV.  PARAMETRY SKANU
	
	
	

	1. 
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35 [s] 
	TAK / Podać
	
	> 0,33 mm - 0 pkt

0,28 do 0,33 – 25 pkt

≤ 0,27 mm - 50 pkt

	2. 
	Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms]
	Podać
	
	Największa wartość – 0 pkt,

Najmniejsza wartość 20 pkt, 

pozostałe proporcjonalnie

	3. 
	Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających wielosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms]
	Podać
	
	Największa wartość – 0 pkt,

Najmniejsza wartość 20 pkt, 

pozostałe proporcjonalnie

	4. 
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,65 mm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	5. 
	Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512
	TAK / Podać
	
	1024 x 1024  - 20 pkt    
        768 x 768  - 10 pkt       
         512 x 512 - 0 pkt

	6. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), min. 30 obrazów/s
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

 pozostałe proporcjonalnie

	7. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 20 obrazów/s
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	8. 
	Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	9. 
	Minimalna wartość współczynnika pitch stosowana w badaniach kardiologicznych (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n]
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 0 pkt, najmniejsza wartość 20 pkt

pozostałe proporcjonalnie

	10. 
	Maksymalna wartość współczynnika pitch stosowana w badaniach klinicznych (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n]
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt,

pozostałe proporcjonalnie

	11. 
	Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt
Najmniejsza wartość – 0 pkt pozostałe proporcjonalnie

	12. 
	Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm
	TAK / Podać
	
	Największa wartość – 20 pkt
Najmniejsza wartość – 0 pkt,

pozostałe proporcjonalnie

	13. 
	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii Modulacja we wszystkich trzech osiach
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Możliwość wykonywania badania dwuenergetycznego (dla dwóch różnych energii promieniowania, o różnych napięciach kV)
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                                       ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )               
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	V.  PARAMETRY JAKOŚCIOWE
	
	
	

	1. 
	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2%
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i  grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 5 mm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 128 warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 15 lp/cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla peryferii fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość – 
0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt,

pozostałe proporcjonalnie

	5. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla peryferii fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość –

 0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	6. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla środka fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość –

 0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	7. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla środka fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość – 
0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	8. 
	Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych 
	Podać
	
	Największa wartość – 10 pkt

Najmniejsza wartość – 0 pkt

 pozostałe proporcjonalnie


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                          ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )               
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	9. 
	Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych używając iteracyjnej techniki rekonstrukcji
	TAK / Podać
	
	-

	10. 
	Oprogramowanie, które automatycznie dostosowuje kolimację, czas rotacji oraz pitch by osiągnąć najbardziej optymalne wyniki
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	11. 
	Ustawienia do regulowania jakości obrazu niezbędnego do diagnostyki w odniesieniu do stosowanej dawki specyficzne dla danego regionu anatomicznego np. wątroby lub głowy/szyi
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	12. 
	Możliwość ustawienia maksymalnej i minimalnej dawki w każdym protokole badania z osobna
	TAK / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	13. 
	Wyświetlanie proponowanych wartości mAs na topogramie
	TAK / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	14. 
	Możliwość regulacji parametrów skanu w zależności od wagi i rozmiaru pacjenta, dostępnych wiele różnych poziomów dla poszczególnych grup wiekowych (niemowlę, dziecko, dorosły)
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	15. 
	Interaktywny wykres czasowy badania, który zapewnia operatorowi szybki wgląd w ważne elementy badania, jak akwizycja, śledzenie napływu środka kontrastowego, automatyczne komunikaty głosowe oraz wstrzykiwanie środka kontrastowego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	16. 
	Narzędzie do wzajemnej komunikacji pomiędzy tomografem a wstrzykiwaczem z możliwością programowania wstrzykiwacza bezpośrednio z poziomu konsoli operatorskiej, a także zapisu protokołu wstrzykiwania i skanowania w protokole badania za pomocą jednego kliknięcia myszy
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	
	VI. STANOWISKA PRACY
	
	
	

	1. 
	Stanowiska pracy:
- konsola operatorska
- konsola ogólnodiagnostyczna/lekarska – 3 szt. z jednakowym oprogramowaniem aplikacyjnym
	TAK
	
	Bez oceny

	
	VII. KONSOLA OPERATORSKA
	
	
	

	1. 
	Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19”
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych min. 200 000 
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania min. 5
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	System archiwizacji CD/DVD i USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania 
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	5. 
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	6. 
	VIP (Volume Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	7. 
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	
	Bez oceny

	8. 
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	
	Bez oceny

	9. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej
	TAK
	
	Bez oceny

	10. 
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy)
	TAK
	
	Bez oceny

	11. 
	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)
	TAK
	
	Bez oceny

	12. 
	Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w

negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
	TAK
	
	Bez oceny

	13. 
	System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów)
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Możliwość automatycznego doboru współczynnika pitch oraz czasu rotacji w zależności od rytmu serca pacjenta, pitch rozumiany jako przesuw stołu w czasie jednego pełnego obrotu układu lapma detektor do całkowitej kolimacji detektora
	TAK
	
	Bez oceny

	15. 
	Modulacja dawki wg EKG
	TAK
	
	Bez oceny

	16. 
	Wysokiej jakości obrazowanie serca przy użyciu niskiej dawki promieniowania dzięki technice akwizycji aksjalnej wykorzystującej prospektywne bramkowanie EKG
	TAK
	
	Bez oceny

	17. 
	Bramkowanie retrospektywne z wbudowanym algorytmem wyszukiwania najlepszej fazy rekonstrukcji serca 
	TAK
	
	Bez oceny

	18. 
	Automatyczne wykrywanie arytmii 
	TAK
	
	Bez oceny

	19. 
	Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG po zebraniu danych
	TAK
	
	Bez oceny

	20. 
	Algorytm rekonstrukcji obrazu z projekcji wykonanych przy użyciu stożkowej wiązki promieniowania umożliwiający trójwymiarową akwizycję i rekonstrukcję danych w skanowaniu spiralnym z możliwie jak najlepszą rozdzielczością czasową
	TAK
	
	Bez oceny

	21. 
	Zestaw narzędzi użytkownika, zapewniający:

- szybką wizualizację jednej fazy serca lub więcej;

- synchronizację wielokrotnych faz serca z interakcyjnymi narzędziami MIP warstwy w celu przeglądu;

- tryb kinowy do prezentacji osi serca; 

- obliczanie objętości końcowoskurczowej (ang.: ESV), objętości końcoworozkurczowej (ang.: EDV), minutowej pojemności serca (ang.: CO - Cardiac Output) i frakcji wyrzutowej (ang.: EF - Ejection Fraction) celem podstawowej oceny czynności komór
	TAK
	
	Bez oceny

	22. 
	Calcium Scoring - program oceny serca, obliczający punkty Agatstona, objętość i masę
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	23. 
	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta
	TAK
	
	Bez oceny

	24. 
	Technika automatycznego planowania iniekcji, która monitoruje napływ środka cieniujacego i rozpoczyna skanowanie po osiągnięciu określonego poziomu wysycenia
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	25. 
	Integracja wstrzykiwacza z tomografem, pozwalająca technikowi na monitorowanie podawania kontrastu oraz włączanie i wyłączanie skanowania z zaprogramowanym opóźnieniem
	TAK
	
	Bez oceny

	26. 
	Funkcja obliczania całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDI vol jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezencja na ekranie, zapis tej informacji do systemu PACS w standardzie DICOM3.0
	TAK
	
	Bez oceny

	
	VIII. SERWER APLIKACYJNY
	
	
	

	1. 
	Serwer aplikacji (z własną bazą danych pacjentów, RAM min 30 GB, dyski twarde min 0,9 TB sumarycznie) z co najmniej trzema konsolami zależnymi, pracującymi w technologii klient–serwer lub w miejsce serwera aplikacji, trzy niezależne konsole lekarskie z własnymi systemami operacyjnymi , każda z min. 8 GB RAM i pojemnością pamięci min 500 GB wraz z licencjami. Wszystkie konsole wyposażone w dwa monitory kolorowe, medyczne, diagnostyczne typu Flat (po dwa na konsolę) o przekątnej min 19” i rozdzielczości min 1280x1024 spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265  zał. nr 1). Możliwa jednoczesna praca 3 użytkowników opisujących badania.
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
- Send / Receive
- Basic Print
- Retrieve
- Storage commitment
	TAK
	
	Bez oceny

	3. 
	System archiwizacji CD/DVD i USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania 
	TAK
	
	Bez oceny

	4. 
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	5. 
	VIP (Volume Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	6. 
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	
	Bez oceny

	7. 
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	
	Bez oceny

	8. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                 
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	9. 
	Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
	TAK
	
	Bez oceny

	10. 
	Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość)
	TAK
	
	Bez oceny

	11. 
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
	TAK
	
	Bez oceny

	12. 
	Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym niezależnie od tego na jakim typie aparatu CT zostały zrobione) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie
	TAK
	
	Bez oceny

	13. 
	Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych różnych pacjentów (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia
	TAK
	
	Bez oceny

	15. 
	Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwanie struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdłuż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość)
	TAK
	
	Bez oceny

	16. 
	Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy.
	TAK
	
	Bez oceny

	17. 
	Wyświetlanie zestawu danych za pomocą przekrojowych obrazów rekonstrukcji VR, uśredniania lub MIP, które można zastosować do przedstawienia tętniaków, obecności zwapnień ścianki i skrzepów, odgałęzienia naczyń (trzewnych, krezkowych, nerkowych) oraz upośledzenia krążenia w segmencie biodrowo-udowym.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	18. 
	Tryb transparentnego podglądu, który umożliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umożliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości 
	TAK
	
	Bez oceny

	19. 
	Program do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3D
	TAK
	
	Bez oceny

	20. 
	Oprogramowanie do obrazowania powietrzności zatok obocznych nosa w 3D
	TAK
	
	Bez oceny

	21. 
	Możliwość oceny perfuzji narządów miąższowych w całej ich objętości (dot. m.in. wątroby, nerek) dla jednego środka cieniującego z możliwością prezentacji wyników w formie kolorowych map min. perfuzji, objętość krwi, TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia)
	TAK
	
	Bez oceny

	22. 
	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT, a także map przepuszczalności 
	TAK
	
	Bez oceny

	23. 
	Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a także automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i żylne w mózgu oraz możliwość porównania dwóch półkul mózgu jednocześnie 
	TAK
	
	Bez oceny

	24. 
	Zaawansowany pakiet oprogramowania do badań perfuzyjnych w zakresie onkologicznym (badania perfuzyjne organów miąższowych i guzów nowotworowych)
	TAK
	
	Bez oceny

	25. 
	Możliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym  (baseline-follow up)
	TAK
	
	Bez oceny

	26. 
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną detekcją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian,  objętościową analizą guzków płucnych, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian, a także czas po którym objętość zmian wzrośnie dwukrotnie (doubling days)
	TAK
	
	Bez oceny

	27. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). Możliwość prezentacji w trybie „filet view” oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umożliwiając lekarzowi obejrzenie 100% powierzchni okrężnicy. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej.
	TAK
	
	Bez oceny

	28. 
	Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita z automatyczną detekcją polipów.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	29. 
	Oprogramowanie do elektronicznego usuwania artefaktów od płynów i resztek kałowych w badaniach jelita grubego
	TAK
	
	Bez oceny

	30. 
	Oprogramowanie do segmentacji wątroby, które zawiera zestaw narzędzi w celu ułatwienia oceny ilościowej w całej wątrobie, lewym i prawym płacie oraz ocenę unaczynienia, a także możliwość oceny ilościowej zmian zidentyfikowanych przez użytkownika. Aplikacja powinna zawierać takie opcje jak:  

1.ilość segmentów na które zostanie podzielona wątroba wybiera użytkownik, dostępne m. in. podział na lewą i prawą wątrobę, podział z uwzględnienie unaczynienia, podział wg. Couinaud 2. możliwość oceny: objętości i udziału procentowego wszystkich posegmentowanych tkanek i prezentacji ich w formie tabeli 

3. możliwość planowania terapii dzięki narzędziom do planowania ablacji i chirurgicznej resekcji wybranych segmentów  
	TAK/NIE
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	31. 
	Pakiet oprogramowania do analizy funkcjonalnej serca umożliwiający min. segmentację wszystkich jam serca z pomiarem objętości dla każdej z jam, z wizualizacją drzewa wieńcowego. Analiza musi obejmować całkowitą automatyczną segmentację serca dla wszystkich wybranych faz z całkowitym usunięciem na obrazie klatki piersiowej w trybie "zero-click".

a) Aplikacja musi zawierać następujące opcje przeglądania: globe view, widok 3D i 2D, przekroje w 3 płaszczyznach, obliczenia stenozy dla każdego naczynia.

b) Aplikacja musi zawierać: ocenę funkcjonalną lewej komory, zawierającą prezentację Bulls Eye,  ciągła identyfikacja kątów dla ramienia C                                                                                       c) Narzędzia do oceny funkcjonalnej komory, z szybką wizualizację jednej lub wielu faz serca,  obliczenia objętości skurczowej (ESV) i rozkurczowej (EDV), objętości wyrzutowej, pojemności minutowej (CO), frakcji wyrzutowej 
	TAK
	
	Bez oceny

	32. 
	Możliwość automatycznego obliczenia parametrów: objętość lewego i prawego przedsionka w cm3 i ml, określenie objętości biernego opróżniania przedsionka (prawego/lewego) i objętość aktywnego wyrzutu przedsionka (prawego/lewego), całkowita frakcja opróżniania przedsionka (prawego/lewego), aktywna frakcja wyrzutowa przedsionka (prawego/lewego), pasywna frakcja opróżniania przedsionka (prawego/lewego).
	TAK
	
	Bez oceny

	33. 
	Możliwość odniesienia wartości powyższych parametrów do konkretnego pacjenta (waga, wzrost). Pomiary w ml/m2 i g/m2.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                 FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	34. 
	Wizualizacja serca za pomocą map polarnych wg AHA z podziałem na 17 segmentów. Dostępne mapy: grubość ściany w ED i ES, grubienie ściany, ruchomość ściany. 
	TAK
	
	Bez oceny

	35. 
	Możliwość dopasowania i edycji rozmieszczenia segmentów w stosunku do anatomii konkretnego pacjenta lub automatyczne rozmieszczenie segmentów
	TAK
	
	Bez oceny

	36. 
	Automatyczne wyznaczanie obrysów wewnętrznych i zewnętrznych mięśnia serca (wsierdzia i nasierdzia także z korekcją mięśni brodawkowatych) wszystkich jam serca wraz z wizualizacją w formie map różnicy w jednostkach HU pomiędzy wsierdziem a nasierdziem
	TAK
	
	Bez oceny

	37. 
	Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa)
	TAK
	
	Bez oceny

	38. 
	Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej
	TAK
	
	Bez oceny

	39. 
	Analiza powinna obejmować ocenę defektu mięśnia, który zapewnia wizualną i ilościową ocenę podzielonych, nisko położonych defektów w obrębie mięśnia sercowego z jednego, bramkowanego skanu CTA serca, retrospektywnie bramkowanego lub wykonanego w trybie axialnym. Wizualna ocena charakteryzujących się niskim współczynnikiem tłumienia promieniowania ubytków lewej komory serca z wykorzystaniem funkcji, takich jak:

a) Kolorowe mapy w projekcjach w osi krótkiej

b) Mapy segmentacji w projekcjach w osi krótkiej i mapy polarne wyświetlane razem z obrazami referencyjnymi w projekcjach w osi długiej

c) Objętościowa wizualizacja tętnic wieńcowych wraz z mapami segmentacji wyświetlanymi jako nakładka na powierzchnię trójwymiarowego modelu serca
	TAK
	
	Bez oceny

	40. 
	Możliwość wygenerowania mapy prawdopodobieństwa wystąpienia niedokrwienia uwzględniająca takie parametry jak grubości, grubienia i ruchomości ściany.
	TAK
	
	Bez oceny

	41. 
	Wizualizacja wzmocnienia kontrastowego miocardium na podstawie mapy jednostek HU.
	TAK
	
	Bez oceny

	42. 
	Graficzna wizualizacja miocardium wskazująca różnicę gęstości pomiędzy epicardium i endocardium umożliwiająca wykrywanie zawałów niepełnościennych serca.
	TAK
	
	Bez oceny

	43. 
	Zestawienie wyników dla każdej z map (prawdopodobieństwa niedokrwienia, HU, Endo-Epi map) w każdym segmencie w formie tabelarycznej, dodatkowo wolumetryczny pomiar niedokrwienia w ujęciu procentowym, a także pomiar wskaźnika śródściennego niedokrwienia (trans-murality ratio).
	TAK
	
	Bez oceny

	44. 
	Wyświetlanie współrzędnych dla ramienia C
	TAK
	
	Bez oceny

	45. 
	Pakiet oprogramowania do badania stopnia zwapnienia blaszek miażdżycowych wieńcowych – calcium scoring
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	46. 
	Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych w badaniach różnych modalności w tym: CT, MR, MN z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. Możliwość porównania co najmniej 4 badań.
	TAK
	
	Bez oceny

	47. 
	Aplikacja umożliwiająca automatyczną rejestrację badań i propagację pomiarów pomiędzy różnymi modalnościami, a także w badaniach wykonanych w różnych odstępach czasowych.
	TAK
	
	Bez oceny

	48. 
	Dedykowane oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max. pomiar wielkości w dwóch osiach, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO i RECIST. Możliwość porównania co najmniej 4 badań.
	TAK
	
	Bez oceny

	49. 
	Możliwość tworzenia i prezentacji wyników dla własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych 
	TAK
	
	Bez oceny

	50. 
	Tworzenie sprawozdania w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Możliwość edycji każdego sprawozdania, możliwość łatwego tworzenia nowych domyślnych szablonów oraz włączenia ich do konfiguracji systemu. Sprawozdanie do zapisu, jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze.
	TAK
	
	Bez oceny

	       IX.  WYPOSAŻENIE

	1.
	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości 
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu sprzężony z tomografem komputerowym oraz zapewnienie podgrzewania środka kontrastowego (opcja wstrzykiwacza lub oddzielne urządzenie)
	TAK/Podać
	
	Bez oceny

	3.
	Zestaw startowy – min. 100 wkładów jednorazowych dla zaoferowanego wstrzykiwacza kontrastu (poj. do uzgodnienia z Zamawiającym)
	TAK
	
	Bez oceny

	       X.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie         

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  

FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	3.
	W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor, itp.)
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów monitorów diagnostycznych aparatu i stacji opisowych, dostarczenie sprawozdań z testów
	TAK
	
	Bez oceny

	5.
	Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych
	TAK
	
	Bez oceny

	        XI. INNE

	1.
	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich składowych systemu – z dostawą
	TAK
	
	Bez oceny

	3.
	Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza
	TAK
	
	Bez oceny


                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







