FORMULARZ OFERTOWY (5)

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowych

Zadanie Nr 4

APARAT RTG ORAZ PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG-APARAT RTG – 1 szt.

A. Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG

| Producent, miejsce produkcji: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model urządzenia: |  | Rok produkcji: |  |

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ” lub informacja o oferowanym parametrze |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie wyposażony w detektory, nie dopuszcza się stanowisk ucyfrowionych detektorami |  |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy – nie dopuszcza się powystawowych (podać rok produkcji) |  |
| 3. | Aparat z deklaracją zgodności na całość aparatu, nie na części składowe |  |
| 4. | Istotne parametry aparatu tzn. min. lampa, generator, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez jednego producenta |  |
| ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |  |  |
| 5. | Statyw z lampą mocowany na suficie |  |
| 6. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – wzdłuż, 300 cm |  |
| 7. | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie, 200 cm |  |
| 8. | Zakres pionowego ruchu lampy, 160 cm |  |
| 9. | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej w zakresie, ≥ 330° (co najmniej w jedną stronę 180°) |  |
| 10. | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej, +/- 120 |  |
| 11. | Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu na kołpaku o ±90° wraz z obrotem kołpaka lampy ±90° |  |
| 12. | Wielofunkcyjny panel LCD min. 8” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 13. | Bezpośrednia modyfikacja pojedynczych parametrów ekspozycji: kV, mAs, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg bez konieczności zmiany programu anatomicznego |  |
| 14. | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko) na kołpaku lampy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 15. | Wyświetlanie odległości SID |  |
| 16. | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| 17. | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego wyciągniętego ze stołu celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| --- | --- | --- |
| 18. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID |  |
| 19. | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie |  |
| 20. | Manualne ruchy statywu lampy w płaszczyźnie sufitu, w pionie oraz obroty lampy |  |
| 21. | Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych po zaznaczeniu punktu początkowego i końcowego wykonywane za pomocą skręcania lampy RTG |  |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |
| 22. | Model lampy i producent (podać) |  |
| 23. | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) , ≤ 0,6 |  |
| 24. | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336), ≤ 1,2 (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 25. | Nominalna moc małego ogniska, ≥ 30 kW |  |
| 26. | Nominalna moc dużego ogniska , ≥ 80 kW |  |
| 27. | Pojemność cieplna anody, ≥ 400 kHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 28. | Szybkość chłodzenia anody, ≥ 135 kHU/min (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 29. | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg, ≥ 1,6 MHU (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 30. | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody , ≥ 8000 obr./min (podać) |  |
| 31. | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki |  |
| 32. | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji (centratorem) w technologii LED |  |
| 33. | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 45°(podać) |  |
| GENERATOR |  |  |
| 34. | Model i producent generatora (podać) |  |
| 35. | Generator wysokiej częstotliwości |  |
| 36. | Moc generatora ≥ 80 kW (zgodnie z normą IEC 601) (podać) |  |
| 37. | Max prąd w radiografii ≥ 800 mA (podać) |  |
| 38. | Max wartość mAs ≥ 600 mAs (podać) |  |
| 39. | Zakres napięć w radiografii min. 40 – 150 kV (podać) |  |
| 40. | Najkrótszy czas ekspozycji, ≤ 1 ms (podać) |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| STÓŁ PACJENTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41. | Stół stacjonarny z płaskim blatem |  |
| 42. | Blat pływający |  |
| 43. | Długość blatu stołu, ≥ 230 cm (podać) |  |
| 44. | Szerokość blatu stołu, ≥ 80 cm (podać) |  |
| 45. | Zakres ruchu wzdłużnego blatu , ≥ 95 cm (podać) |  |
| 46. | Zakres badania pacjenta bez przemieszczania go względem blatu (zakres wynikający z ruchu szuflady na detektor oraz blatu stołu), ≥ 180 cm (podać) |  |
| 47. | Zakres ruchu poprzecznego blatu, ≥ 25 cm (podać) |  |
| 48. | Max. obciążenie stołu w pozycji środkowej z możliwością wykonania ekspozycji, ≥ 285 kg (podać) |  |
| 49. | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas przesuwania lampy wzdłuż długiej osi stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora |  |
| 50. | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora, tak/nie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 51. | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor, ≤ 8,5 cm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 52. | Minimalna wysokość blatu od podłogi, ≤ 55 cm (podać) |  |
| 53. | Zakres ruchu blatu stołu w pionie; ≥ 30 cm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 54. | Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al., ≤ 1,2 mm Al. (podać) |  |
| 55. | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi |  |
| 56. | Układ AEC w stole, min. 3 komory |  |
| 57. | Zabezpieczenie przed wykonaniem ekspozycji pacjenta na stanowisku stół bez detektora w szufladzie stołu |  |
| 58. | Podczas pracy w stole akumulator detektora doładowywany niezależnie od położenia detektora, bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami) tak/nie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 59. | Uchwyt dla pacjenta min. 1 szt. |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| 60. | Statyw mocowany do podłogi (opisać) |  |
| 61. | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi, ≤ 38 cm (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 62. | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi, ≥ 170 cm |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| 63. | Zmiana wysokości detektora ręcznie lub silnikowo (opisać) |  |
| --- | --- | --- |
| 64. | Statyw uchylny min. od -20° do +90° |  |
| 65. | Układ AEC w statywie, min. 3 komory |  |
| 66. | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc z min. 180 cm |  |
| 67. | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi |  |
| 68. | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al, ≤ 0,65 mm Al |  |
| 69. | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora, ≤ 5,5 cm |  |
| 70. | Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich z wykorzystaniem detektora w statywie w zakresie min. 150 cm (podać) |  |
| 71. | Dedykowany statyw do pozycjonowania pacjenta w celu wykonania zdjęć kości długich wyposażony w linijkę |  |
| 72. | Wykonywanie zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe nogi) z SID min. 3 m z odpowiednią kratką przeciwrozproszeniową, tak/nie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 73. | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych |  |
| DETEKTOR W STATYWIE |  |  |
| 74. | Detektor zabudowany w statywie (podać) |  |
| 75. | Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 42 cm (podać) |  |
| 76. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli), ≥ 8 mln (podać) (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 77. | Rozmiary piksela , ≤ 150 µm (podać) UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 78. | Głębokość akwizycji, ≥ 14 bit (podać) |  |
| 79. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) |  |
| Detektor PRZENOŚNY, Bezprzewodowy DO PRACY W STOLE I POZA NIM – 1 szt |  |  |
| 80. | Detektor do stosowania w stole oraz poza nim (pacjenci na wózkach itp.) |  |
| 81. | Detektor bezprzewodowy |  |
| 82. | Wymiary pola aktywnego detektora, ≥ 42 cm x 34 cm (podać) |  |
| 83. | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli), ≥ 6,5 mln (podać) (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 84. | Rozmiary piksela, ≤ 150 µm (podać) UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 85. | Głębokość akwizycji , ≥ 14 bit (podać) |  |
| 86. | Maksymalna waga detektora z akumulatorem, ≤ 3,5 kg (podać) |  |
| 87. | Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji), ≥ 300 kg (podać) |  |
| 88. | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) |  |
| 89. | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie, tak/ni (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 90. | Nakładana na detektor kratka przeciwrozproszeniowa |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie                    ...............................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| KONSOLA TECHNIKA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 91. | Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki |  |
| 92. | Monitor min. 19” kalibrowany do krzywej DICOM |  |
| 93. | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 5000 |  |
| 94. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania podglądu obrazu (dla najwolniejszego oferowanego detektora), ≤ 4 s (podać) |  |
| 95. | Czas od wykonania ekspozycji do pokazania obrazu w pełnej jakości (dla najwolniejszego oferowanego detektora), ≤ 10 s (podać) |  |
| 96. | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych |  |
| 97. | Programy anatomiczne |  |
| 98. | Wybór parametrów pracy generatora |  |
| 99. | Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM |  |
| 100. | Nagrywarka CD i / lub DVD |  |
| 101. | Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna |  |
| 102. | Obsługa protokołów DICOM: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist / MPPS |  |
| 103. | Funkcje obróbki obrazów (opisać) , min: • obrót obrazów • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy |  |
| 104. | Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu, (podać nazwę) |  |
| 105. | Analiza zdjęć odrzuconych |  |
| 106. | Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania (w przypadku kilku projekcji) |  |
| 107. | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy), tak/nie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 108. | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN |  |
| 109. | Wgrywanie poprawek softwarowych poprawiających bezpieczeństwo np. Windowsa nie rzadziej niż co 90 dni poprzez zdalną diagnostykę, tak/nie (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ) |  |
| 110. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne sklejanie obrazów dla tzw. projekcji kości długich (3 lub więcej) |  |
| 111. | Dedykowane oprogramowanie pediatryczne z podziałem na kategorie wiekowe i wagowe |  |
| 112. | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej lub oprogramowanie równoważne umożliwiające wykonywanie badań bezkratkowych na wózkach i noszach |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| 113. | Funkcjonalność automatycznego dopasowywania parametrów obróbki obrazu niezależnie od badanej części ciała i rodzaju projekcji |  |
| --- | --- | --- |
| 114. | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kąta |  |
| 115. | Nanoszenia adnotacji – min. predefiniowane teksty, strzałki |  |
| 116. | Możliwość wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji jakichkolwiek danych pacjenta, ID generowane automatycznie) |  |
| 117. | UPS o czasie podtrzymania min. 5 min. dla zasilania konsoli technika aparatu RTG |  |
| INNE |  |  |
| 118. | Dodatkowa osłona na detektor do zdjęć pod obciążeniem (punktowym) min. 200 kg |  |
| 119. | Jeżdżący uchwyt na detektor bezprzewodowy |  |
| 120. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu oraz asysta uruchomieniowa przez okres min. 3 dni |  |
| DYSTRYBUCJA OBRAZÓW |  |  |
| 121. | Moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację aparatu RTG z systemem PACS/RIS w zakresie m.in.: DICOM Worklist, Send, Query/Retrive wraz z integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS – firmy Pixel Technology |  |
| 122. | Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego aparatu RTG i stacji technika z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS prod. Pixel Technology w zakresie w/w komunikatów, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i wdrożeniowych |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| 123. | Pełna gwarancja na oferowany aparat i wyposażenie min. 24 miesiące (podać) |  |
| 124. | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii (jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą) lub do 5 dni roboczych w przypadku konieczności zakupu części zamiennych za granicą |  |
| 125. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (przez min. 10 lat) na terenie Polski |  |
| 126. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy (podać) |  |
| 127. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych |  |
| 128. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz testów specjalistycznych |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| 129. | Rok produkcji min. 2020 |  |
| 130. | Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane |  |
| 131. | Obsługa w języku polskim |  |
| 132. | Certyfikat zgodności CE lub deklaracje zgodności WE potwierdzający zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (5) – ciąg dalszy

| 133. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych |  |
| --- | --- | --- |
| 134. | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 135. | Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z testów |  |
| 136. | Wykonywanie testów specjalistycznych i dostarczanie sprawozdań z testów w okresie gwarancyjnym |  |
| 137. | Dostawa wraz z aparatem niezbędnego wyposażenia do instalacji konsoli RTG – biurko (zabudowa meblowa) i fotel technika |  |
| 138. | Intercom (komunikacja głosowa między sterownią a pracownią) |  |
| 139. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia |  |
| 140. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) w wersji papierowej i elektronicznej |  |
| 141. | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi |  |
| 142. | Dostawa DTR aparatu |  |

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji-opisu (jeżeli wskazano parametr minimalny) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „TAK. Zgodnie z SIWZ”. Wykonawca winien również podać producenta, miejsce produkcji, nazwę, typ, model zaoferowanego urządzenia oraz jego rok produkcji.

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

B. Parametry podlegające ocenie – Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG:

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielofunkcyjny panel LCD min. 8” zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | ≥ 10” – 5 pkt |  |
|  |  | < 10” – 0 pkt |  |
| 2 | Czytelny wyświetlacz danych pacjenta (imię i nazwisko) na kołpaku lampy | Tak - 5 pkt |  |
|  |  | Nie - 0 pkt |  |
| 3 | Wyświetlanie na wyświetlaczu na kołpaku lampy kąta ustawienia detektora bezprzewodowego wyciągniętego ze stołu celem ustawienia wiązki centralnej prostopadle do detektora dla wolnych projekcji | Tak – 15 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

B. Parametry podlegające ocenie-c.d. – Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG:

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336), ≤ 1,2 | ≤ 1,0 – 10 pkt |  |
|  |  | >1,0 – 0 pkt |  |
| 5 | Pojemność cieplna anody | ≥ 700 kHU – 10 pkt |  |
|  |  | <700 kHU – 0 pkt |  |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 160 kHU/min – 10 pkt |  |
|  |  | <160 kHU/min – 0 pkt |  |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | ≥ 2,5 MHU – 10 pkt |  |
|  |  | < 2,5 MHU – 0 pkt |  |
| 8 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole podczas kątowania lampy z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | Tak- 15 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |
| 9 | Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor | ≤ 5,5 cm – 5 pkt |  |
|  |  | Pozostałe – 0 pkt |  |
| 10 | Zakres ruchu blatu stołu w pionie | ≥ 40 cm – 5 pkt |  |
|  |  | < 40 cm – 0 pkt |  |
| 11 | Podczas pracy w stole akumulator detektora doładowywany niezależnie od położenia detektora, bez podłączania jakiegokolwiek kabla (w przypadku odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę akumulatorów detektora z min. 2 zapasowymi akumulatorami) | Tak-10 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |
| 12 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | ≤ 30 cm – 5 pkt |  |
|  |  | >30 cm – 0 pkt |  |
| 13 | Wykonywanie zdjęć kości długich (cały kręgosłup, całe nogi) z SID min. 3 m z odpowiednią kratką przeciwrozproszeniową | Tak-10 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |
| 14 | Uchwyt zintegrowany z obudową detektora ułatwiający przenoszenie | Tak-5 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |
| 15 | Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem oparta o mechanizm tzw. whitelisting (białej listy) | Tak-5 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |
| 16 | Wgrywanie poprawek softwarowych poprawiających bezpieczeństwo np. Windowsa nie rzadziej niż co 90 dni poprzez zdalną diagnostykę | Tak-5 pkt |  |
|  |  | Nie-0 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

B. Parametry podlegające ocenie-c.d. – Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG:

| 17 | Rozdzielczość detektora w statywie (liczba pikseli) ≥ 8 mln (dot. pkt 76 część A) | > 15 mln – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤ 15 mln – 0 pkt |  |
| 18 | Rozdzielczość detektora przenośnego, bezprzewodowego do pracy w stole i poza nim (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln (dot. pkt 83 część A) | > 15 mln – 10 pkt |  |
|  |  | ≤ 15 mln – 0 pkt |  |

| 19 | Rozmiary piksela dla detektora w statywie , ≤ 150 µm (dot. pkt 77 część A) | ≤ 100 µm – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | >100 µm – 0 pkt |  |
| 20 | Rozmiary piksela dla detektora przenośnego, bezprzewodowego do pracy w stole i poza nim , ≤ 150 µm (dot. pkt 84 część A) | ≤ 100 µm – 10 pkt |  |
|  |  | >100 µm – 0 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY (9) – ciąg dalszy

B. Parametry podlegające ocenie – Aparat RTG z ramieniem C:

| L.p. | Nazwa parametru | Parametr | OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WIERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc generatora ≥2,3 kW | <2,5 kW – 0 pkt |  |
|  |  | ≥2,5 kW – 10 pkt |  |
| 2 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | < 950 kHU – 0 pkt |  |
|  |  | ≥ 950 kHU – 10 pkt |  |
| 3 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 37 kHU/min | <45 kHU/min – 0 pkt |  |
|  |  | ≥ 45 kHU/min – 10 pkt |  |
| 4 | Możliwość kolimacji asymetrycznej przysłony szczelinowej | Nie- 0 pkt. |  |
|  |  | Tak-10 pkt |  |
| 5 | Waga wózka z ramieniem C ≤ 310 kg | > 280 kg – 0 pkt |  |
|  |  | ≤ 280 kg – 10 pkt |  |
| 6 | Alarm sygnalizujący przekroczenie ustalonej dawki | Nie- 0 pkt. |  |
|  |  | Tak-10 pkt |  |
| 7 | Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania(dot. pkt 49 część A) | Tak – 10 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |
| 8 | Zakres ruchu monitora w osi pionowej bez zmiany wysokości kolumny ≥ 35 cm (dot. pkt 50 część A) | Tak – 10 pkt |  |
|  |  | Nie – 0 pkt |  |

................................................................................

/ miejscowość, data, nazwa wykonawcy/