ZAŁĄCZNIK nr 3

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……..............................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…...........................................................................................................................................................................(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## FORMULARZ OFERTOWY

I Kryterium cena

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zamówienia (kol.3 x kol.4) | Stawka oraz kwota podatku VAT % i zł | Wartość brutto zamówienia (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Laser holmowy | 1 szt. |  |  |  |  |

II Kryterium – Termin gwarancji :

| Termin gwarancji na urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia liczony w miesiącach (wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące) ocenie podlegać będzie termin gwarancji w granicach min. 36 miesięcy – max. 48 miesięcy | Oferuję/my termin gwarancji: .................miesięcy od dnia dokonania odbioru |
| --- | --- |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

...................................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Typ urządzenia: ….................................................................................................

Producent: …........................................................................................................

Kraj pochodzenia: …..............................................................................................

| ###### L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Laser holmowy pracujący w systemie fali przerywanej | TAK |  |  |
|  | System laserowy przeznaczony do: - Leczenia kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - Nacinania zwężeń dróg moczowych - Ablacji powierzchniowych nowotworów dróg moczowych | TAK |  |  |
|  | Długość fali 2100 nm | TAK |  |  |
|  | Moc lasera min. 30 W | TAK | ≥ 35 W – 10pkt. |  |
|  | Energia impulsów w zakresie min. 0,2 – 3,5 J | TAK / PODAĆ | Górna granica: > 3,5 J – 10 pkt. |  |
|  | Częstotliwość impulsów min. 3 – 20 Hz | TAK / PODAĆ | Górna granica: > 20 Hz – 5 pkt. ≥ 30 Hz – 10 pkt. |  |
|  | Regulacja impulsu w zakresie min. 150 – 500 µs | TAK / PODAĆ | Dolna granica: < 150 µs – 10 pkt. Górna granica: > 500 µs – 5 pkt. ≥ 1000 µs – 10 pkt. |  |
|  | Brak ograniczeń ilości użyć na włóknie – włókno bez chipa | TAK |  |  |
|  | Laser współpracujący z włóknami różnych typów (producentów) oraz o wszystkich średnicach optycznych w granicach min. 200 – 1000 µm | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru min. 4 różnych trybów pracy, zaprogramowanych fabrycznie do: litotrypsji kamieni twardych (kruszenie krótkim impulsem), litotrypsji kamieni w moczowodach (kruszenie długim impulsem), ablacji / cięcia, koagulacji | TAK / PODAĆ | ≥ 6 programów – 10 pkt. |  |
|  | Zamknięty system chłodzenia wodno – powietrzny | TAK |  |  |
|  | Sterowanie laserem za pomocą pedała nożnego bezprzewodowego, 3 – elementowego – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 7” do obsługi urządzenia | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie parametrów pracy lasera na monitorze endoskopowym | TAK / NIE | TAK – 10 pkt. |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

...................................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

|  | Wiązka laserowa naprowadzająca, zielona | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielorazowe włókno do oferowanego lasera o średnicy 365 µm – 4 szt | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia wielorazowego włókna o średnicy 272 µm | TAK |  |  |
|  | Laser w obudowie jezdnej z 4 kółkami (w tym min. 2 z hamulcami) | TAK |  |  |
|  | Wymiary lasera nie większe niż: podstawa 60x60 cm, wysokość w zakresie 80 – 120 cm | TAK / PODAĆ |  |  |
|  | Waga max. 80kg | TAK / PODAĆ |  |  |
|  | Wbudowany w obudowę lasera przestronny schowek na akcesoria w formie wysuwanej szuflady lub dedykowany do lasera pojemnik, pudełko na akcesoria do lasera | TAK / NIE | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Uchwyt na obudowie lasera do transportu i zmiany lokalizacji urządzenia | TAK |  |  |
|  | Obsługa urządzenia w j. polskim | TAK |  |  |
|  | Okulary ochronne zgodne z promieniowaniem lasera – 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Stripper i cutter światłowodów (2 szt.) | TAK |  |  |
|  | Ureterorenoskop kompaktowy o średnicy 9,8 Charr na początku zmniejszonej o 1,8 Charr, kąt patrzenia 12°, kanał roboczy 5,2x6,2 Charr, dł. robocza 430 mm ± 10mm | TAK |  |  |
|  | Uretero – cystoskop kompaktowy o kącie patrzenia 25°, atraumatyczny o średnicy 17 Charr, kanale instrumentowym owalnym 7 Charr, długości roboczej 225 mm ± 10mm | TAK |  |  |
|  | Rozbieralne (wkład, rączka), dwuelementowe kleszczyki do usuwania ciał obcych | TAK |  |  |
|  | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| - 1 | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |  |
| - 2 | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości naprawy w terminie określonym w pkt. 1 | Tak |  |  |
| - 3 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą ) | Tak |  |  |
| 4 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak/podać ilość |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2016 | Tak |  |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |  |
| 3 | Dostawa i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |  |
| 4 | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

...................................................................................

miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionyc

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot.: „dostawa i montaż lasera holomowego ” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń,

- oferowane przez naszą firmę urządzenie spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę urządzenie jest wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będzie gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem oraz w terminie zawartym w SIWZ i w cenie podanej w Formularzu Ofertowym;

- zgodnie z definicją zawartą w art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 ze zmianami) jestem małym/średnim przedsiębiorstwem TAK   □	NIE   □ ,

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom...........................................................................................................................

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/