PAGE  
15

[image: image1.png]PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

& W WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
WIELKOPOLSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ
I\ ROZWOJU REGIONALNEGO





WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Dostawa i uruchomienie aparatury do Zakładu Patomorfologii”
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 10 września 2012 roku

Cena formularza 20,20 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektów umów 

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 61/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz. 759  tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
    jest:

„Dostawa i uruchomienie aparatury do Zakładu Patomorfologii”

  ( CPV: Urządzenia medyczne – 33100000-1 ).

      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania - dostawy i uruchomienia:

· procesora tkankowego,
· stacji do zatapiania materiału tkankowego w parafinie,

· automatu do barwienia preparatów,
realizowane jako część zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Zakładu Patomorfologii”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. 

Oferowana aparatura (wszystkie jej elementy składowe) winny być fabrycznie nowe – rok produkcji minimum 2012 oraz musi posiadać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone w Formularzach Ofertowych (3)–(8) na stronach 21-26 SIWZ: „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”.
Uwaga !!!

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:
▪  dostarczyć na własny koszt  przedmiot zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak 

    niż w terminie 42 dni od dnia zawarcia umowy.

▪  zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia - ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

   odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za 

   właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, 

    uszkodzeniami itp.,

▪  powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co 

    najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
▪  uruchomić przedmiot zamówienia i oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

    użytkowej,

▪  zapewnić, iż oferowana aparatura jest kompletna i będzie po zainstalowaniu gotowa do pracy bez żadnych 

    dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi),

▪  przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

    przedmiotu zamówienia,

▪  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi w języku polskim, instrukcję serwisową i pomiarową przedmiotu 
    zamówienia oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi atestami 
    i przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku 
    rozbieżności stosowane będą warunku określone w umowie).
     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowana aparatura jest kompletna, wszystkie jej elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 

     Oferowana aparatura musi być dopuszczona do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym z obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania przetargowego wymogami Ministerstwa Zdrowia. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów – certyfikatów jakości i bezpieczeństwa, deklaracji zgodności.

      Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiały informacyjne w języku polskim (np.: katalogi, foldery, specyfikcje techniczne, itp.) dotyczce przemiotu zamówienia.
       Oferowana aparatura musi bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzach Ofertowych (3)-(8). 

3.   Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B:

     I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp.
     II.  Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców: 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków przez Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu, 

3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

       administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

       pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy 

       dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

     Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na 
     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o 
     wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi w dniu 

     ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami Ministerstwa Zdrowia: certyfikaty jakości i 
     bezpieczeństwa, deklaracje zgodności,

2)  materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery, specyfikcje techniczne, itp.) dotyczące przemiotu zamówienia.

     (w języku polskim).
      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,
3. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
4. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w 

       KRS (Dział 2) - do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
5.   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy).

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider) - dotyczy także spółki cywilnej.  
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II i III zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

           Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – dostawa i uruchomienie aparatury do Zakładu Patomorfologii” 

      oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane 

      osoby kontaktowej. 
9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATURY DO ZAKŁADU PATOMORFOLOGII”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 19 września 2012r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 19 września 2012r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa sześć dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: St. Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof 

          Staniszewski, tel. 62 765 16 03,

       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

     Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. W wyniku oceny nieodrzuconych ofert  za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. 
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. Jeżeli 

     występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

      art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

       a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

       b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

       c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

       d) odrzucenia oferty odwołującego.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1. pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

     publicznego, Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia 

     Zamawiającemu:

     a)  zaświadczenia o wpisie do działalności gospodarczej (jeśli dotyczy),
             b)  w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie

                  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę 

                  umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

                  wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 

                  umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

     przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku 

     nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania 

     Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również 

     inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektów umów 

    Projekt umowy stanowi załączniki do niniejszej SIWZ.
    Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularze Ofertowe 
3. Formularz Cenowy

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 61/12) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie aparatury do Zakładu Patomorfologii w rodzaju i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .............. roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowana aparatura spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się :

       a)  powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy z co 

            najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, 

       b)  dostarczyć na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować przedmiot umowy w pomieszczeniu 

            wskazanym przez Zamawiającego (Zakład Patomorfologii, ul. Poznańska 79),

       c)  uruchomić i oddać przedmiot umowy do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i 

            użytkowej,

       d)  przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

            przedmiotu umowy,

       e)  dostarczyć wraz z aparaturą instrukcje obsługi w języku polskim, instrukcje serwisowe i   
            pomiarowe oraz zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi atestami i 

            przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w 

            przypadku rozbieżności stosowane będą warunku określone w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będzie po dostarczeniu i uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy brutto ........................... PLN (słownie: .....................................................).

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. związane z dostawą przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654).
§ 4

OBOWIĄZKI ODBIORCY

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 3 niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 8.

§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ........ (do 42 dni) od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy oraz poprawność jego działania.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenie stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi ...... (min. 24 miesiące) od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.
6. Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta aparatury.
7. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
8. W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni roboczych Wykonawca zapewni aparat zastępczy.

9. W przypadku nie wykonania naprawy w czasie 7 dni roboczych lub niezapewnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 8.

11. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

12. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
     leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, poza 
     przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

      b)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

                  - za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 5 niniejszej umowy w wysokości  
                    1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

            - za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5 i 7 ( 7 (za wyjątkiem określonym w ust. 

               8 niniejszego paragrafu)w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

           -   za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości 
                     przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                              ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz Ofertowy (1)

1) Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

Formularz Cenowy

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 9 „Producent / 
Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”

4) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

5) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych. 
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1) 

I.   Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawę i 
      uruchomienie aparatury do Zakładu Patomorfologii” (znak sprawy 61/12) oferujemy wykonanie 
      przedmiotu zamówienia za cenę:
	
	KRYTERIUM Cena brutto

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT 
	Kwota VAT 
	Wartość brutto 

w PLN

	Wartości wynikające 
z poz. „Razem” Formularza Cenowego

	
	
	
	


      * Wartość ta będzie oceniana w kryterium wyboru oferty - cena brutto zamówienia.
II. Warunki gwarancji, serwis oraz termin realizacji zamówienia

	L.p.
	Opis
	Wymagane przez Zamawiającego informacje, o których mowa 
w rubryce nr 2 tabeli [wpisać]

	1.
	2.
	3.

	1.
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach – licząc od daty podpisania protokołu uruchomienia i odbioru  (minimalny okres gwarancji 24 miesiące)
	

	2.
	Podmioty upoważnione przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych
(adres i numer telefonu/faksu) 
	

	3.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych
	

	4.
	Termin realizacji zamówienia 

(nie później niż w ciągu 42 dni od dnia zawarcia umowy)
	


III. Ja ................................................................................................

              / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

      .......................................................................................................................................................

         /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że:
       1)  zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą dostawy i uruchomienia aparatury do Zakładu 

            Patomorfologii oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki 
            bez zastrzeżeń, 
       2)  oferowana aparatura medyczna jest kompletna, wszystkie jej elementy składowe są fabrycznie 
            nowe i będzie gotowa do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych 

            dodatkowych zakupów inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),

       3)  oferowana aparatura musi mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa  zgodnie z Ustawą o 

            wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami

            Ministra Zdrowia,
............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ  OFERTOWY (2) 

       4) oferowana przez naszą firmę aparatura spełnia bezwzględnie wymagania określone w SIWZ,
       5)  w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

       6)  w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z jego
            opisem zawartym w SIWZ, w terminie oraz za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (1),
    7)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

      8)  osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy 

            w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:

                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (3)

IV. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – 

      UŻYTKOWYCHYCH:
PROCESOR TKANKOWY  – szt. 1
Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....

Model/typ: ...........................................................................

Producent: …………………………………………………

Kraj pochodzenia: ...............................................................

Rok produkcji (wymagany min. 2012): …………………..

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO PROCESORA TKANKOWEGO
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Wymagania ogólne:

	1.
	Zamknięty system uniemożliwiający wydobywanie się na zewnątrz szkodliwych oparów wyposażony w filtry oparów
	Tak
	

	2. 
	Pojemność min 210 do 300 kasetek
	Tak

(podać)
	

	3. 
	Przystosowany do techniki bezksylenowego przeprowadzania preparatów w temp. do 45ºC zarówno dla materiałów dużych i małych
	Tak
	

	4. 
	Koszyk do luźnego i uporządkowanego układania kasetek
	Tak
	

	5. 
	Kosz na preparaty wykonany z tworzywa sztucznego do stosowania technik mikrofalowych bez konieczności przekładania preparatów
	Tak
	

	6. 
	Pomiarowe i programowe monitorowanie jakości i stopnia zużycia odczynników (pomiar ciężaru właściwego)
	Tak
	

	7. 
	Możliwość programowania opóźnienia startu programów o 7 dni
	Tak
	

	8. 
	Wyposażony w system podtrzymania zasilania w przypadku braku napięcia zasilania, umożliwiający bezpieczne zakończenie całego procesu
	Tak
	

	9. 
	5-cio stopniowy system mechanicznego poruszania preparatami
	Tak
	

	10. 
	Możliwość programowania parametrów programu takich jak: czas infiltracji, czas ociekania, temperaturę w komorze, próżnia w komorze stopień mieszania
	Tak
	

	11. 
	Możliwość programowania parametrów takich jak: temperatura w komorze, próżnia w komorze stopień mieszania, w czasie oczekiwania na start programu
	Tak
	

	12. 
	Kolorowy wyświetlacz LCD z wyświetlaniem wszystkich parametrów procesu
	Tak
	

	13. 
	Menu ekranowe w języku polskim
	Tak
	

	14. 
	Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet lub linie telefoniczną
	Tak
	

	15. 
	Minimum 13 stacji na odczynniki
	Tak

(podać)
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                
FORMULARZ  OFERTOWY (4)
	1.
	2.
	3.
	4.

	16. 
	Minimum 3 stacje parafinowe
	Tak

(podać)
	

	17. 
	Minimum 3 stacje płuczące
	Tak

(podać)
	

	18. 
	Butle na odczynniki wbudowane do urządzenia na stałe z wyjątkiem stacji napełniających 
	Tak
	

	19. 
	Butle na odczynniki o pojemności od 4 do 5 litrów
	Tak

(podać)
	

	20. 
	Poziom napełniania komory odczynnikami w zależności od ilości umieszczonych koszy z preparatami
	Tak
	

	21. 
	Komora wyposażona w odciąg oparów z filtrem nad komorą reakcyjną uruchamiany automatycznie przez otwarcie pokrywy
	Tak
	

	22. 
	Cylindryczna komora reakcyjna dla równomiernej infiltracji materiału przez odczynnik
	Tak
	

	23. 
	Wymiary 160x65x50 cm (wys. x szer. x głęb.) tolerancja wymiarów ± 10 %
	Tak
(podać)
	

	24. 
	Urządzenie zawiera kompletne wyposażenie umożliwiające jego prawidłowe funkcjonowanie.
	Tak
	

	  II. Parametry dodatkowe:

	1.
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	2.
	Wykonanie wymaganych bezpłatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji.
	Tak
	

	3.
	Instrukcja w języku polskim.
	Tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
	Tak
	


    ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (5)

STACJA DO ZATAPIANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO

 W PARAFINIE  – szt. 1

Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....

Model/typ: ...........................................................................

Producent: …………………………………………………

Kraj pochodzenia: ...............................................................

Rok produkcji (wymagany min. 2012): …………………..

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEJ STACJA DO ZATAPIANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO W PARAFINIE  
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Wymagania ogólne:

	1.
	Budowa modułowa – dwa moduły:

· moduł dozownika, z możliwością przechowywania kaset oraz foremek,

· moduł płyty chłodzącej
	Tak
	

	2. 
	Pojemność pojemnika na parafinę min. 5 l
	Tak
	

	3. 
	Niezależny cyfrowy regulator temperatury parafiny w zbiorniku z cyfrowym odczytem temperatury 
	Tak
	

	4. 
	Możliwość niezależnej regulacji temperatury w każdym zbiorniku
	Tak
	

	5. 
	Min. 6 miejsc na pincety
	Tak
	

	6. 
	Zakres regulacji temperatury zbiornika na parafinę od 50˚C do minimum 70˚C
	Tak
	

	7. 
	Płyta chłodząca z możliwością samodzielnej pracy 
	Tak
	

	8. 
	Zakres pracy płyty chłodzącej od -12˚C
	Tak
	

	9. 
	Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt do wstępnego ustawienia próbki mogący pomieścić jedną dużą kasetkę typu Mega włączany niezależnie o temperaturze ok. 5˚C.±1
	Tak
(podać)
	

	10. 
	Moduł dozownika wyposażony w oświetlenie typu LED obszaru roboczego, załączane niezależnie z minimum 3 możliwościami wyboru intensywności świecenia
	Tak
	

	11. 
	Możliwość regulacji przycisku wylewu parafiny w celu zapewnienia optymalnej pracy z różnymi rozmiarami kaset typu standard oraz mega
	Tak
	

	12. 
	Wbudowany timer włączający i wyłączający urządzenie o dowolnie zaprogramowanych godzinach w cyklu tygodniowym
	Tak
	

	13. 
	Wbudowane przyłącze dodatkowej pincety podgrzewanej
	Tak
	

	14. 
	Możliwość przechowywania minimum 6 koszyczków z kasetami w ciekłej parafinie od procesora w celu zapewnienia ciągłości linii technologicznej 
	Tak

(podać)
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                

FORMULARZ  OFERTOWY (6)
	1.
	2.
	3.
	4.

	  II. Parametry dodatkowe:

	1.
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	2.
	Wykonanie wymaganych bezpłatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji.
	Tak
	

	3.
	Instrukcja w języku polskim.
	Tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
	Tak
	


    ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (7)

AUTOMAT DO BARWIENIA PREPARATÓW  – szt. 1
Pełna nazwa urządzenia: ………………………………....

Model/typ: ...........................................................................

Producent: …………………………………………………

Kraj pochodzenia: ...............................................................

Rok produkcji (wymagany min. 2012): …………………..

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANEGO AUTOMATU DO BARWIENIA PREPARATÓW
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.  Wymagania ogólne:

	1.
	Mimimum 26 stacji na odczynniki
	Tak
	

	2. 
	Stacje odczynnikowe umieszczone na dwóch poziomach
	Tak
	

	3. 
	Dowolne niezależnie dla każdej stacji programowanie czasu zanurzenia w zakresie do 99 min.
	Tak
(podać)
	

	4. 
	Stacje na odczynniki na ok. 300 –320 ml odczynników
	Tak
(podać)
	

	5. 
	6 stacji płukania wodą bieżącą
	Tak
	

	6. 
	4 dowolnie konfigurowane stacje ładowania/rozładowania z możliwością przypisania do stacji załadowczych programów barwienia.
	Tak
	

	7. 
	Koszyczki na minimum 20 szkiełek
	Tak
	

	8. 
	Możliwość barwienia minimum 20 koszyczków jednocześnie
	Tak
	

	9. 
	Możliwość zapamiętania minimum 50 programów
	Tak
	

	10. 
	Możliwość przechowywania i przenoszenia programów przy pomocy nośników danych
	Tak
	

	11. 
	Możliwość barwienia jednocześnie koszyczków według różnych programów barwienia w tym możliwość barwienia preparatów CITO
	Tak
	

	12. 
	Trzy stopniowy układ poruszania koszyczkami w trakcie barwienia
	Tak
	

	13. 
	Wyświetlanie informacji o kroku programu, numerze stacji oraz czasu pozostałego do zakończenia barwienia każdego koszyka niezależnie
	Tak
	

	14. 
	Wbudowany układ zasilania awaryjnego pozwalający na dokończenie rozpoczętych barwień w przypadku zaniku zasilania
	Tak
	

	15. 
	Wyposażony w filtr węglowy z wbudowanym wentylatorem wyciągowym z możliwością podłączenia do instalacji wyciągowej.
	Tak
	

	16. 
	Wyposażony w ekran LCD oraz menu w języku polskim
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                               ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                

FORMULARZ  OFERTOWY (8)
	1.
	2.
	3.
	4.

	17. 
	Układ kontroli jakości odczynników i zliczania ilości koszy
	Tak
	

	18. 
	Układ kontroli zużycia filtra węglowego
	Tak
	

	19. 
	Menu zabezpieczone kodem dostępu
	Tak
	

	20. 
	Funkcja przerwania barwienia - ostatnio załadowanego koszyczka i powrót jego do stacji załadowczej 
	Tak
	

	21. 
	Barwienie jednoczesne preparatów cytologicznych i histologicznych bez powstawania kolizji w programach
	Tak
	

	22. 
	Możliwość definiowania własnych nazw odczynników w programie
	Tak
	

	23. 
	Wymiary szerokość: 98 cm ±10%, głębokość: 65 ± 10%
	Tak

(podać)
	

	  II. Parametry dodatkowe:

	1.
	Aparat fabrycznie nowy
	Tak
	

	2.
	Wykonanie wymaganych bezpłatnych przeglądów w czasie trwania gwarancji.
	Tak
	

	3.
	Instrukcja w języku polskim.
	Tak
	

	4.
	Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
	Tak
	


UWAGA dot. Aparatury opisanej w Formularzach Ofertowych (3) – (8) !!!  

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały informacyjne dot. przedmiotu zamówienia (np.: katalogi foldery, specyfikacje techniczne, itp.).
· Oferowana aparatura musi mieć wymagane aktualne atesty i świadectwa zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych oraz obowiązującymi w dniu ogłoszenia przetargu wymogami Ministerstwa Zdrowia.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji i oznaczony jest znakiem CE.

· Oferowana i opisana powyżej aparatura i jej wyposażenie będzie gotowa do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

· Do aparatury musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, instrukcja serwisowa i pomiarowa oraz określone zalecenia związane z obowiązkiem metrologicznym oraz wymaganymi testami i przeglądami.

Objaśnienie – dotyczy Formularzy Ofertowych (3) – (8):
Formularze należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji „TAK”, a w wierszach w których w kolumnie nr
     3 wpisano „Podać” należy dodatkowo opisać oferowany parametr,
b)  w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to 

      traktowane przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
                   ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

27

Sprawa nr 61/12
.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  CENOWY
	L.p.
	Nazwa urządzenia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)
	Producent/
Numer katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	1.
	PROCESOR TKANKOWY
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	2.
	STACJA DO ZATAPIANIA MATERIAŁU TKANKOWEGO

 W PARAFINIE
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	3.
	AUTOMAT DO BARWIENIA PREPARATÓW
	szt.
	1
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	*
	X


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

28

Sprawa nr 61/12
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień   

publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 61/12

..........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY1
w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

         / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

oświadczam, że w stosunku do mnie:
1)  nie otwarto likwidacji,

2)  nie ogłoszono upadłości,

3) ogłoszono upadłość, po której zawarłem układ, który:

    - został zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

    - nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 2

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

_________________________________________

1 Oświadczenie dotyczy wykonawców - osób fizycznych
2 niepotrzebne skreślić
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

3. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem - deklaracje zgodności, certyfikaty jakości i bezpieczeństwa,
4.   oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw 

      do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - druk w załączeniu , 

6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. materiały informacyjne dotyczące przedmiotu zamówienia (w języku polskim), np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne,
9. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

10. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

11. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
