PAGE  
35

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„Dostawa i uruchomienie sterylizatora i myjni - dezynfektora”
Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 07 maja 2015 roku

Cena formularza 23,77 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.
S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 17/15. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia 
    jest:

Dostawa i uruchomienie sterylizatora i myjni - dezynfektora
  [CPV: Urządzenia sterylizujące – 33191100-6, Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne – 33191000-5].
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i uruchomienie sterylizatora – szt. 1 oraz myjni – dezynfektora – szt. 1. Przedmiot zamówienia składa się z a niepodzielnego zadania.
Oferowane urządzenia muszą posiadać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno – eksploatacyjne, które określone zostały w Formularzach Ofertowych (2) i (4) zamieszczonych na stronach 25-28 i 30-33 SIWZ: „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych”. Niniejsze formularze Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty.
Oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami (wszystkie ich elementy składowe) winny być fabrycznie nowe  - wymagany rok produkcji 2015.
Uwaga !!!

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest: 

a)  dostarczyć  na własny koszt przedmiot zamówienia do pomieszczenia wyznaczonego przez 

     Zamawiającego w jego siedzibie,

b)  zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

     odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za 

    właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi,  

    uszkodzeniami, itp.,
c)  powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co 
     najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
d) zainstalować ( wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz otworu instalacyjnego w ścianie ) i 
      uruchomić urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (Centralna Sterylizatornia) 

      oraz oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w 
      terminie do 100 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

e)  do wykonania misek ociekowych pod oferowanymi urządzeniami,
f) odnośnie sterylizatora – uczestniczyć w procedurze odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru 

    Technicznego,

g) dostarczyć komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla 
     oferowanych i będących już w posiadaniu Zamawiającego sterylizatorów i myjni - dezynfektorów oraz
     podłączyć oferowane i będące w posiadaniu Zamawiającego urządzenia do tego systemu,
     Posiadane przez Zamawiającego urządzenia to:

    - sterylizator parowy – autoklaw, typ GE 2612, rok. prod. 1999, prod. Getinge A.B.

    - sterylizator parowy – autoklaw, typ HS-6613EM-2, rok prod. 2005, prod. Getinge A.B.

    - myjnia – dezynfektor, typ S 4656-G3DT, rok prod. 2005, prod. Getinge A.B.

    - myjnia – dezynfektor, typ S46-5, rok prod. 2006, prod. Getinge A.B.

h) zapewnić, iż oferowane urządzenia i ich wyposażenie są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do 
     pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),
i)  przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 

     przedmiotu zamówienia,

j)  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi, instrukcję serwisową i pomiarową przedmiotu zamówienia, a 
     także kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku rozbieżności 
     stosowane będą warunku określone w umowie) – wszystkie dokumenty w języku polskim.
Ponadto przedmiot zamówienia (i jego cena) obejmuje: 
Do zasilenia nowego sterylizatora i myjni – dezynfektora Wykonawca zobowiązany jest położyć nowy kabel o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta urządzeń, po wykonaniu pomiarów analizatorem sieci, czy rozdzielnia elektryczna, która będzie zasilała w/wym. urządzenia nie będzie przeciążona. 
Ze względu na dużą moc urządzeń Zamawiający proponuje położenie nowego obwodu kablem YKY 4x35 mm2 z rozdzielni zlokalizowanej na kondygnacji 01 (w segmencie, który posiada odpowiednią nadwyżkę mocy – wynik pomiarów). Zasilanie powinno być podłączone ze zmodernizowanej części wyselekcjonowanego pola rozdzielni pod kątem zasilania sterylizatora i myjni (nowe zabezpieczenia i wyłącznik linii zasilającej). Zasilanie to Zamawiający proponuje zakończyć skrzynką rozdzielczą zlokalizowaną w pobliżu miejsca usytuowania nowych urządzeń. Skrzynka rozdzielcza powinna zawierać zabezpieczenia urządzeń i wyłączniki (jeżeli takie są wymagane przez producentów urządzeń). Z opisanej skrzynki rozdzielczej należy zasilić sterylizator kablem 4x25 mm2 lub 5x25 mm2 oraz myjkę kablem 4x10 mm2 lub 5x210 mm2 (zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń).

Sposób realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia:

· z uwagi na to, iż niniejsze prace prowadzone będą w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.),

· rozpoczęcie prac Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym,
· po wykonaniu nowego obwodu zasilania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej oraz wykonania pomiarów elektrycznych nowego obwodu zasilającego.
Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsc objętych pracami będącymi przedmiotem zamówienia.

Miejsce prac można oglądać w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy kontaktować się z Działem Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renatą Siwek pod nr tel. (62) 765 16 03.
     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem i akcesoriami jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) – oświadczenie zamieszczone w Formularzu Ofertowym (1).
     Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem. Oferowany sterylizator i myjnia-dezynfektor muszą być zgodne z przepisami ustawy o wyrobach medycznych. 
     Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiałów informacyjnych zawierających opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi, specyfikacje techniczne, itp. (w języku polskim).

      Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim (np.: katalogów, folderów, specyfikcji technicznych, itp.) dotyczących przemiotu zamówienia.

       Oferowane urządzenia i ich wyposażenie muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzach Ofertowych (2) i (4). 

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 100 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa i uruchomienie sterylizatora przelotowego i myjni-dezynfektora przelotowej); łączna wartość dostaw brutto – minimum 500 000,00 PLN,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia odnośnie pkt 1 i 3-4.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 i 2a ustawy Pzp.
D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
6) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)   nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                      albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                      płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

       Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

       składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być wystawiony nie 

       wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

       postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

       Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 
       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.
II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 
1) Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia -  druk w załączeniu,
2) na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedstawić wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – druk w załączeniu,                                                                                                                                   
      Wykonawca do wykazu musi dołączyć dowody, czy dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami 
      są poświadczenia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
      stanie uzyskać poświadczenia może załączyć oświadczenie. W przypadku gdy Zamawiający jest 

      podmiotem na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie 
      ma obowiązku przedkładania dowodów.                                                                                                                

Ad.2)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt D.I. 1- 4.  

III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sterylizatora i myjni-dezynfektora do obrotu i 

     stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami 

     ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami: certyfikat CE lub deklarację

     zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do

     Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
2)  materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi, 

     specyfikacje techniczne, itp. (w języku polskim),
3)  certyfikat EC potwierdzający zgodność z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 

      oferowanego sterylizatora.
      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji,, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:
1) wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2) wypełnione i podpisane Formularz Cenowy – druk w załączeniu,
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

6) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).
Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 6 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).
3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. oraz D.IV.1-4 zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu

Ofertowym (1). Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2.  Parametry techniczno-eksploatacyjne - oceniane na podstawie wypełnionych przez Wykonawców tabel 

    „Kryterium – Parametry techniczno–eksploatacyjne” znajdujących się w Formularzu Ofertowym (3) i (5)

     zamieszczonych na stronach 29 i 34 SIWZ .

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

      KRYTERIUM Cena brutto                                              -    90 %, waga 0,90

      KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -   10 %, waga 0,10.

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.
6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.
       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Dostawa i uruchomienie sterylizatora i 

       myjni - dezynfektora” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres,
       telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 
8. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że
· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada 
        wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

9.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

      winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

      uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

     „PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHOMIENIE STERYLIZATORA I 

       MYJNI - DEZYNFEKTORA„
    „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się 
bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta 
jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.
3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 18 maja 2015r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania .
Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 18 maja 2015r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia 
       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 
       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym
       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 
       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 
       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu - mgr inż. Renata 
          Siwek, tel. 62 765 16 03 oraz Kierownik Bloku Operacyjnego – lek. Roman Guza, tel. 62 765 14 32; 
       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 
          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 
          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

 1.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: 

        dziesięć tysięcy złotych 00/100).

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:
       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 

       przetargu na dostawę i uruchomienie sterylizatora i myjni - dezynfektora ”.
       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 
Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.
3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

     upływem terminu składania ofert.

6.  Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

     koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

     bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

     a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących 

          po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy,

          pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, 

          ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

    b)  Wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

          spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.   

8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

          ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

   stronie Wykonawcy.

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
     Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.
W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.
Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert oparta zostanie wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane 

      im w pkt F wagi w następujący sposób:

                           Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

                            cena brutto najtańszej oferty

                            ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

                            cena brutto badanej oferty

            Kryterium Parametry techniczno–eksploatacyjne – ocena wyliczona będzie na podstawie 

            wypełnionych przez Wykonawców tabel „Parametry techniczno–eksploatacyjne” znajdujących się  

            na str. 29 i 34 SIWZ - Formularz Ofertowy (3) i (5). Wpisanie do kolumny „Wartość oferowana”

            posiadanych przez oferowane urządzenia wymienionych tam cech, parametrów wiąże się z 

            przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w 

            kolumnie „Punktacja” tabeli. 

            Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona 

            będzie do następującego wzoru:

             suma punktów przyznana badanej ofercie

             -------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100 

             najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

       1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy

           z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915). Zgodnie z     

           niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
           Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się
           podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
          towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 
     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  

 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania
1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2.  W przypadku wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

      art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

       a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

       b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

       c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

       d) odrzucenia oferty odwołującego.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 4.  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

       niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 

       on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

5. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 
       ochrony prawnej”. 

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1.    Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

        wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej

        stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

        wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy 

        wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),
2.  Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 
        zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania
        podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 
        uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 
Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.  Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

     wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.
2.  Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

3.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.
6. Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1.    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2.    Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.     

S. Lista załączników

1. Projekt umowy
2. Formularze Ofertowe 
3. Formularz Cenowy
4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym
a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 17/15) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie sterylizatora ..................... (typ, producent) i myjni dezynfektora ………………. (typ, producent), w rodzaju i cenie jednostkowej określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia .............. roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenia i wyposażenie spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. niniejszego przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zapewnia, iż prace instalacyjne urządzeń, będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się :

a) dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w jego siedzibie,

b) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu umowy z co 

             najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

c) zainstalować (wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz otworu instalacyjnego w ścianie) i
     uruchomić urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego (Centralna Sterylizatornia)

     oraz oddać go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w 

     terminie do 100 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

d) przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 
     przedmiotu zamówienia,
e)  wykonać miski ociekowe pod urządzeniami będącymi przedmiotem umowy,

f)  odnośnie sterylizatora – uczestniczyć w procedurze odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru 

    Technicznego,

       g)  dostarczyć komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu 

             dla urządzeń będących przedmiotem umowy oraz także dla urządzeń będących już w posiadaniu 

             Zamawiającego ( 2 sterylizatory i 2 myjnie – dezynfektory) wraz z podłączeniem wszystkich tych 

             urządzeń do tego systemu komputerowego,

      h)  dołączyć do dostawy: 
· instrukcję obsługi w języku polskim, 
· instrukcję serwisową i pomiarową w języku polskim,
· kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku 

       rozbieżności stosowane będą warunku określone w umowie).
2. Wykonawca zapewnia, iż urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami są kompletne, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie nowe i będą po dostarczeniu i uruchomieniu gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.
§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy netto ………. PLN (słownie: ………), brutto ............ PLN (słownie: ...........).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. związane z dostawą przedmiotu umowy do Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

8. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 tekst jednolity z późn. zm.).
§ 4

SPOSÓB WYKONANIA
Sposób realizacji prac, o których mowa w § 2, pkt c i d:

a)   z uwagi na to, iż niniejsze prace prowadzone będą w pomieszczeniach funkcjonującego szpitala należy 

      maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.),
b)  rozpoczęcie prac Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym,

c)  po wykonaniu nowego obwodu zasilania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 

     powykonawczej oraz wykonania pomiarów elektrycznych nowego obwodu zasilającego.
§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 3 niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 9.

§ 6
TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 100 dni od zawarcia umowy.
§ 7
WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie:

a) potwierdzenie kompletności dostawy, 
b) zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu umowy, 
c) potwierdzenie podłączenia do komputerowego systemu rejestracji i archiwizacji,
d) poprawność działania,

e) przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie dwóch protokołów, tj. „Protokołu przekazania-odbioru przedmiotu umowy do eksploatacji” dot. pkt a-d, o których mowa wyżej oraz „Protokołu przeszkolenia personelu” potwierdzającego przeszkolenie personelu. Niniejsze protokoły zostaną podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Podpisanie protokołów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.
§ 8
GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi ............... (min. 36 miesięcy) od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta przedmiotu umowy. Serwis ……..…..…….… (adres i numer tel./fax).
6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
7. W przypadku nie wykonania naprawy w czasie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

10. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-9 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 9
KARY UMOWNE

1.  Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego 
     wykonania umowy Wykonawca w następujących przypadkach i wysokościach:
a) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w §6 Wykonawca zapłaci 

      Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości brutto 
      przedmiotu umowy,

     b)  za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z (8, ust. 6 w wysokości 0,5 % wartości 
          przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, 
       będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 5% niezrealizowanej części 
       wartości przedmiotu umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 2 i 3 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.   Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10
PODWYKONASTWO1

  1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców: 

      Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

      Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda
      Zamawiającego.
3.   Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu

      umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej 

      umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4.   Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda  

       Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.  W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, 

       którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę dokonania zapłaty na 

       rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.   

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostawy przez podwykonawców.  

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:           






Zamawiający:
       ......................................                                                                                        ......................................
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu
_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.
Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowych i Cenowych
Formularz Ofertowy (1)

1) Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.
2) W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli). 
3) W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

Formularz Cenowy

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 
3) Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 
4) Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

Formularz Ofertowy (2) i (4)
 Prametry techniczo-eksploatacyjne (wymagane)
( str. 25 – 28 i 30 - 33 SIWZ)
1)   Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby 
      upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2)    W kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać „TAK” lub „NIE”, a w pozycjach z 

        dopiskiem „Podać” należy dodatkowo dokonać tychże czynności, a najczęściej opisać w jaki sposób jest 
       spełniony dany parametr przez oferowane urządzenie.  
3)   W przypadku braku odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane” będzie 

       to traktowane jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Formularz Ofertowy (3) i (5)
Prametry techniczo-eksploatacyjne oceniane w kryterium „Parametry techniczno-eksploatacyjne”
(str. 29 i 34 SIWZ):

Wpisanie do kolumny „Parametry oferowane” posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia  parametrów techniczno-eksploatacyjnych wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami punktacji określonymi przez Zamawiającego w kolumnie „Punktacja”. Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów z tabel podstawiona będzie do odpowiedniego wzoru (część „M” SIWZ).

Sprawa nr 17/15
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )          FORMULARZ  OFERTOWY (1)
Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................
Adres Wykonawcy:...................................................................................................................

Regon ............................................................. NIP ..................................................................

telefon: .................................. fax: ................................... e–mail: ...........................................
I.   Kryterium - cena brutto zamówienia:

      Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
      za cenę :

	
	KRYTERIUM CENA BRUTTO ZAMÓWIENIA

	
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka VAT

% 
	Kwota VAT

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN

	Wartości wynikające z poz. „Razem” Formularza Cenowego
	
	
	
	*


* Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie   

    przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

II. Gwarancja, serwis:
	
	
	STERYLIZATOR
	MYJNIA-DEZYNFEKTOR

	1.
	Okres gwarancji na przedmiot zamówienia w miesiącach – licząc od daty podpisania protokołu uruchomienia i odbioru (minimalny okres gwarancji 36 miesięcy)
	wpisać
	wpisać

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (adres i numer telefonu/faksu) 
	wpisać
	wpisać

	3.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	wpisać
	wpisać

	4.
	Lista podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych oraz poda zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych.
	wpisać
	wpisać


III.  Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych 
        warunków zamówienia:

Ja ................................................................................................

      / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

................................................................................................................................

                                                                       /nazwa Wykonawcy/
 oświadczam, że:
       1)  zapoznałem się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą dostawy i 

            uruchomienia sterylizatora i myjni - dezynfektora oraz z załączonym do niej Projektem umowy i 
            akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń,
         .........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie
Sprawa nr 17/15
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )       
FORMULARZ  OFERTOWY (1) – ciąg dalszy
       2)  oferowany przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem i akcesoriami jest kompletny, wszystkie jego 
            elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z 
            przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami 
            eksploatacyjnymi),

                   3)  oferowany przedmiot zamówienia i jego wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania na 
           terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami; sterylizator i myjnia-
           dezynfektor  są  zgodne z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;

      4)  oferowany przez naszą firmę sterylizator i myjnia – dezynfektor oraz ich jego wyposażenie spełnia 
           bezwzględnie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

      5)  oferowany sterylizator, myjnia-dezynfektor oraz system rejestracji jest produkcji jednego producenta,

      6)  w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

      7)  zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i 

          w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji 

          istotnych warunków zamówienia;
      8)  w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z jego
           opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (1) oraz w terminie określonym 

          przez Zamawiającego,
    9)  wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,
IV. Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

                       ▪      ……………………………                   
                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/                              
                       ▪      ……………………………     
                               /imię, nazwisko, pełniona funkcja/                              
……......................................................................

 /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH
 STERYLIZATOR (szt. 1)

Producent (podać pełną nazwę i adres):   …………………………...……………

Nazwa i typ urządzenia:  ........................................................................................
Kraj pochodzenia (podać): …………….………...………………………….……
	L.p
	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE WYMAGANE DLA STERYLIZATORA
	PARAMETRY
WYMAGANE
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.   WYMAGANIA OGÓLNE:

	1. 
	Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna
	Tak
	

	2. 
	Pojemność komory: 10 jedn. wsadu wg PN-EN 285.

Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): 660 x 660 x 1700 mm (+/- 2%).
	Tak

Podać
	

	3. 1.
	Zasilany parą z zewnętrznej instalacji pary centralnej oraz z własnej wbudowanej wytwornicy pary
	Tak
	

	4. 
	Wytwornica pary zasilana energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 60 kW (+/- 2%)
	Tak

Podać
	

	5. 
	Konstrukcja urządzenia umożliwiająca jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 90 cm. Konstrukcja urządzenia przystosowana do zainstalowania w jedną ścianę. Sterylizator wyposażony fabrycznie w panele boczne, wykonane ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	6. 
	Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z lewej strony urządzenia
	Tak
	

	7. 
	Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach
	Tak
	

	8. 
	Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności)
	Tak
	

	9. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego
	Tak
	

	10. 
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem w komputerowy system do monitorowania procesów sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi
	Tak
	

	11. 
	Sterownik po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”
	Tak

Podać
	

	12. 
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny, tekstowy o przekątnej min. 4” po stronie wyładowczej prezentujący informacje o numerze i nazwie aktualnego programu oraz czas pozostający do końca procesu
	Tak
	

	13. 
	Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów)
	Tak
	

	14. 
	Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim
	Tak
	

	15. 
	Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim w wyszczególnionym kolorze
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 
                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )             FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	16. 
	Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości
	Tak
	

	17. 
	Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego
	Tak
	

	18. 
	Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
	Tak
	

	19. 
	Pomiar parametrów – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające)
	Tak
	

	20. 
	Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza
	Tak
	

	21. 
	W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej
	Tak
	

	22. 
	Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory
	Tak
	

	23. 
	Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej
	Tak
	

	24. 
	Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości:

- kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory,
- łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu
	Tak
	

	25. 
	Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory
	Tak
	

	26. 
	Zawory procesowe sterowane pneumatycznie
	Tak
	

	27. 
	Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór
	Tak
	

	28. 
	Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu
	Tak
	

	29. 
	Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, itp., których złożony kształt utrudniałby utrzymanie czystości
	Tak
	

	30. 
	Uszczelka drzwi dociskana parą wodną
	Tak
	

	31. 
	Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej
	Tak
	

	32. 
	Próżnia w komorze wytwarzana jedynie za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej
	Tak
	

	33. 
	Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa
	Tak
	

	34. 
	Masa urządzenia podczas próby wodnej (cała objętość komory wypełniona wodą) nie przekraczająca 2200 kg
	Tak 

Podać
	

	35. 
	Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia - potwierdzona certyfikatem EC
	Tak
	

	36. 
	Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                         ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	II. WYPOSAŻENIE:

	1.
	Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu. Pojemność całkowita wózków 10 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Ilość – 1 kpl.
	Tak
	

	2.
	Wózek transportowy dla wózka wsadowego do załadunku komory. 

Ilość – 2 kpl.
	Tak
	

	3.
	Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu. Pojemność całkowita wózków 8 jedn. wsadu wg PN-EN 285. 

Ilość – 1 kpl.
Konstrukcja wózka transportowego kompatybilna z posiadanym przez szpital wózkiem załadowczym sterylizatora model HS6613. Możliwość stosowania oferowanego wózka do załadunku oraz rozładunku do posiadanego urządzenia.
	Tak
	

	4.
	Drzwi do przestrzeni serwisowej pomiędzy dostarczanym sterylizatorem, a sterylizatorami istniejącymi – 2 kpl.
	Tak
	

	5.
	Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu oferowanego sterylizatora oraz sterylizatorów istniejących (model HS6613 i GE2612).

Skład systemu: niezbędny osprzęt i oprogramowanie w języku polskim umożliwiające podłączenie sterowników urządzeń oraz wspólne stanowisko komputerowe dla sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów zawierające:

- komputer o parametrach umożliwiających obsługę oferowanego 
  systemu dla sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów,

- monitor LCD o przekątnej min. 17”,

- klawiatura bezprzewodowa,

- mysz bezprzewodowa,

- kolorowa drukarka laserowa A4,

- urządzenie podtrzymujące zasilanie komputera (UPS).

Podłączenie urządzenia do oferowanego systemu komputerowej rejestracji oraz zapewnienie:

- zdalnego podglądu parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie 
   trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia,

- rejestracji procesów sterylizatora oraz archiwizacji tych procesów na 
   zewnętrznym komputerze,

- możliwości wydruku parametrów,

- monitorowania w czasie rzeczywistym alarmów i błędów 
   sterylizatora,

- archiwizacji oraz statystyki liczby i typów błędów dla sterylizatora,

- statystyki pracy poszczególnych urządzeń,

- zapisu danych rejestrowanych procesów sterylizatora do jednolitej 
   wspólnej bazy danych komputerowego systemu monitorowania i 
   rejestracji procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji, 
- monitorowania w czasie rzeczywistym stanu sterylizatora w trakcie 
   trwania procesu i podczas postoju w komputerowym systemie 
  monitorowania i rejestracji procesów w postaci aktualnie 
  przedstawianych najważniejszych parametrów urządzenia.

Zapewnienie podglądu parametrów urządzenia w sposób ciągły (interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę).
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                         ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	6.
	Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej.

Ilość: 12 szt.
	Tak
	

	III. PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

	1.
	Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
	Tak
	

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
	Tak
	

	3.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
	Tak
	

	IV. POZOSTAŁE:

	1.
	Rok produkcji 2015
	Tak
	

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
	Tak
	

	3.
	Zainstalowanie (wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz otworu instalacyjnego w ścianie) i uruchomienie urządzenia w Centralnej Sterylizatorni
	Tak
	

	4.
	Wykonanie miski ociekowej pod oferowanym sterylizatorem
	Tak
	

	5.
	Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
	Tak
	

	6.
	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
	Tak
	

	7.
	Uczestnictwo w procedurze odbioru urządzenia przez UDT
	Tak
	


UWAGA ! 

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały informacyjne dotyczące oferowanego sterylizatora (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) umożliwiające weryfikację podanych parametrów.
· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji i oznaczony jest znakiem CE.

                                            ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            
FORMULARZ  OFERTOWY (3)
Parametry techniczno – eksploatacyjne 
podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-ekspolatacyjne” 

dla oferowanego sterylizatora
	L.p
	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE     STERYLIZATORA
	PUNKTACJA
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. 
	Zużycie wody (łącznie - do chłodzenia i dla wytwornicy pary) na 1 proces sterylizacji w temperaturze 134ºC łącznie z suszeniem wsadu po procesie wg PN EN 285-24.7
	najmniejsze zużycie wody zimnej - 10 pkt, 
największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Zużycie energii elektrycznej na 1 proces (wsad) jak powyżej
	najmniejsze zużycie energii - 10 pkt, 
największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	

	3. 1.
	Możliwość wykorzystania oferowanego wózka wsadowego w oferowanym sterylizatorze oraz w sterylizatorze istniejącym model HS6613.
	Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
	


                                   ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  

FORMULARZ  OFERTOWY (4)
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH
 MYJNIA - DEZYNFEKTOR (szt. 1)

Producent (podać pełną nazwę i adres):   …………………………...……………

Nazwa i typ urządzenia:  ........................................................................................
Kraj pochodzenia (podać): …………….………...………………………….……
	L.p
	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE WYMAGANE DLA MYJNI-DEZYNFEKTORA
	PARAMETRY
WYMAGANE
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	I.   WYMAGANIA OGÓLNE:

	1. 
	Komora przelotowa, dwudrzwiowa
	Tak
	

	2. 
	Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do za/rozładunku komory
	Tak
	

	3. 1.
	Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi – 700÷900 mm
	Tak 

Podać
	

	4. 
	Pojemność: min. 10 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach
480 x 250 x 50mm
	Tak
	

	5. 
	Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia:

- szerokość: 650 mm

- głębokość: 700 mm
	Tak 
Podać
	

	6. 
	Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. Energooszczędny układ ogrzewania wody o mocy elementów grzejnych nie przekraczającej 10 kW.
	Tak
	

	7. 
	Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej
	Tak
	

	8. 
	Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory
	Tak
	

	9. 
	Końcowe płukanie wodą uzdatnioną
	Tak
	

	10. 
	Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej
	Tak
	

	11. 
	Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C
	Tak
	

	12. 
	Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie
	Tak
	

	13. 
	Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy
	Tak
	

	14. 
	Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach
	Tak
	

	15. 
	Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego
	Tak
	

	16. 
	Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika razem z oferowanym sterylizatorem w komputerowy system do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )             FORMULARZ  OFERTOWY (4) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	17. 
	Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika
	Tak
	

	18. 
	Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy
	Tak
	

	19. 
	Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 20 znaków graficznych
	Tak
	

	20. 
	Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej)
	Tak
	

	21. 
	Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego)
	Tak
	

	22. 
	Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej
	Tak
	

	23. 
	Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu
	Tak
	

	24. 
	Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej
	Tak
	

	25. 
	Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15, w tym nie mniej niż 5 wybieranych za pomocą pięciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika
	Tak Podać
	

	26. 
	Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego. Energooszczędna konstrukcja - moc elementów grzejnych suszarki nie przekraczająca 3 kW
	Tak
	

	27. 
	Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny
	Tak
	

	28. 
	Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła)
	Tak
	

	29. 
	Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu
	Tak
	

	30. 
	Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra)
	Tak
	

	31. 
	Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych, za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa)
	Tak
	

	32. 
	Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz
	Tak
	

	33. 
	Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń
	Tak
	

	34. 
	Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia
	Tak
	

	35. 
	Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi)
	Tak
	

	36. 
	Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa
	Tak
	

	37. 
	Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 10 kW (+/-2%)
	Tak
	

	38. 
	Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                    
     ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (4) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	II. WYPOSAŻENIE:

	1.
	Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm).

Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia.

Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych.

Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza.

Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka. 

Ilość – 1 szt.
	Tak
	

	2.
	Komputerowy system rejestracji i archiwizacji w czasie rzeczywistym parametrów procesu dla oferowanej myjni-dezynfektora oraz dla myjni isntniejących (model S-4656 i 46-5).

W skład systemu wchodzi niezbędny osprzęt i oprogramowanie w języku polskim umożliwiające podłączenie sterownika urządzenia oraz wspólne stanowisko komputerowe dla myjni-dezynfektorów oraz sterylizatorów parowych zawierające:

- komputer o parametrach umożliwiających obsługę oferowanego

  systemu dla myjni-dezynfektorów i sterylizatorów parowych,

- monitor LCD o przekątnej min. 17”,

- klawiatura bezprzewodowa,

- mysz bezprzewodowa,

- kolorowa drukarka laserowa A4,

- urządzenie podtrzymujące zasilanie komputera (UPS).

Podłączenie urządzenia do oferowanego systemu komputerowej rejestracji oraz zapewnienie:

- zdalnego podglądu parametrów w czasie rzeczywistym w trakcie 

   trwania procesu oraz podczas stanu oczekiwania urządzenia,

- rejestracji procesów myjni-dezynfektorów oraz archiwizację tych 

   procesów na zewnętrznym komputerze,

- możliwości wydruku parametrów,

- monitorowania w czasie rzeczywistym alarmów i błędów myjni-

  dezynfektora,
- archiwizacji oraz statystyki liczby i typów błędów dla myjni-

  dezynfektora,

- statystyki pracy poszczególnych urządzeń,

- zapisu danych rejestrowanych procesów myjni do jednolitej wspólnej 

   bazy danych komputerowego systemu monitorowania i rejestracji 

   procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

- monitorowania w czasie rzeczywistym stanu sterylizatora w trakcie 

   trwania procesu i podczas postoju w komputerowym systemie 

   monitorowania i rejestracji procesów w postaci aktualnie 

   przedstawianych najważniejszych parametrów urządzenia.

Zapewnienie podglądu parametrów urządzenia w sposób ciągły (interwał odświeżania podglądu danych max. co 1 sekundę). 
	Tak
	

	3.
	Taca narzędziowa „duża” o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub SPRI I. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 10 szt.
	Tak
	

	4.
	Taca narzędziowa „mała” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ lub SPRI II. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 5 szt.
	Tak
	


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                    
     ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            

FORMULARZ  OFERTOWY (4) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.

	II. PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

	1.
	Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
	      Tak
	

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
	Tak
	

	3.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
	Tak
	

	III. POZOSTAŁE:

	1.
	Rok produkcji 2015
	      Tak
	

	2.
	Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
	Tak
	

	3.
	Zainstalowanie (wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy oraz otworu instalacyjnego w ścianie) i uruchomienie urządzenia w Centralnej Sterylizatorni
	Tak
	

	4.
	Wykonanie miski ociekowej pod oferowanym sterylizatorem
	      Tak
	

	5.
	Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
	Tak
	

	6.
	Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
	Tak
	


UWAGA ! 

· Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

· Należy załączyć do oferty materiały informacyjne dotyczące oferowanego sterylizatora (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) umożliwiające weryfikację podanych parametrów.

· Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji i oznaczony jest znakiem CE.

     ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )            
FORMULARZ  OFERTOWY (5)
Parametry techniczno – eksploatacyjne 
podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-ekspolatacyjne” 

dla oferowanej myjni - dezynfektora
	L.p
	PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE     MYJNI-DEZYNFEKTORA
	PUNKTACJA
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	1. 
	Maksymalne zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory [Litr]

Załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze.
	najmniejsze zużycie wody zimnej 10 punktów, największe – 0 pkt, 

pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Maksymalne zużycie wody ciepłej na jeden załadunek w warunkach opisanych powyżej [Litr]
	najmniejsze zużycie wody ciepłej 10 punktów, największe – 0 pkt,

 pozostałe proporcjonalnie
	

	3. 1.
	Maksymalne zużycie energii elektrycznej na jeden załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze [kWh]
	najmniejsze zużycie energii elektrycznej 10 punktów, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
	

	4. 
	Powierzchnia przeszklenia drzwi [% przeszklenia]
	największy % przeszklenia drzwi – 10 pkt,

najmniejszy – 0 pkt, 

pozostałe proporcjonalnie
	

	5. 
	Specjalny, odrębny program oczyszczający (odkamieniający) komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora
	Tak – 10 pkt,

Nie – 0 pkt
	

	6. 
	Konstrukcja wózka wsadowego kompatybilna z posiadaną przez szpital myjnią dezynfektorem model 46-5. Możliwość stosowania wózka w posiadanym oraz zaoferowanym urządzeniu. 
	Tak – 10 pkt,

Nie – 0 pkt
	

	7. 
	Możliwość wykorzystania w oferowanym urządzeniu wózka wsadowego do osprzętu anestezjologicznego oraz wózka wsadowego do instrumentów laparoskopowych posiadanych przez szpital, używanych obecnie w posiadanej myjni-dezynfektorze model 46-5. 
	Tak – 10 pkt,

Nie – 0 pkt
	


                                   ...................................................................
                                                                                                                                                                         / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
……………………………….

( pieczęć Wykonawcy )                                       

FORMULARZ  CENOWY

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku
VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej
(kol. 6 + kol. 8)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	1.
	STERYLIZATOR

	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2.
	MYJNIA - DEZYNFEKTOR
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	RAZEM WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

.........................................
( pieczęć Wykonawcy )
WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

(należy wykazać co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia - dostawa i uruchomienie sterylizatora przelotowego i myjni-dezynfektora przelotowej;
 łączna wartość dostaw brutto – minimum 500 000,00 PLN

	Lp.
	Nazwa i adres Podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana
	Przedmiot zamówienia 
	Data wykonania 


	Wartość zamówienia brutto

[PLN] 

	
	
	
	Data

rozpoczęcia

(d/m/r)
	Data zakończenia

 (d/m/r)
	

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	
	
	
	
	


*Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
               .....................................................................

                    /miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 17/15
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
.........................................
( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/
reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,
2. wypełnione i podpisane Formularz Cenowy – druki w załączeniu,
3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),
4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
9. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

10. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego sterylizatora i myjni-dezynfektora do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami: certyfikat CE lub deklarację zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
11. wykaz wykonanych głównych dostaw (druk w załączeniu) wraz z dowodami czy dostawy zostały wykonane należycie,
12. materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia, np. foldery, katalogi, 
specyfikacje techniczne, itp. (w języku polskim), 
13.  certyfikat EC potwierdzający zgodność z dyrektywą 97/23/WE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 

       oferowanego sterylizatora,
14. lista podmiotów upoważnionych przez wytwórcę przedmiotu zamówienia do wykonywania obsługi 
       gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych,
15. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – 
      zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,
16. pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego 
      podstawie,

17.  dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
:
