WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania p.n.

sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 9 stycznia 2019 roku

SPIS TREŚCI

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Przedmiot zamówienia

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu.

- Termin związania ofertą.

- Termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania.

- Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

NIP: 618-20-25-893, Regon: 300224440, KRS: 0000251663

- Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego:

- poczta elektroniczna zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- strona internetowa zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl

miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

ePUAP  - https://epuap.gov.pl/wps/portal

http://ec.europa.eu/growth/espd

- identyfikator postępowania (ID) –  8c592648-103c-4232-bb79-b2fefbe13935

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

- „SIWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

- "jednolity dokument" - jednolity europejski dokument zamówienia.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem 2/19.  Wykonawcy w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w   sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, tel. 62 765 13 56;

- inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Paweł Gawroński - Kierownik Działu Organizacyjnego, tel. 62 765 13 78;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych- leków onkologicznych” numer 33/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

- danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż               podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamówienie dotyczy/nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nazwa projektu lub programu:

........................................................................................................................................................................

- Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogły ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.

- Zamawiający nie przeprowadził przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dialogu technicznego.

- Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy, tj. zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
   ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
      przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
      praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
     Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: robota budowlana/usługa/dostawa pn. sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów.

- Całkowita wartość zamówienia przekracza kwotę/y wartości zamówienia określoną/ej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp a dotyczącej roboty budowlanej/usługi/dostawy.

- Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

- Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne

- okres w dniach ..................

- data rozpoczęcia  ..............

- data zakończenia .............. roku.

- inne informacje/odmienny okres realizacji zamówienia ...............................................................

- Główny kod CPV: Urządzenia do wspomagania serca – 33182000-9;

- Dodatkowe kody CPV: …………………………………………………….

- Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej.

- poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ;  dostępność dokumentu określona została w pkt. F.22,

- formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- formularz cenowy – załącznik nr 2,

- projekt/projekty umowy - załącznik nr 3,

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z 21 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca VVIR zawansowane |
| zadanie nr 3 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe |
| zadanie nr 4 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane |
| zadanie nr 5 | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane |
| zadanie nr 6 | Dwujamowe stymulatory z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi i terapeutycznymi do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami |
| zadanie nr 7 | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową |
| zadanie nr 8 | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P średniozaawansowany |
| zadanie nr 9 | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P zaawansowany |
| zadanie nr 10 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J |
| zadanie nr 11 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J |
| zadanie nr 12 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J |
| zadanie nr 13 | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J |
| zadanie nr 14 | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J |
| zadanie nr 15 | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową |
| zadanie nr 16 | Zestaw do implantacji stymulatora synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J |
| zadanie nr 17 | Zestaw Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory |
| zadanie nr 18 | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji w przedsionku |
| zadanie nr 19 | Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej |
| zadanie nr 20 | Introducery |
| zadanie nr 21 | Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych |

Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Zadanie nr 1 – Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami

spełniające następujące wymagania

- Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

- Waga max. 23 [g]

- Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

- Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

- Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

- Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

- Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV]

- Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze

- Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

- Histereza częstości rytmu

- Program nocny

- Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- Rejestrowanie trendów oporności elektrody przez cały okres życia urządzenia

- Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- Elektrody A i V pasywne i aktywne

- Elektrody A i V sterydowe

Zadanie nr 2 – Jednojamowe  stymulatory do stałej stymulacji serca VVIR zawansowane

- żywotność urządzenia powyżej 14 lat przy nastawach nominalnych (2,5V/0,4ms, 60bpm, 500Ω, stymulacja: 50%)

- tryby stymulacji: A00(R), V00(R), AAI(R), VVI(R), AAT, VVT, OFF

- waga urządzenia poniżej 21 g

- częstość rytmu: 30-200 bpm

- amplituda impulsu: 0,2-7,5 V

- szerokość impulsu: 0,1-1,5 ms

- czułość komorowa: 0,5-7,5 mV

- 3 tryby histerez rytmu

- okres refrakcji w zakresie 200-500 ms

- program nocny

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- funkcja dostosowująca częstość stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- automatyczny pomiar progu stymulacji beat to beat w komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 3T bez stref wykluczenia

- możliwość automatycznej zmiany trybu stymulacji na asynchroniczną po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatyczny powrót do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM powyżej 100 sek

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody uwalniające steryd

Zadanie nr 3 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe

spełniające następujące wymagania

- Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne)

- Waga max. 30 [g]

- Rok produkcji nie wcześniej niż 2011

- Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V

- Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms

- Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV]

- Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV]

- Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV)

- Automatyczny PVARP

- Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms

- Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe

- Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze

- Program nocny

- Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- Funkcje antyarytmiczne (min 3)

- Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych

- Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji

- Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia

- Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- Elektrody A i V pasywne i aktywne

- Elektrody A i V sterydowe

- Rejestracja epizodów:

- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej

- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej

- czas trwania arytmii przedsionkowych

- gwałtownego spadku częstości

Dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia  i w jego cenie maksymalnie do  40 sztuk  śrubokrętów  i  do 40 sztuk kluczy  mocujących  aktywne elektrody  endokawitarne

Zadanie nr 4 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane

spełniające następujące wymagania

- żywotność urządzenia powyżej 11 lat przy nastawach nominalnych (2,5V/0,4ms, 60bpm, 500Ω, stymulacja: 50%)

- tryby stymulacji: A00(R), V00(R), D00(R), AAI(R), VVI(R), DDI(R), DDD(R), AAT, VVT, DDT, VDI(R), VDD(R), DVI(R), OFF

- waga urządzenia poniżej 24 g

- częstość rytmu: 30-200 bpm

- amplituda impulsu: 0,2-7,5 V

- szerokość impulsu: 0,1-1,5 ms

- czułość komorowa: 0,5-7,5 mV

- czułość przedsionkowa: 0,1-7,5 mV

- automatyczna czułość w przedsionku i w komorze

- opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 20-350 ms

- okres refrakcji w zakresie 200-500 ms

- histereza częstości rytmu w obu kanałach stymulatora

- histereza przedsionkowo-komorowa

- program nocny

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- funkcja dostosowująca częstość stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- automatyczny pomiar progu stymulacji beat to beat w komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- dostępne dwa algorytmy zmniejszające odsetek stymulacji RV

- możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych

- algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 3T bez stref wykluczenia

- możliwość automatycznej zmiany trybu stymulacji po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatyczny powrót do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM powyżej 100 sek

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody uwalniające steryd

Zadanie nr 5 – Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane

spełniające następujące wymagania

- objętość 10,4 cm3

- waga stymulatora 20 g

- żywotność 10 lat ((100% stymulacji DDD, 60 ppm, 750 Ω, A/RV 2,5 V)

- możliwość wykonania badania MRI 3T bez stref wykluczenia

- funkcja sprawdzająca skuteczność stymulacji „beat by beat” w prawej komorze; impuls zabezpieczający skuteczną stymulację 5 V

- Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

- Odstęp AV z dodatnią i ujemną histerezą

- algorytm typ overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF

- interwencja na nagły spadek rytmu komorowego

- możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem

- pamięć IEGM 14 min

- automatyczne monitorowanie impedancji oraz przełączanie polarności elektrod

- automatyczny pomiar potencjałów w obu kanałach raz na dobę, nanoszenie tygodniowego trendu, wyświetlanie zapisu EGM z ostatniego pomiaru

- algorytm do unikania stymulacji komorowej

- automatyczne testy umożliwiające optymalizację opóźnienia AV

- możliwość zaprogramowania oddzielnej częstość stymulacji dla komór w trakcie mode switch

- automatyczne zapisywanie sesji z kontroli stymulatora na dysku programatora

- elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej przechodzące przez introducer 6 F

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Zadanie nr 6 – Dwujamowe  stymulatory z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi 
i terapeutycznymi do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami

- żywotność urządzenia powyżej 11 lat przy nastawach nominalnych (2,5V/0,4ms, 60bpm, 500Ω, stymulacja: 50%)

- tryby stymulacji: A00(R), V00(R), D00(R), AAI(R), VVI(R), DDI(R), DDD(R), AAT, VVT, DDT, VDI(R), VDD(R), DVI(R), OFF

- waga urządzenia poniżej 24 g

- częstość rytmu: 30-200 bpm

- amplituda impulsu: 0,2-7,5 V

- szerokość impulsu: 0,1-1,5 ms

- czułość komorowa: 0,5-7,5 mV

- czułość przedsionkowa: 0,1-7,5 mV

- automatyczna czułość w przedsionku i w komorze

- opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 20-350 ms

- okres refrakcji w zakresie 200-500 ms

- histereza częstości rytmu w obu kanałach stymulatora

- histereza przedsionkowo-komorowa

- program nocny

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- funkcja dostosowująca częstość stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta

- automatyczny pomiar progu stymulacji beat to beat w komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- dostępne dwa algorytmy zmniejszające odsetek stymulacji RV

- możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych

- algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 3T bez stref wykluczenia

- możliwość automatycznej zmiany trybu stymulacji po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatyczny powrót do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM powyżej 100 sek

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody uwalniające steryd

Zadanie 7 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową

- Waga stymulatora ≤ 31 g

- Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne)

- Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V]

- Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0

- Czułość komorowa  - co najmniej w zakresie 1,0 - 10 [mV ]

- Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV]

- Czas refrakcji przedsionkowej 150 – 500 ms

- Elektrody do LV cztero polowe min 3 typy

- Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru

- Możliwość programowania opóźnienia V-V min dwa algorytmu do unikania stymulacji komorowej

- Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca

- Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji

- Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV Możliwość wyboru min 6 wektorów stymulacji LV

- Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi

- Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF

- Algorytm wpomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V

- Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej

- Prowadnik angioplastyczny

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna lub pasywa do wyboru.

- Elektroda stymulująca RV  aktywna lub pasywa do wyboru

- Cewnik do subselekcji naczyń wieńcowych

- Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T

- Funkcja ułatwiająca i skracająca czas pomiaru wszystkich wektorów LV z poziomu urządzenia

- Możliwość dostarczenia urządzenia dwupolowego

Zadanie nr 8 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P   średniozawansowany

spełniające następujące wymagania

- Waga ≤ 27 g

- Objętość ≤ 15 cm³

- Częstość stymulacji 40-170 ppm

- Niezależne programowanie prawej i lewej komory

- Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V

- szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,05 - 1,5 ms

- algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive)

- pamięć zapisu IEGM ≥ 14 min

- program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta

- algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych

- monitorowanie impedancji tkanki płucnej

- bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe

- Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach

- Odstęp AV z  ujemną histerezą

- osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

- Urządzenia LV IS1 i LV IS4 wraz z kompatybilnymi elektrodami LV IS1 i LV IS4 do wyboru przez Zamawiającego

- el. LV czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ˃ 50 mm

- algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale lewokomorowym bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV

- Elektroda RV o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 6F

Zadanie nr 9 – Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P   zaawansowany

- żywotność urządzenia powyżej 9 lat przy nastawach nominalnych (2,5V/0,4ms, 60bpm, 500Ω, stymulacja RV/LV: 100%)

- tryby stymulacji: A00(R), V00(R), D00(R), AAI(R), VVI(R), DDI(R), DDD(R), AAT, VVT, DDT, VDI(R), VDD(R), DVI(R), OFF

- waga urządzenia poniżej 32 g

- grubość urządzenia poniżej 7 mm

- częstość rytmu: 30-200 bpm

- amplituda impulsu: 0,2-7,5 V

- szerokość impulsu: 0,1-1,5 ms

- czułość komorowa: 0,5-7,5 mV

- czułość przedsionkowa: 0,1-7,5 mV

- automatyczna czułość w przedsionku i w komorach

- opóźnienie przedsionkowo-komorowe: 20-350 ms

- okres refrakcji w zakresie 200-500 ms

- 3 tryby histerez rytmu

- histereza przedsionkowo-komorowa

- program nocny

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- sensor dostosowujący częstość stymulacji do parametrów hemodynamicznych i zwiększonego zapotrzebowania na krew bazując na porównaniu oporności

- automatyczny pomiar progu stymulacji beat to beat w komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku z możliwością dostosowania amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

- możliwość programowania opóźnienia międzykomorowego

- możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla prawej i lewej komory

- algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w przypadku wystąpienia własnych pobudzeń serca

- 13 wektorów stymulacji LV dla urządzenia z złączem IS4

- możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych

- algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego

- Automatyczny PVARP

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 3T bez stref wykluczenia

- możliwość automatycznej zmiany trybu stymulacji po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatyczny powrót do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM minimum 200 sek

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody lewokomorowe współpracujące z introducerem 5 F

- elektrody do LV typu „over-the-wire” o kilku różnych kształtach

- dostępne różne kształty cewników do intubacji zatoki wieńcowej

Zadanie nr 10 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2018 r.

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Automatyczny pomiar progu komorowego z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonego progu

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

- Pomiar trendów:

epizodów VT/VF

HRV

terapii wysokonapięciowych

częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis trendów fali R

- Elektrody do defibrylacji podskórne

- Elektrody do defibrylacji nasierdziowe

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń

Zadanie nr 11 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

- spełniające następujące wymagania

- Dostarczona energia defibrylacji 40J

- Objętość urządzenia 35 cm³

- Grubość urządzenia 14 mm

- możliwość wykonania badania MRI

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

- Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z

- automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu

- Pamięć IEGM 45 min

- Programowalny pierścień SVC typu on/off

- programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

- programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

- algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

- Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

- Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

- Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń

Zadanie nr 12 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego  z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej  i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J

- spełniające następujące wymagania

- Dostarczona energia defibrylacji 40J

- Objętość urządzenia 35 cm³

- Grubość urządzenia 14 mm

- możliwość wykonania badania MRI 1,5 T

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji, alert monitorowania zastoju

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej

- Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawym przedsionku/w prawej komorze z

- automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu

- Pamięć IEGM 45 min

- Programowalny pierścień SVC typu on/off

- programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego

- programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego

- algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów

- Możliwość dostarczenia ATP przed/podczas ładowania kondensatorów w strefie VF

- Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

- Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

- Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię

- Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

- automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV

- algorytm do unikania stymulacji prawej komory

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody stymulującejj 6F

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Zadanie nr 13 – Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2018 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Automatyczny pomiar progu w A i V automatycznie dopasowujący napięcie stymulacji do wartości zmierzonego progu

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego

- Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT

- Pomiar trendów:

- epizodów VT/VF

- HRV

- Terapii wysokonapięciowych

- częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis trendów fali P i R

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Zadanie nr 14 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J

spełniające następujące wymagania

- Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2018 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące bipolarne

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Automatyczny pomiar progu stymulacji A,RV, L z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do

- zmierzonego progu stymulacji

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej.

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda prawokomorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Elektrody lewokomorowe IS1 i IS4 , minimum 4 rodzaje do wyboru

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizująca w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

- Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w czasie trwania AF/AT

- Dodatkowe prowadniki o długości 52-85 cm do wyboru 30 sztuk

Zadanie nr 15 – Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego 
z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J 
z elektrodą lewokomorową czteropolową

- Rok produkcji – wymagane nie wcześniej niż 2018 r

- Waga poniżej 85 gramów

- Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii

- Terapia antyarytmiczna min 3 typy

- Rozpoznawanie arytmii min.2 typy – VF i VT

- Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

- Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona

- Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń

- Elektrody defibrylujące „true bipolar”

- Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta

- Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF

- Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej

- Możliwość monitorowania niewydolności krążenia

- Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem

- Algorytm zapewniający terapię e synchronizujące w obecności PVC oraz gwałtownych przyspieszeń rytmu

- Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zatoki wieńcowej.

- Elektroda przedsionkowa pasywna lub aktywna oraz elektroda  komorowa pasywna lub aktywna, DF1 lub DF4 do wyboru

- Algorytm zapewniający terapię w obecności wykrytych pobudzeń komorowych

- Algorytm zapewniający terapię w czasie trwania AF/AT

- Dostarczenie na żądanie zamawiającego  urządzenia z algorytmem  optymalizacji terapii CRT pomiędzy kontrolami częściej niż 5 min

Dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie do 15  sztuk dodatkowych mandrynów do elektrod stymulacyjnych o długości od 52 do 85 cm oraz do 15 sztuk mandrynów do elektrod defibrylacyjnych o długości  58 -65 cm

Zadanie nr 16 – Zestaw do implantacji stymulatora  synchronizującego z funkcją defibrylacji 
o energii dostarczanej 40 J

spełniające następujące wymagania

- Waga ≤ 83 g

- Dostarczona energia defibrylacji ≥ 40 J.

- Możliwość programowalnego wyłączenia pierścień SVC typu on/off

- Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

- Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego

- Algorytm nagłego początku

- Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS

- Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

- Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji

- Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów

- Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach

- Przyłącze elektrody defibrylującej DF4 lub DF1 do wyboru przez Zamawiającego

- Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i VV

- 45 minut pamięci EGM, wybór kolejności przechowywania epizodów

- Zaawansowane programowanie czułości w kanale komorowym umożliwiające unikanie podwójnego czytania załamka R lub T (oversensing)

- Możliwość elektrycznej repozycji lewokomorowej elektrody: LV ring-RV coil, LV tip - RV coil lub LV bipolar

- Stymulacja wyzwalana za pomocą trybu BiV Trigger

- Elektroda lewokomorowa bipolarna przechodzaca przez introducer 5F

- Zestaw do kaniulacji zatoki wieńcowej rozcinany lub rozrywany o różnych krzywiznach do wyboru

- Balon do zakontrastowania zatoki wieńcowej

- Cewniki do subselekcji żył serca

- Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki

- Elektroda stymulująca przedsionkowa aktywna przechodząca przez introducer 6F

- Zapewnienie 50% urządzeń z elektrodą czterobiegunową

- Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F

- osłona elektrody zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu

Dostarczenie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie do 15  sztuk dodatkowych mandrynów do elektrod stymulacyjnych o długości  od 52 do  86 cm oraz do 15 sztuk mandrynów do elektrod defibrylacyjnych o długości  58 - 65 cm

Zadanie nr 17 – Zestaw kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory

- żywotność urządzenia powyżej 6 lat przy nastawach nominalnych

- waga urządzenia max 87 g

- grubość urządzenia max 11 mm

- dostarczona energia defibrylacji 37 J

- czas ładowania kondensatorów poniżej 10 sek.

- 3 okna detekcji arytmii (VT1, VT2, VF)

- ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie: 8

- możliwość skrócenia czasu trwania drugiej fazy wyładowania impulsu wysokoenergetycznego

- 3 konfiguracje wektora szoku wysokoenergetycznego

- 4 algorytmy różnicujące arytmie nadkomorowe od komorowych

- 2 rodzaje niskoenergetycznych terapii antyarytmicznych

- możliwość dostarczenia ATP w strefie VF

- możliwość dostarczenia ostatniej skutecznej terapii ATP

- programowalny czas pomiędzy stymulacją LV i RV

- niezależne programowanie amplitudy i szerokości impulsu stymulującego dla RV i LV

- algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeni serca

- możliwość elektronicznej repozycji elektrody LV – 12 wektorów dla urządzenia ze złączem IS4

- możliwość zaprogramowania automatycznej zmiany trybu stymulacji z DDD na DDI w przypadku wystąpienia arytmii nadkomorowych

- możliwość szerokiego programowania parametrów czułości w celu unikania detekcji załamka T

- 3 tryby histerez rytmu

- program nocny

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- automatyczne monitorowanie progu stymulacji

- algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 1,5T bez stref wykluczenia

- możliwość dostarczenia zamiennie urządzenia z  automatyczną zmianą trybu stymulacji po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM powyżej 150 minut

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody defibrylacyjne współpracujące z introducerem 8 F

- elektrody lewokomorowe współpracujące z introducerem 5 F

- elektrody uwalniające steryd

- dostępne różne kształty cewników do intubacji zatoki wieńcowej

- elektrody do LV typu „over-the-wire” o kilku różnych kształtach

Dostarczenie bezzwrotne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie dwóch jednokanałowych stymulatorów zewnętrznych

Zadanie 18 –  Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji w przedsionku:

- żywotność urządzenia powyżej 9 lat przy nastawach nominalnych

- tryby stymulacji: V00, VVI(R), VDI(R), VDD(R), OFF

- waga urządzenia max 82 g

- grubość urządzenia max 11 mm

- dostarczona energia defibrylacji 37 J

- czas ładowania kondensatorów poniżej 10 sek.

- 3 okna detekcji arytmii (VT1, VT2, VF)

- ilość wyładowań wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie: 8

- 2 rodzaje impulsu dwufazowego

- 3 konfiguracje wektora szoku wysokoenergetycznego

- 4 algorytmy dyskryminujące arytmie nadkomorowe od komorowych

- 2 rodzaje niskoenergetycznych terapii antyarytmicznych

- możliwość dostarczenia ATP w strefie VF

- możliwość dostarczenia ostatniej skutecznej terapii ATP

- 3 tryby histerez rytmu

- program nocny

- pomiar impedancji tkanki płucnej

- algorytm zapobiegający nagłemu spadkowi częstości serca

- automatyczne monitorowanie progu stymulacji

- możliwość programowania czułości w celu unikania wyczuwania załamka T

- algorytm umożliwiający rozpoznanie i przerwanie częstoskurczu stymulatorowego

- urządzenie wraz z elektrodą posiadające certyfikat MRI pozwalający na wykonanie badania w polu magnetycznym do 1,5T bez stref wykluczenia

- możliwość automatycznej zmiany trybu stymulacji po wykryciu obecności pola magnetycznego podczas badania MRI oraz automatyczny powrót do poprzedniego trybu stymulacji po opuszczeniu pola magnetycznego przez pacjenta

- bezprzewodowa interrogacja z możliwością prowadzenia zdalnej kontroli urządzenia za pomocą fal radiowych (RF)

- automatyczny pomiar oraz rejestrowanie trendów oporności elektrod

- możliwość automatycznego przełączenia polarności elektrod w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

- możliwość automatycznego zapisywania danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki, testy)

- długość zapisów IEGM powyżej 150 minut

- możliwość zdalnego monitorowania pacjenta przez Internet

- widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej

- elektrody defibrylacyjne współpracujące z introducerem 8 F

- elektrody uwalniające steryd

Zadanie  19 –  Elektrody diagnostyczne do sterowalne do zatoki  wieńcowej

spełniające następujące wymagania

- elektrody diagnostyczne 10-pierścieniowe sterowalne

- 4 średnice do wyboru: 4F, 5F, 6F, 7F

- dostępne krzywizny do wyboru: medium, large, x-large, extra lrg curl
dostępne różne rozstawy elektrod: 2-2-2, 2-5-2, 5-5-5, 2-8-2

- długość elektrody 110 lub 115 cm

- dostępne elektrody dwukierunkowe, asymetryczne

- dostępne 2 różne mechanizmy sterowania

Zadanie nr 20 –  Introducery

– spełniające następujące wymagania:

- Koszulki typu Peel – away do techniki Seldingera dostępne w rozmiarze 6F – 9F

- Rotacyjny mechanizm ryglujący rozszerzacz w koszulce.

- Wstępnie zaznaczone linie rozdarcia umożliwiające łatwe usunięcie koszulki po umiejscowieniu cewnika.

- Podwójnie zapakowany zestaw, w którego skład wchodzą przynajmniej:

- Prowadnik drutowy 0.038” dł. 50 cm

- Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3x70 mm

- Rozszerzadło naczyniowe 190 mm

- Koszulka introduktora 160 mm

- Strzykawka 10 ml typ Luer Lock

Zadanie 21 – Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych

- Zaślepki do portów urządzeń wszczepialnych

- Kapturki do elektrod

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie Wykonawca zobowiązany będzie do:

(dotyczy zadań 1 – 18):

- nieodpłatne dostarczenia 3 szt aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

- pozostawienia programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

- przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

- zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

- Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez Zamawiającego powyżej oraz w „Formularzu Cenowym”, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w „Formularzu Ofertowym” (str. 34. pkt. 2)

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów (artykułów) dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania.

- Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.

- Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym postępowaniu

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.

- Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:

- oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

- wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

- dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna),

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie,

- oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów

- Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm);

- informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:

  - informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.

- oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 roku poz. 229 tekst jednolity z późn. zm.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

- ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,

- każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,

- każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt D.4.a - f,

- przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem),

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.

- Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 60%.

- Termin płatności – ocenie podlegać będzie termin płatności (zawarty w granicach: min. 30 dni – max. 60 dni) - waga 40%.

- Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów muszą być zawarte w ofercie – Zamawiający zaleca, aby umieścić je w Formularzu Ofertowym.

- Sposób oceny ofert – wyliczenia punktacji w/g wzorów

  - Kryterium cena :

cena brutto najtańszej oferty

---------------------------------- X waga kryterium X 100.

cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności:

termin z badanej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100

najdłuższy termin z badanych ofert

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert). Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

- Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 	przygotowania oferty i tryb jej złożenia.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, składane są
w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP.
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W takim przypadku zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno byś sporządzone z zachowaniem formy elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym – kopia elektroniczna pełnomocnictwa musi być poświadczona notarialnie. Elektroniczne poświadczenie zgodności kopii notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą być one udostępniane i wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  - zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017r., poz. 1830 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

  - w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu,

  - cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN,

  - cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

  - przy obliczaniu ceny oferty należy stosować zasadę wynikającą z treści Formularza cenowego,

  - jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w     kolumnach.

- W przypadku, gdy zaoferowany w formularzu cenowym wyrób nie posiada numeru katalogowego zamawiający dopuszcza w kolumnie nr 9 pn. „Producent/Nr katalogowy” zapis „brak nr katalogowego”.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Aby wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia wykonawca korzysta z udostępnionej przez Komisję Europejską strony internetowej, pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd lub z edytowalnej wersji jednolitego dokumentu zamieszczonej na stronie zamawiającego www.szpital.kalisz.pl.

- Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .rtf,.

  - Zamawiający zastrzega sobie, aby programy wykorzystane do podpisu elektronicznego posiadały bezpłatne narzędzie lub aplikację do weryfikacji podpisu.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

- Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w postępowaniu.

##### W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu – https://miniportal.uzp.gov.pl platformy ePUAP – https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zamawiającego e-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl.

##### Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

##### Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

##### Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

- Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

- Termin związania ofertą.

- Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin składania i otwarcia ofert

  - Termin składania ofert upływa w dniu 12 lutego 2019 roku, o godzinie 9:00

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 lutego 2019 roku, o godzinie 9:30.

  - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu 
i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

  - Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z ich otwarcia.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest:

  - St. Inspektor. ds Zamówień publicznych Hieronim Cuper

mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl tel. 62 765-14-51.

##### Wymagania dotyczące wadium

- Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych zadań:

| Zadanie nr 1 | 1 700,00 zł |  | ## Zadanie nr 12 | 1 500,00 zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 | 300,00 zł |  | ## Zadanie nr 13 | 1 500,00 zł |
| Zadanie nr 3 | 8 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 14 | 7 000,00 zł |
| Zadanie nr 4 | 1 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 15 | 14 000,00 zł |
| Zadanie nr 5 | 1 400,00 zł |  | ## Zadanie nr 16 | 15 000,00 zł |
| Zadanie nr 6 | 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 17 | 10 000,00 zł |
| Zadanie nr 7 | 3 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 18 | 2 000,00 zł |
| Zadanie nr 8 | 3 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 19 | 800,00 zł |
| Zadanie nr 9 | 1 500,00 zł |  | ## Zadanie nr 20 | 500,00 zł |
| Zadanie nr 10 | 10 000,00 zł |  | ## Zadanie nr 21 | 300,00 zł |
| Zadanie nr 11 | 10 000,00 zł |  |  |  |

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

- Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

- BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu na sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

- W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał w postaci elektronicznej dowodu wniesienia wadium musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12.

- Zamawiający zwróci wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw,

- nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

- Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

- W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana oferty”.

- Badanie i ocena ofert:

- zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ,

- zamawiający następnie dokona oceny podmiotowej wykonawcy którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

- Jeżeli zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści.

- Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty i niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki ochrony prawnej”.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 1a i 1d wyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie).

- Zamawiający prześle na adres Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą "Formularze cenowe" (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do oferty - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, wykonawca o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

- Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy zgodnie z art. 144, ust. 1 pkt. 1 ustawy (zmiany umowy określają § 6 projektów umów).

- Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Wykonawca:

……………………………………………………..……............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………….....................................…......................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Adres skrzynki ePUAP wykonawcy: ..........................................

## FORMULARZ OFERTOWY

Kryterium – cena

| ## Wartości wynikające z ## Formularza Cenowego | KRYTERIUM Cena |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Wartość netto ## w PLN | ## Stawka VAT | ## Kwota VAT | ## Wartość brutto w PLN |
| ## Zadanie nr 1 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 2 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 3 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 4 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 5 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 6 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 8 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 10 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 11 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 12 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 13 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 14 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 15 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 16 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 17 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 18 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 19 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 20 |  |  |  |  |
| ## Zadanie nr 21 |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

Kryterium –Termin płatności

|  | Termin płatności w dniach (min 30 dni max 60 dni) | Podać Wartość ta będzie przedmiotem oceny w tym kryterium |
| --- | --- | --- |

|  | Termin realizacji zamówienia od dnia jego złożenia | do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |
| --- | --- | --- |

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz z załączonym do niej projektami umów i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę wyroby spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jeśli dotyczy z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o wyrobach medycznych;

- wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom ...........................................................................................................................................

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie podanym w Formularzu Ofertowym;

- oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- w trybie art. 91, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. (*niewłaściwe skreślić).

Wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT).

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT. Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ………..............… oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: …......……….. PLN.

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

ciąg dalszy formularza ofertowego

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty:*

- ....................................,

- ....................................,

- ....................................,

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

- w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy Pzp wskazuję na wykorzystanie przez zamawiającego następujących oświadczeń i dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art 97, ust. 1 ustawy Pzp.: ........................................... (nazwa i nr postępowania)*

- ....................................,

- ....................................,

- .................................... .

Jednocześnie potwierdzam, że niniejsze oświadczenia i dokumenty są aktualne.

*Wypełnia wykonawca w przypadku złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych w części D, pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Bazy danych, z których Zamawiający samodzielnie i bezpłatnie może pobrać wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

a)	....................................,

b)	....................................,

c)	.................................... .

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
     dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
     lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
     przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr 2

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca VVIR zawansowane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 3

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe | szt | 115 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 4

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 5

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane | szt | 15 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 6

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Dwujamowe stymulatory z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi i terapeutycznymi do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 7

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową elektrodą lewokomorową | zest | 13 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 8

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P średniozaawansowany | zest | 13 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 9

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P zaawansowany | zest | 6 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektroda | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 10

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J | zest | 40 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 11

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J | zest | 40 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 12

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J | zest | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 13

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J | zest | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 14

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J | zest | 15 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

……….....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 15

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową | zest | 20 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOSĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 16

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw do implantacji stymulatora synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J | zest | 30 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 17

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Zestaw kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej komory | zest | 15 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 18

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji w przedsionku | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | w tym elektrody | xxx | xxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 19

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej | szt | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

- FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 20

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Introducery | szt | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 21

| L.p. | Nazwa artykułu (wyrobu) | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7) | Producent / Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaślepki | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Kapturki | szt | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ZAŁĄCZNIK nr 3

Projekt umowy nr 1

(ze składem konsygnacyjnym, dotyczy zadań nr 1 – 18)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- mgr Włodzimierza Szewczyka – p.o. Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 2/19) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę ......................... (zadania nr ................) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy Prawo farmaceutyczne, – jeśli dotyczy.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu około 40 % kardiowerterów oraz stymulatorów bez elektrod.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie do:

- nieodpłatnego dostarczenia 3 szt. aktualnych programatorów (Wykonawca zapewni bezpłatną ich aktualizację, jeżeli zajdzie taka potrzeba) z możliwością pomiarów śródoperacyjnych, lub aktualnego oprogramowania, jeżeli odpowiednie do oferowanych stymulatorów programatory, znajdują się już u Zamawiającego

- Pozostawienie programatorów na okres 5 lat od momentu wygaśnięcia umowy do użytku zamawiającego

- przeszkolić pracowników w zakresie oferowanego sprzętu.

- zapewnić szkolenie i wsparcie lekarskie w trakcie implantacji stymulatorów, stymulatorów resynchronizujących oraz kardiowerterów w siedzibie zamawiającego, we wszystkich przypadkach zgłoszonych przez zamawiającego.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanej konsultacji lekarskiej i udziale lekarza podczas implantacji w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

  - Zamawiający wymaga czterech wizyt w ciągu obowiązywania umowy

- dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w jego cenie

  - maksymalnie do  40 sztuk  śrubokrętów  i  do 40 sztuk kluczy  mocujących  aktywne elektrody  endokawitarne (zadanie nr 3)

  - pięciu sztuk implantowanych rejestratorów zdarzeń (zadania nr 10, 11)

  - do 15  sztuk dodatkowych mandrynów do elektrod stymulacyjnych o długości 52 – 85 cm oraz do 15 sztuk mandrynów do elektrod defibrylacyjnych o długości  58 – 65 cm (zadanie nr 15)

  - do 15 sztuk dodatkowych mandrynów do elektrod stymulacyjnych o długości  52 – 86 cm oraz do 15 sztuk mandrynów do elektrod defibrylacyjnych o długości  58 – 65 cm (zadanie nr16)

  - dwóch jednokanałowych stymulatorów zewnętrznych bezzwrotne (zadanie nr 17)

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .............................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów loco magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy

- Zamawiający będzie obciążany jedynie kosztami zużytych w zabiegu medycznym wyrobów, zdjętych z ewidencji składu, poprzez wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie zamówienia, faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż w ciągu .................... dni od dnia wystawienia faktury;

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity).

§ 4

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do .......................... roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

  - Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej dwa dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 ust. 4 lit c umowy,

  - Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem;

  - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 ust. 4 lit a i § 7 umowy,

  - Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

  - pojawiają się istotne, powtarzające się, (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie, jakości dostarczanych wyrobów.

§ 5

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Dostawa towaru (wyrobów) wymienionego w § 1 będzie następować na zasadach zawartych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie asortymentów przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Strony zgodnie oświadczają, że w ramach niniejszej umowy podejmują współpracę, w ramach, której Zamawiający zobowiązuje się świadczyć na rzecz Wykonawcy usługę – w zakresie prowadzenia składu konsygnacyjnego, zwanego dalej składem Wykonawcy.

- Skład będzie prowadzony według następujących zasad:

- niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem poniższe ilości urządzeń wszczepialnych:

  - zadanie nr 1 – 6 szt.

  - zadanie nr 2 – 2 szt.

  - zadanie nr 3, 4 – po 10 szt.

  - zadanie nr 4, 5, 6 – po 3 szt.

  - zadanie nr 7, 8, 9 – po 2 szt.

  - zadanie nr 10, 11 – po 5 szt.

  - zadanie nr 12, 13 – po 2 szt.

  - zadanie nr 14, 15, 16 – po 5 szt.

  - zadanie nr 17 – 4 szt.

  - zadanie nr 18 – 2 szt.

wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili wykorzystania w zabiegu medycznym pozostają własnością Wykonawcy,

- w przypadku zużycia wyrobów Zamawiający sporządza niezwłocznie zbiorcze zestawienie zwane dalej zamówieniem, określające ilość i asortyment wyrobów zużytych w zabiegu medycznym i przesyła to zestawienie wyznaczonemu reprezentantowi Wykonawcy;

- po otrzymaniu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia składu o wyroby wymienione w zamówieniu. Uzupełnianie składu Wykonawca dokonuje na swój koszt w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;

- Reprezentant Wykonawcy ma prawo sprawdzić w obecności osoby koordynującej funkcjonowanie składu (reprezentanta Zamawiającego) stan magazynowy składu. Termin inwentaryzacji będzie uzgadniany z Zamawiającym przynajmniej na 14 dni przed jej datą. Za wszelkie braki niewykazane w zamówieniach oraz uszkodzenia wyrobów znajdujących w składzie będzie obciążany Zamawiający.

- Po zakończeniu niniejszej umowy Wykonawca odbierze na swój koszt od Zamawiającego wyroby znajdujące się w składzie, tj. nie zużyte w zabiegu medycznym.

- Zamawiający zobowiązuje się pobierać ze składu konsygnacyjnego sprzęt o najkrótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą ‘first in/ first out’. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o ilości sprzętu w składzie konsygnacyjnym, którego termin ważności jest krótszy niż 3 miesiące. Wykonawca po otrzymaniu informacji od Zamawiającego o takim sprzęcie wymieni go w ciągu 3 dni roboczych na produkt identyczny, z dłuższym terminem ważności”

- W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, strony przewidują możliwość zmiany umowy polegającą na dostawie nowego produktu o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji zamawiającego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 4 lit. c) niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy)

§ 6

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT;

- ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 4 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 3 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.

§ 7

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 8

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tekst jednolity)

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

Projekt umowy nr 2

(dotyczy zadań nr 19 – 21)

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

- mgr Włodzimierza Szewczyka – p.o. Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004  r (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 2/19 wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę …………………. (zadania nr ...........) w rodzajach, ilościach i cenach jednostkowych określonych w jego ofercie cenowej z dnia ..................... roku, której kopia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o wyrobach medycznych.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 3, a Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego przedstawienia.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane wyroby spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 § 1, na kwotę brutto ........................... zł (słownie: .......................................................).

- W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawami wyrobów do magazyn Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen za wyjątkiem przewidzianym w § 6 niniejszej umowy.

- Faktura będzie płatna w terminie ................................. od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dn. 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 tekst jednolity).

§ 3

OKRES TRWANIA UMOWY

- Termin (okres trwania) umowy: od dnia jej zawarcia do dnia ....................... roku.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,

- Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,

- Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

- Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,

- pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

§ 4

WARUNKI DOSTAWY

- Dostawa przedmiotu umowy wymienionego w § 1 będzie następować sukcesywnie na podstawie składanych przez Zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 3 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towarów dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp.

- Dostawa towaru bez potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego, co do przyjęcia towaru i zapłaty za niego.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym 
w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego a niedostarczonego asortymentu u innego Dostawcy i obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą cen, pomiędzy ceną zakupu a ceną zawartą w niniejszej umowie (łącznie z kosztami dostawy).

§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony towar - stanowiący przedmiot umowy.

- Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięczny od dnia dokonania odbioru.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt) towar wolny od wad niezwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania protokołu reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 6

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w  chwili zawarcia umowy w zakresie:

- danych stron umowy (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.), zmiana ta wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy,

- ceny produktu ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi niezwłocznie zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT,

- ceny produktu w przypadku zmiany stawki VAT ze względu na uzasadnioną przez producenta zmianę klasyfikacji wyrobu i zastosowania zmienionej stawki podatku VAT, zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.). W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie i jej dacie Wykonawca powiadomi pisemnie zamawiającego,

- gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy produkt jest niedostępny na rynku wówczas zamawiający dopuszcza, za zgodą Zamawiającego, zaoferowanie zamiennika produktu, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie pakowania produktu oraz tożsamych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w ofercie (nie gorszych, spełniających wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ), przy zachowaniu stałości ceny. W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostanie przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika będzie równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Niniejsza zmiana wymaga aneksu do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w zakresie terminu jej obowiązywania, 
o którym mowa w ust. 1 § 3 – w przypadku niewykorzystania wartości umowy określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy. Maksymalny termin, o jaki może być wydłużony termin obowiązywania umowy to 90 dni.

§ 7

KARY UMOWNE

- W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,0 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy.

- W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986).

- Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.