WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

„Dostawę i uruchomienie: aparatu do znieczulania ogólnego, stołu operacyjnego oraz 3 szt. aparatów do hemodializy”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 15-06-2016 roku

Cena formularza brutto + koszty przesyłki 23,41 zł

# SPIS TREŚCI

- Informacje wstępne

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym

- Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

- Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

- Kryteria wyboru oferty

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Tryb otwarcia i oceny ofert

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Projekt umowy

- Lista załączników

##### Informacje wstępne / ogólne

## Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl

Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm

## Oznaczenie postępowania

- Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 36/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

- Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Informacje uzupełniające

- Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

- „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity .),

- „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

- „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach.

- Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

- Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

- Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

# W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i uruchomienie: aparatu do znieczulania ogólnego, stołu operacyjnego oraz 3 szt. aparatów do hemodializy”

[ CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne )

1	Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest konieczne:

Przedmiot zamówienia składa się z 3 niepodzielnych zadań:

| zadanie nr 1 | Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska 7) # Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej 7 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ „Formularz Ofertowy - zadanie nr 1 tabela– ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH”. |
| --- | --- |
| zadanie nr 2 | Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska 7) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego przy ul. Toruńskiej 7 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzenia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ „Formularz Ofertowy - zadanie nr 2 tabela– ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH”. |
| zadanie nr 3 | Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ (ul. Poznańska 79) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ przy ul. Poznańskiej79 Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający opis wymaganych parametrów techniczno-użytkowych urządzeń został określony w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ „Formularz Ofertowy - zadanie nr 3 tabela– ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH”. |

Oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem muszą być fabrycznie nowe, nipowystawowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku oraz spełniać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno-użytkowe oraz wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest:

- powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

- dostarczyć i zainstalować urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na  własny koszt oraz ryzyko i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania urządzeń przez Zamawiającego.

- uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia,

- przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzeń:

  - instrukcję obsługi w języku polskim,

  - karty gwarancyjne z warunkami gwarancji,

  - listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia – nazwa, adres, kontakt telefoniczny,

  - wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych,

f)  przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta urządzenia przeglądy okresowe,

g)  zapewnić serwis gwarancyjny,

2.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia:

- Zadanie nr 1 - 42 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

- Zadanie nr 2 - 21 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

- Zadanie nr 3 - 28 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp

- Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

- Na dowód  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - druk w załączeniu

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

- W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

- Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia - druk w załączeniu,

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty:

- materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń (np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne itp.) – w języku polskim,

- Certyfikat zgodności CE lub deklaracje zgodności WE potwierdzający zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dokumenty o których mowa w pkt. D. I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt DI-5 i DII – 1, które winny zostać przedstawione w formie oryginału.

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

- wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom         – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

- pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające  na jego podstawie

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem pkt. 3 - dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt. D I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w ,,Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców’’ stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

- Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia ,,za zgodność z oryginałem,’’ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. D.II) składa co najmniej jeden  z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

- W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II. –IV 1-2 zostały podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

- Kryteria wyboru oferty

- Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, wyliczona według instrukcji tam zawartych.

- Parametry techniczne – ocenie podlegać będą parametry techniczne zaoferowane/wpisane przez Wykonawcę w „Formularzu Ofertowym - Zestawienie Parametrów Techniczno – Użytkowych kolumna Parametr Wymagany/Punktacja ”.

- Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

KRYTERIUM Cena brutto                                                                      - 90% waga 0,90

KRYTERIUM Parametry techniczne                                                     - 10%   waga 0,10

- Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

- Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

- Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

- Oferta powinna zawierać spis treści.

- Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,Dostawa urządzeń medycznych zadanie nr …’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH ZADANIE NR …’’

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie:

1) W przypadku wycofania

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

2) W przypadku zmiany oferty

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

- Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia –bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 7:00-14:35.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 24 czerwca 2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – Dział Zamówień Publicznych

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 24 czerwca 2016 r.

- Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

- Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są:

- odnośnie przedmiotu zamówienia:

zadanie nr 1, 3 - Z – ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata  Siwek- zadanie nr 2 - Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego – Dariusz Foluszny

nr tel - 62 765 16 03, fax 0-62 757-13-23

- odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz Referent ds. Zamówień Publicznych – Aneta Raszewska.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie:

- zachowania terminu złożenia oferty,

- kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

- zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność).

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz  nadane im w pkt. F wagi w następujący sposób:

- I Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

cena brutto najtańszej oferty

------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

cena brutto badanej oferty

- II Kryterium: Parametry techniczne

##### ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na podstawie wypełnionej przez Wykonawcę tabeli „Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno-Użytkowych” znajdującej się w Formularzu Ofertowym.

Wpisanie do kolumny „Oferowane Parametry” posiadanych przez oferowane urządzenia wymienionych tam parametrów wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w kolumnie „Parametr Wymagany/Punktacja” tabeli. „Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych „

Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona będzie do następującego wzoru:

suma punktów przyznana badanej ofercie

--------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100 ,

najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

- Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ogłoszenie o wynikach postępowania

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

- Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie w przypadku wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz) na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji  o wartości  (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisaniaW przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy.

- Podwykonawstwo - podwykonawcy

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

- Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

- Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

- Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia w wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.

- Projekt umowy

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- Lista załączników

- Projekt umowy

- Formularz ofertowy,

- Wzory oświadczeń

- Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu …………………. roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym 
im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 
nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

dr n. med.. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ......................................................................................... z siedzibą w ..................................... przy ulicy ................................... reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................................................

- ...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity, )w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 36/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
………………. (zadanie nr …) o parametrach techniczno-użytkowych i cenie określonej w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia … roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo Unii Europejskiej i prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o wyrobach medycznych.

- Wykonawca zapewnia, iż oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem i akcesoriami spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość przedmiotu umowy (wynagrodzenie Wykonawcy) strony ustalają na kwotę: brutto ….zł (…………………………………………………………………………….).

- W cenie brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

- Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

- Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

- Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 tekst jednolity z późn. zmn.).

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.	Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie: ……………..od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest:

  - powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

  - dostarczyć i zainstalować urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt oraz ryzyko i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania urządzeń przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie urządzeń dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.,

  - uruchomić urządzenia i oddać je do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

  - przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

  - przekazać Zamawiającemu wraz z dostawą urządzeń:

  - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim,

  - karty gwarancyjne z warunkami gwarancji, zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

  - listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu umowy – nazwa, adres, kontakt telefoniczny,

  - wykaz częstotliwości wykonywania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, wymaganych przepisami prawa testów specjalistycznych,

f)  przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta urządzenia przeglądy

okresowe,

g)  zapewnić serwis gwarancyjny,

- Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

§ 4

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

- Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność jego działania oraz przeszkolenie osób, o których mowa w §3 ust 2 pkt d niniejszej umowy

- Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

- Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 5

GWARANCJA

- Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

- Termin udzielonej gwarancji na każde urządzenie wynosi …. miesiące od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy,

- Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy, jego naprawa wykonana będzie w terminie … dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

- dotyczy zadania nr 1 i 3 - W przypadku braku możliwości naprawy przedmiotu umowy w terminie podanym w ust 5 niniejszego paragrafu Wykonawca w terminie 48 godzin dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze ( o takich samych lub lepszych parametrach techniczno-użytkowych).

- W przypadku nie wykonania naprawy urządzenia w czasie określonym w ust 5 niniejszego paragrafu lub niezapewnienia urządzenia zastępczego - w czasie określonym w ust 6 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić odpowiednio wykonanie naprawy urządzenia i zapewnienie urządzenia zastępczego innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy urządzenia innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta urządzenia.

- Wykonawca dokona bezpłatnie w okresie gwarancji wymagane przez producenta przedmiotu umowy przeglądy techniczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1dzień.

- W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z § 3 ust 1 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z § 5 ust. 5, 6, 10 umowy w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

- Kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10 % niezrealizowanej części wartości umowy.

- Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

PODWYKONAWCA

(poniższe zapisy pozostaną w przypadku, kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy  pomocy podwykonawców)

- Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy   pomocy podwykonawców:

Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość  brutto .......................................

Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: .............................. co stanowi     wartość brutto  .........................................

- Do zawarcia umowy o wykonywanie dostaw przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest    zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o      zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania   przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda    Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

- W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.

- Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

- Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 216 – tekst jednolity,.)

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

..................................................						.................................................

(Wykonawca) 								(Zamawiający)

UWAGA: Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

# Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego

Formularz ofertowy

- Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

- Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

- Oferty niepełne nie będą rozpatrywane.

- Ceny, w tym również jednostkowe, należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych

Tabela Zestawienie Parametrów Technicznych

- Tabele należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabeli.

- W kolumnie „Oferowany Parametr” należy wpisać „TAK” lub TAK i podać wielkość, zakres oferowanego parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

## FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: …...................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:…......................................................................................................................................

telefon:….......................................fax: …......................................e–mail…....................................................

I KRYTERIUM – Cena brutto

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę

ZADANIE NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zamówienia (kol.3 x kol.4) | Stawka oraz kwota podatku VAT % i zł | Wartość brutto zamówienia (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) | 1 szt. |  |  |  | * |

ZADANIE NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zamówienia (kol.3 x kol.4) | Stawka oraz kwota podatku VAT % i zł | Wartość brutto zamówienia (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska) | 1 szt. |  |  |  | * |

ZADANIE NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto zamówienia (kol.3 x kol.4) | Stawka oraz kwota podatku VAT % i zł | Wartość brutto zamówienia (kol. 5 + kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakup aparatu do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Zakup aparatu do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ |  |  |  |  |  | * |

*Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty: transportu, rozładunku, instalacji, uruchomienia urządzeń oraz przeszkolenia personelu).Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto zamówienia”.

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

ZADANIE NR 1 - Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Typ urządzenia: ….................................................................................................

Producent: …........................................................................................................

Kraj pochodzenia: …..............................................................................................

| ###### L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY/ PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
|  | Masa aparatu do 150 kg | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | Kółka jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) | TAK |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O) | TAK |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O | TAK |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | TAK / PODAĆ |  |
|  | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | TAK |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 i urządzeniem zbierającym skroploną parę wodną - o ile układ nie jest podgrzewany. | TAK |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 25 l/min. | TAK |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | TAK |  |
|  | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji CPAP + PSV | TAK |  |
|  | Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany manewr cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | TAK |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2:1 do 1:6 | TAK |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK / PODAĆ |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK / PODAĆ |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK / PODAĆ |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia. | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metodą paramagnetyczną | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli.Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem | TAK / PODAĆ 15” – 0 pkt. > 15” – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULANIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15". Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”. | TAK / PODAĆ 15” – 0 pkt. > 15” – 10 pkt. |  |
|  | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | TAK |  |
|  | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | TAK |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | TAK |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK / PODAĆ |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | Pomiar saturacji i tętna |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych na palec – 3 szt. | TAK |  |
|  | Pomiar temperatur |  |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej – powierzchniowej, w zestawie kabel do podłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia |  |  |
|  | Pomiar ciśnienie tętniczego krwi metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | TAK |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 szt. – różne rozmiary do wyboru przy dostawie) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg. | TAK / PODAĆ |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | TAK |  |
|  | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub urządzenia wolnostojącego umożliwiającego: pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2), pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ), wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta . | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | TAK |  |
|  | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS | TAK |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | TAK/PODAĆ ILOŚĆ |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Rok produkcji 2016 | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | Dostawa i uruchomienie aparatu do znieczulania ogólnego – Blok Operacyjny (ul. Toruńska) | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów. Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą). | TAK |  |

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

ZADANIE NR 2 - Zakup stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego (ul. Toruńska)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Typ urządzenia: ….................................................................................................

Producent: …........................................................................................................

Kraj pochodzenia: …..............................................................................................

| ###### L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR WYMAGANY/PUNKTACJA | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 2 | Stół operacyjny z blatem min 4 segmentowym: podgłówek, płyta plecowa, płyta siedzeniowa, podnóżek dwuczęściowy rozchylany | Tak |  |
| 3 | Stół operacyjny mobilny z podwójnymi kołami o średnicy ≥150 mm z centralną blokadą kół. Centralna blokada kół w postaci elektromechanicznie wysuwanych nóżek, na których stół musi stać podczas zabiegu. Nóżki wysuwane pomiędzy podwójnymi kołami. | Tak |  |
| 4 | Napęd stołu elektromechaniczny | Tak |  |
| 5 | Podstawa stołu z możliwością swobodnego wsunięcia stóp przez operatora pod podstawę z każdej ze stron. | Tak – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Stół wyposażony w zasilanie akumulatorowe i sieciowe | Tak |  |
| 7 | Zasilacz stołu zintegrowany w podstawie stołu. Stół musi być podłączony bezpośrednio do szpitalnej instalacji 230V (nie dopuszcza się ładowarek/zasilaczy zewnętrznych) | Tak |  |
| 8 | Podstawa i rama blatu (wszystkie jej elementy metalowe) stołu wykonane w całości ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem elementów przegubów) | Tak |  |
| 9 | Blat stołu wyposażony w materace o właściwościach przeciwodleżynowych, zdejmowane o grubości min. 50 mm. Blat przezierny dla promieniowania rtg na całej długości stołu, bez metalowych szyn poprzecznych. | Tak |  |
| 10 | Blat stołu modułowy z możliwością montażu płyty plecowej, podgłówka, podnóżka i innych segmentów z obu stron stołu operacyjnego. System mocowania z dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwane pokrętłem. | Tak |  |
| 11 | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota przewodowego przez układ elektromechaniczny: - regulacja wysokości - przechyły boczne - Trendelennburga / Antytrendelennburga, - płyta nożna - płyta plecowa - pozycja standardowa „0” - wysuwanie nóżek podwozia | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie     																………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

| 12 | Możliwość obsługi funkcji stołu z panelu sterującego (pełniącego również rolę sterownika awaryjnego) umieszczonego na kolumnie stołu. Wybór orientacji ułożenia pacjenta na panelu boczny, poprzez wciśnięcie przycisku z podświetleniem wybranego ułożenia. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Kolumna wyposażona w panel do awaryjnego sterowania stołem zlokalizowanym na bocznej (lewej lub prawej w stosunku do osi głównej stołu) powierzchni kolumny stołu. W celu aktywowania danej funkcji z panelu wymagana jest konieczność naciśnięcia dwóch przycisków jednocześnie dla uniknięcia przypadkowej aktywacji panelu. | Tak |  |
| 14 | Pilot przewodowy z sygnalizacją stanu naładowania akumulatorów. | Tak |  |
| 15 | Dolne położenie blatu stołu nie większe niż 640 mm | TAK / PODAĆ - mniejsze lub równe 610 mm – 10 pkt. - w przedziale 611 - 640 mm – 0 pkt |  |
| 16 | Górne położenie blatu stołu większe lub równe 900 mm | TAK / PODAĆ |  |
| 17 | Przechyły boczne min. 25º | Tak |  |
| 18 | Przechyły Trendelenburga 30º +/- 5º | Tak |  |
| 19 | Przechyły Antytrendelenburga 30º +/- 5º | Tak |  |
| 20 | Przesuw wzdłużny blatu min. 250 mm | Tak |  |
| 21 | Podgłówek regulowany w zakresie min. +/- 500 z podwójną regulacją | Tak |  |
| 22 | Podnóżek regulowany w zakresie min. + 90º /- 90º w płaszczyźnie góra dół. | Tak |  |
| 23 | Płyta plecowa dolna regulowana w zakresie min. +800/- 400 | Tak |  |
| 24 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 400 kg | Tak |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |
| 1 | Anestezjologiczna podpora ręki na przegubie kulowym – 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Podpórki Geopla – 2 szt. | Tak |  |
| 3 | Uchwyt ręki przy ułożeniu na wprost, mocowany do szyny – 1 szt | Tak |  |
| 4 | Zacisk standardowy – 3 szt. | Tak |  |
| 5 | Anestezjologiczna ramka ekranu giętka – 1 szt. | Tak |  |
| 6 | Wieszak kroplówki regulowany z min. 4 hakami – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Pas do mocowania pacjenta – 1 szt. | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak/Podać ilość |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  | POZOSTAŁE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3 | Dostawa i uruchomienie w O. Blok Operacyjny ul. Toruńska 7 | Tak |  |
| 4 | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

ZADANIE NR 3 - Zakup 3 szt. aparatów do hemodializy dla O. Nefrologicznego ze Stacją Dializ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

1) Aparat do hemodializy – 2 szt.

Typ urządzenia: ….................................................................................................

Producent: …........................................................................................................

Kraj pochodzenia: …..............................................................................................

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany/ Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Automatyczne profilowanie sodu (x) | Tak/Podać x < 4 – 0 pkt. 4 ≤ x < 6 – 5 pkt. x ≥ 6 – 10 pkt. |  |
|  | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji (x) | Tak / Podać x < 4 – 0 pkt. 4 ≤ x < 6 – 5 pkt. x ≥ 6 – 10 pkt. |  |
|  | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą on-line | Tak |  |
|  | Bateria, w która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
|  | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja – objętościowy pomiar | Tak |  |
|  | Wyświetlanie parametrów ultrafiltracji: ultrafiltracja docelowa, czas ultrafiltracji, szybkość ultrafiltracji, objętość ultrafiltracji | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania hemodializy octanowej wodorowęglanowej na ogólnie dostępnych koncentratach | Tak |  |
|  | Przepływ dializatu min. 300 – 700 ml/min. | Tak/Podać 300 – 700 ml/min. –0 pkt. 300 – 800 ml/min. (i więcej) – 10 pkt. |  |
|  | Temp. Płynu dializacyjnego do wyboru od 35 do 39°C | Tak |  |
|  | Przewodność płynu dializacyjnego 12,8 do 15,7 mS/cm | Tak |  |
|  | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak |  |
|  | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie od 15 – 600 ml / min. | Tak |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą Click-clack | Tak |  |
|  | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak |  |
|  | Zakres dozowania pompy heparyny min. 0 – 10 ml/min. | Tak / Podać |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  |  | Ultrafiltracja sekwencyjna (ISO UF) – sucha bez dializatu | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura poboru wody 5 – 30 °C | Tak |  |  |
|  |  | Maksymalny pobór prądu – 9A | Tak |  |  |
|  |  | Monitorowanie ciśnienia tętniczego w zakresie -300 do +280 mmHg (dokładność ±10 mmHg) | Tak |  |  |
|  |  | Monitorowanie ciśnienia żylnego w zakresie -60 do +520 mmHg (dokładność ±10 mmHg) | Tak |  |  |
|  |  | Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego w zakresie -60 do +520 mmHg | Tak |  |  |
|  |  | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak |  |  |
|  |  | Możliwość realizacji dializy na dializatorze HIGH-FLUX | Tak |  |  |
|  |  | Szeroki wybór środków do dezynfekcji aparatu m.in. na bazie kwasu cytrynowego, podchlorynu sodu, kwasu nadoctowego | Tak |  |  |
|  |  | Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu | Tak |  |  |
|  |  | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania roztworu środka dezynfekcyjnego | Tak |  |  |
|  |  | Programy dezynfekcji termicznej | Tak |  |  |
|  |  | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |  |
|  |  | Centralny system blokowania kół | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |  |
|  |  | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak |  |  |
|  |  | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat) | Tak |  |  |
|  |  | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | Tak |  |  |
|  |  | Graficzny ekran, nieemitujący promieniowania | Tak |  |  |
|  |  | łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak |  |  |
|  |  | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak |  |  |
|  |  | Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja okluzji rolek pompy krwi (bez konieczności dokonywania ręcznych regulacji) | Tak |  |  |
|  |  | Dezynfekcja całych kompletnych ssawek koncentratu w trakcie dezynfekcji aparatu | Tak |  |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak/Podać |  |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 3 dni roboczych |  | Tak |  |  |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą urządzenia) |  | Tak |  |  |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym |  | Tak/Podać ilość |  |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

..................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

| POZOSTAŁE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2016 | Tak |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w j. polskim | Tak |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia na O. Nefrologicznym | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

..................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

2) Aparat do hemodializy – 1 szt.

Typ urządzenia: ....................................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| Lp. | Parametry | Parametr wymagany/ Punktacja | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w następujących trybach: ISO HF, HD, HF, HDF Online | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznie zredukowanego przepływu dializatu do 100-150 ml/min. podczas przygotowania aparatu do pracy i oczekiwania na pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-800 ml/min. | Tak/Podać 100 – 800 ml/min. – 0 pkt. 100 – 999 ml/min. – 5 pkt. 100 – 1000 ml/min. (i więcej) 10 pkt. |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dializatu w zakresie 34 – 39 °C | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru metody wypełniania / płukania drenów i dializatora podczas przygotowywania do kaczego z wymienionych w pkt. 1 typów zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia typu systemu strzykawki heparynowej do pamięci systemu urządzenia | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w różnych położeniach | Tak |  |
|  | Menu użytkownika z systemem kontekstowych podpowiedzi | Tak |  |
|  | Możliwość użycia elektronicznej / mikrochipowej karty pamięci do archiwizowania danych minimum trzech ostatnich zabiegów | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do sieci LAN za pośrednictwem złącza RJ-45 | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania historii przebiegu minimum trzech ostatnich zabiegów na urządzeniu | Tak |  |
|  | Elektroniczny system pomiaru poziomu krwi w „jeziorku żylnym” | Tak |  |
|  | Czujnik wykrywania mikropęcherzyków powietrza za „jeziorkiem żylnym” | Tak |  |

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionej

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

|  |  | Strzykawkowa pompa heparyny – podaż do linii tętniczej przed pompą krwi | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Możliwość zaprogramowania nieprzerwanego prowadzenia zabiegu w każdym typie filtracji przez minimum 20 godz. | Tak |  |
|  |  | Ostrzeganie użytkownika o możliwości wystąpienia wykrzepiania podczas terapii HF lub HDF | Tak |  |
|  |  | Możliwość podłączenia na stałe do aparatu dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego i zasadowego | Tak |  |
|  |  | Objętościowy system pomiaru ultrafiltracji | Tak |  |
|  |  | Centralny system blokowania kół aparatu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  |  | Współpraca z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej | Tak |  |
|  |  | Sygnalizacja stanów pracy aparatu za pomocą dobrze widocznych sygnałów świetlnych emitowanych przez kolorowy sygnalizator zamontowany na aparacie | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak/Podać |  |
|  | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii |  | Tak |  |
|  | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 3 dni roboczych |  | Tak |  |
|  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych (z dostawą urządzenia) |  | Tak |  |
|  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym |  | Tak/Podać ilość |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji 2016 |  | Tak |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe |  | Tak |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w j. polskim |  | Tak |  |
|  | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia na O. Nefrologicznym |  | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia |  | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim |  | Tak |  |

Powyższe tabele należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w tabeli tj. W kolumnie „Oferowane parametry” należy wpisać „TAK” lub TAK i podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp.

………………………………………………..

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

……....................................

( pieczęć Wykonawcy )

ciąg dalszy formularza Ofertowego

- Osobą / osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

stanowisko .............................................................................................................................

- Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest / są:

.................................................................................................................................................

nr tel. / fax. .................................................................................................................................

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- zapoznałem się z treścią SIWZ dot. „Dostawa i uruchomienie: aparatu do znieczulania ogólnego, stołu operacyjnego oraz 3 szt. aparatów do hemodializy” z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ;

- oferowane przez naszą firmę urządzenia są wolne od wszelkich wad i spełniają wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiadają wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE,

- oferowane urządzenia są kompletne, fabrycznie nowe i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ,

- w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem oraz  w terminie zawartym w SIWZ i w cenie podanej w Formularzu Ofertowym;

- wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity )

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity .)

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

#### LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/INFORMACJA O TYM ŻE WYKONAWCA

#### NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  *

Ja ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

/nazwa firmy wykonawcy/

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

1. składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

*    - należy wypełnić i podpisać lub podpisać pkt. 1 lub pkt. 2

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

- oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - druk w załączeniu,

- materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanych urządzeń (np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne itp.) – w języku polskim,

- Certyfikat zgodności CE lub deklaracje zgodności WE potwierdzający zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC

- Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

- pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

- dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

- oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI