    WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
“dostawę, montaż i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych’’

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 17 czerwca 2016 roku

Cena formularza + koszty przesyłki 21,27 zł 
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, informacje o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych opisywanym

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy

S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem  37/16. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 tekst jednolity),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.  Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeśli osoba /osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca, zostanie również niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest:

 Dostawa, montaż i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych  
(CPV:  33100000-1 urządzenia medyczne) 
1. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie lamp zabiegowych, stołów zabiegowych oraz foteli stomatologicznych.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych zadań:

Zadanie nr 1 – Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej.
Zadanie nr 2 – Zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa,1 stół).

Dotyczy zadania nr 1 i zadania nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku do siwz - ,,Formularz Ofertowy (2) dla zadania nr 1 oraz Formularz Ofertowy (3) dla zadania nr 2 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych’’ (str. 21 – 28 SIWZ)

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) dostarczenie urządzenia na własny koszt i ryzyko,

b) powiadomienie Zamawiającego drogą faksową lub e - mailową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

c) instalacja urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie urządzenia i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

d) przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia,

e) przekazanie Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia:

· instrukcji obsługi w języku polskim,

· określonych zaleceń producenta dotyczących częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych,

· kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji zgodnymi z warunkami określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w umowie),

· listę podmiotów upoważnionych przez producenta urządzenia do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny),

f) serwis gwarancyjny,

g) przeprowadzenie w okresie gwarancji (bezpłatnych) wymaganych przez producenta urządzeń przeglądów okresowych

Oferowany przedmiot zamówienia musi bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzu Ofertowym (2) oraz w Formularzu Ofertowym (3) na str. 21 – 28 siwz.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do  złożenia odpowiednich dokumentów o których mowa w dalszej części siwz.

2. Termin realizacji: 

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 42 dni  od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w zakresie ich spełnienia.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1, 2 oraz 2a ustawy Pzp

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy – druk w załączeniu 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o  ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
6) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 b)     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

               płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 

               wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                             

               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

 zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem 

 zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub  kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz  warunków o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 
Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy poprzez złożenie oświadczenia - druk w załączeniu
III. . W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1) materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (np.      katalogi, foldery, specyfikacje techniczne itp.),

2) certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności WE potwierdzający zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC

3) wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie / zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Dokumenty o których mowa w pkt. D. I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą z wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. DI.5 i DII, które winny zostać przedstawione w formie oryginału. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)  wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – druk w załączeniu,

2) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

3) oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom         – zgodnie z zapisami pkt. ,,Q’’ SIWZ,

4) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające  na jego podstawie 

5) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i  podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji z zastrzeżeniem pkt. 4 z którego dokument należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w pkt. D I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w ,,Wykazie Dokumentów Wymaganych od Wykonawców’’ stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia ,,za zgodność z oryginałem,’’ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt. D.II) składa co najmniej jeden  z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider). 

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.III. –IV. 1-3 zostały  podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.  

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika (lidera) konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty
Zadanie nr 1 i nr 2
1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

2. Parametry techniczne  – ocenie podlegać będą parametry techniczne zaoferowane/wpisane przez Wykonawcę w ,,Formularzu Ofertowym (2) lub Formularzu Ofertowym (3) – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych kolumna Oferowane parametry zgodnie z punktacją podaną w kolumnie Parametr wymagany / Punktacja. 

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

Zadanie nr 1 i nr 2

          KRYTERIUM Cena brutto                                                              - 90% waga 0,90
          KRYTERIUM Parametry techniczne                                              - 10%   waga 0,10

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – ,,Dostawa, montaż i uruchomienie 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych’’ oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY –  lampy /stoły/ fotele stomatologiczne – Zadanie nr .....”

„NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 
 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 28 czerwca  2016 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego .

Termin otwarcia – godz. 930 dnia  28 czerwca  2016 r.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową lub e-mailową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie również niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową  oraz elektroniczną wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

· odnośnie przedmiotu zamówienia: Z - ca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata Siwek tel. 62 765-16-03

·     odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr             Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, oraz Referent ds. Zamówień Publicznych – mgr Kinga       Przybylska.

K. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz  nadane im w pkt. F wagi w następujący sposób:

▪     Kryterium: Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: 

      cena brutto najtańszej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      cena brutto badanej oferty

▪  Kryterium: Parametry techniczne – ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na podstawie       wypełnionej przez Wykonawcę tabeli ,,Zastawienie wymaganych parametrów techniczno -       eksploatacyjnych’’ znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2) lub Formularzu Ofertowym (3).       Wpisanie do kolumny ,,Oferowane parametry’’ posiadanych przez oferowane urządzenia wymienionych       tam parametrów wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą       punktowania zawartymi w kolumnie ,,Parametr wymagany / Punktacja’’ tabeli ,,Zestawienie       wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych’’. Podliczenia punktów dokonuje       Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona będzie do następującego wzoru:    

      suma punktów przyznana badanej ofercie

      -------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

      najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1. Wykonawcom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą ze względu na zaoferowanie najniższej ceny.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o :

· wyborze najkorzystniejszej oferty,

· wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

· wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

· terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy   
1. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego  Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie w przypadku wskazania części zamówienia której wykonanie powierzy podwykonawcy (zgodnie z pkt. Q siwz) na pisemny wniosek  Zamawiającego udzielić informacji  o wartości  (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania aby Wykonawca wraz z podpisanym egzemplarzem umowy przesłał płytę CD/DVD zawierającą ,,Formularze cenowe’’ (w wersji edytowalnej) stanowiące załącznik do Państwa oferty – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym żądaniu na piśmie.  W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy lub egzemplarza umowy wraz z płytą CD/DVD  w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenie lub o dzieło.
R. Projekt umowy

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularz ofertowy i cenowy

3. Wzór oświadczenia 

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia
Projekt umowy
zawarta w dniu....................w Kaliszu,  pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP: 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Wojciecha Grzelaka-  Dyrektora 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 37/16) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lamp bezcieniowych (3 szt.) oraz foteli stomatologicznych (3 szt. – Zadanie nr 1) / lamp zabiegowych (3 szt.) oraz stołów zabiegowych (2 szt. – Zadanie nr 2) oraz wykonanie zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej umowy.

2.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym  zakresie przepisami prawnymi, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach  medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

3.Wykonawca zapewnia, iż oferowany przedmiot umowy spełnia bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.
§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się :

a) dostarczyć na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 42 dni  od jej zawarcia,

b) powiadomić Zamawiającego drogą faksową lub e - mailową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

c) do instalacji urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienia przedmiotu umowy i oddania go do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej oraz  przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,

d) przekazać Zamawiającemu Instrukcję Obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim), określone zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych, oraz jego kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji zgodnymi z niniejszą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w niniejszej umowie),

e) wykonać zobowiązania, o których mowa w pkt a-d niniejszego paragrafu umowy niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 42 dni od jej zawarcia.

2. Wykonawca zapewnia iż przedmiot umowy jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

4.Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji (bezpłatne) wymagane przez producenta przeglądy okresowe.

5.Wykonawca przedstawi listę podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych.

§3

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy, poprawność działania oraz przeszkolenie osób, o których mowa w § 2  ust. 1 pkt c niniejszej umowy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w niniejszej umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.

§ 4

WARTOŚĆ PRZEDMOTU UMOWY

Wartość przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto: …....................... PLN (słownie:  ….........................), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …........................ roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie , nie później jednak niż  w terminie 42 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w § 4 niniejszej umowy.

2.Cena określona w ust.1 obejmuje koszt przedmiotu umowy spełniającego wymagania określone w SIWZ, jego opakowania, ubezpieczenia i transportu do miejsca odbioru, a także koszt wyładunku, montażu, zainstalowania, przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz opłat celnych, podatek VAT itp.

3.Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

4.Wykonawca zapewnia niezmienność ceny do momentu zrealizowania umowy. Za datę dokonania zapłaty uważany będzie dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

5.Należność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacona przez Zamawiającego, przelewem, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty  jej wystawienia

6.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

7. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy.
8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatność.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 j. t. z późn. zm.). 
§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu niniejszej umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi …...... miesiące od daty dokonania odbioru, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. W okresie tym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.

4.Opiekę techniczną w okresie gwarancji sprawuje Wykonawca poprzez zapewnienie serwisu autoryzowanego przez producenta urządzenia.

5. Jeżeli w okresie wymienionym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej wymienionych.

6. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do .. dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

7.W przypadku nie wykonania naprawy w czasie .. dni roboczych od daty zgłoszenia awarii Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W powyższym wypadku Zamawiający nie traci uprawnień gwarancyjnych.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu  (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy.

9. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

10. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6 oraz 8 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.
§ 8

KARY UMOWNE

1.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 umowy, bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w §7 ust. 6  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2.W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kara umowna za odstąpienie od umowy za które odpowiedzialność ponosi druga strona, będzie naliczana na rzecz strony odstępującej od umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9

PODWYKONAWSTWO

(poniższe zapisy zostaną w przypadku kiedy wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, że zamówienie wykona przy pomocy podwykonawców)

1. Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału  podwykonawców. /    Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców: 

   Podwykonawca ..................................... zakres zamówienia : .................................. co stanowi wartość     brutto .......................................

   Podwykonawca  ...................................... zakres zamówienia: ........................................ co stanowi       wartość brutto  .........................................

2. Do zawarcia umowy o wykonanie dostawy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda      Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu     umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej     umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

 4.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda        Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7. W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:     wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania     warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.
8.Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez               podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową faktury wystawionej przez Wykonawcę,     dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych     fakturą. 

9. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują      odsetki za zwłokę.

11.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub        nienależytego wykonania dostaw przez podwykonawców.
§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity). 

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3.Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca                                                                                               Zamawiający
...........................................                                                               ....................................................
UWAGA:

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.
Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego i Cenowego

Formularz ofertowy

1. Wartości netto i brutto wyliczone dla każdego zadania w „Formularzu cenowym” należy odpowiednio przenieść do „Formularza Ofertowego” nie dokonując żadnych modyfikacji.

2. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

3. W kolumnie „Stawka VAT” „Formularza Ofertowego należy wpisać stawki VAT zastosowane dla poszczególnych pozycji w zadaniu np. „poz. 1,3,4 – 7 %; poz. 2 – 0%”

4. W kolumnie „Kwota VAT” „Formularza Ofertowego – należy wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w „Formularzu Ofertowym” wartością brutto i netto. 

Formularz cenowy

1. Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

3. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (1) 

I. Kryterium - Cena brutto


Wartość netto 

w PLN
Stawka podatku VAT
Kwota 

podatku

VAT
Wartość brutto

w PLN

Wartości wynikające z pozycji ,,Razem’’ tabeli Formularza Cenowego dla zadania nr 1





Wartości wynikające z pozycji „Razem” tabeli Formularza Cenowego dla zadania nr 2



*

* Wartość ta będzie przedmiotem  oceny w kryterium Cena brutto.  Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. Termin płatności  i  dostawy, 

1. 
Termin płatności 
30 dni od dnia 

wystawienia faktury

2. 
Termin realizacji zamówienia
do 42 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dot. dostawy, montażu i uruchomienia 6 szt. lamp zabiegowych, 2 szt. stołów zabiegowych oraz 3 szt. foteli stomatologicznych oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w niej warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia spełnia bezwzględnie wymagania określone w siwz;

3. oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad;

4.  oferowany przez naszą firmę przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami;

5. oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny, fabrycznie nowy i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi),

6. w razie wyboru mojej oferty zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z jego opisem zawartym w siwz, za cenę podaną w Formularzu Cenowym i w terminie określonym w Formularzu Ofertowym;

7. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty 

                                                                                                                                                                                             .............................................................................................

                                                          / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (2)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych
Zadanie 1 

1a. LAMPA BEZCIENIOWA – 3 SZT.
Typ urządzenia: ................................................................................................................................

Producent: ..........................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ...............................................................................................................................

L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE

– WARUNKI GRANICZNE
PARAMETR WYMAGANY/

Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1. 
Lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu ze źródłem światła LED
TAK


2. 
Diody LED w kolorze białym 
TAK


3. 
Kopuła lampy niepowodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
TAK


4. 
Średnica kopuły 30 cm (+/-5cm)
TAK / PODAĆ


5. 
Obrót czaszy lampy o 360° w osi ramienia
TAK / NIE


6. 
Czasza zawieszona na ramieniu podwójnym, obrót ramion o min. 360° we wszystkich przegubach
TAK


7. 
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 120 cm
TAK / PODAĆ


8. 
Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 60 [klux]
TAK / PODAĆ


9. 
Lampa wyposażona w 7 (+/-1) źródeł światła LED
TAK / PODAĆ


10. 
Żywotność żarówki min. 30 000 godzin
TAK / PODAĆ

≥ 40 000 h – 10 pkt


11. 
Regulacja natężenia światła bezstopniowa w zakresie min. 10-100%
TAK / PODAĆ


12. 
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy
TAK


13. 
Temperatura barwowa dla lampy 4500 [K]
TAK


14. 
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 95 
TAK / PODAĆ


15. 
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 160 mm (+/- 10 mm)
TAK / PODAĆ


16. 
Lampa wyposażona w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający min. 60% obwodu czaszy
TAK



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1. 
Gwarancja min. 24 miesiące
TAK / PODAĆ

≥36 – 10 pkt


2. 
Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
TAK


3. 
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
TAK


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                             ...................................................................
                                                                                                                                   / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (2) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych
4. 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
TAK



POZOSTAŁE



1. 
Rok produkcji 2016
TAK


2. 
Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
TAK


3. 
Dostawa i montaż (wraz z instalacją elektryczną) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
TAK


4. 
Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
TAK


5. 
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
TAK


1b. FOTEL STOMATOLOGICZNY – 3 SZT.
Typ urządzenia: ....................................................................................................

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................
L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE

– WARUNKI GRANICZNE
PARAMETR WYMAGANY/Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1. 
Bezszwowa, profilowana tapicerka wykonana ze skóry ekologicznej
TAK


2. 
Możliwość wyboru kolorystyki tapicerki (min. 15 kolorów do wyboru)
TAK


3. 
Możliwość sterowania sterownikiem nożnym lub przy pomocy klawiatury umieszczonej z boku fotela
TAK


4. 
Klawiatura sterująca z 4 pozycjami pamięci oraz pozycją Trendelenburga
TAK


5. 
Ruchoma sekcja nóg
TAK


6. 
Pokrywa dolna wykonana z tworzywa ABS
TAK


7. 
Zagłówek regulowany w dwóch położeniach
TAK


8. 
Czujniki najazdowe zwiększające bezpieczeństwo pracy
TAK


9. 
Wygodne oparcie podpierające część lędźwiową pleców pacjenta
TAK


10. 
Niewielka podstawa
TAK


11. 
Zakres wysokości min. 40 cm – 85 cm
TAK / PODAĆ


12. 
Dopuszczalne obciążenie robocze min. 180 kg
TAK / PODAĆ

≥ 200 kg – 10 pkt


13. 
Masa max. 90 kg
TAK / PODAĆ


14. 
Napięcie znamionowe 230 V ± 10%
TAK
i. 

15. 
Maksymalny pobór mocy 150 VA
TAK / PODAĆ



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1. 
Gwarancja min. 24 miesiące
TAK / PODAĆ

≥36 – 10 pkt


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                             ...................................................................
                                                                                                                      / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (2) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych
2. 
Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
TAK


3. 
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
TAK 


4. 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
TAK



POZOSTAŁE



1. 
Rok produkcji 2016
TAK


2. 
Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
TAK


3. 
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
TAK


4. 
Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
TAK


5. 
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
TAK
*

* W kolumnie ,,Oferowane parametry’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru.                       

                                                                                                       ...................................................................
                                                                                                                                                                 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych
Zadanie 2

2a. LAMPA ZABIEGOWA – 2 SZT.
Typ urządzenia: ...................................................................................................................................

Producent: ............................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ................................................................................................................................
L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE

– WARUNKI GRANICZNE
PARAMETR WYMAGANY/

Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1. 
Źródło światła – okrągła czasza złożona z maks. 40 białych diod. Wszystkie diody LED białe, emitujące światło widzialne o jednakowej temperaturze barwowej w celu eliminacji „efektu tęczy”
TAK


2. 
Płynna i precyzyjna regulacja średnicy plamy świetlnej d10 za pomocą sterylizowanego uchwytu umieszczonego centralnie lub panelu na czaszy. Zakres 14-27cm +/-2cm.
TAK / PODAĆ


3. 
Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika przy czaszy lampy
TAK


4. 
Kopuła o konstrukcji okrągłej, przeznaczona do współpracy z nawiewem laminarnym
TAK / NIE

TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.


5. 
Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie w okręgu czaszy. Moduły składające się z zwierciadeł odbijających padające na nie światło diod gwarantując wysoką jednolitość światła. Nie dopuszcza się lamp emitujących światło diod wyłącznie bezpośrednio bez odbłyśników.
TAK


6. 
Soczewki lampy okrągłe, wykonane z odpornego na zarysowania szkła bezpiecznego, połączonego szczelnie z oprawą z odlewu aluminiowego
TAK


7. 
Pozycjonowanie kopuły za pomocą centralnego uchwytu w kopule. Czasza wyposażona w min 3 uchwyty brudne.
TAK / PODAĆ


8. 
Zakres regulacji natężenia światła lampy regulowany w zakresie min. 35 do 100%. 
TAK / PODAĆ


9. 
Maksymalne natężenie – min. 120 [klux]
TAK / PODAĆ


10. 
Wszystkie diody świecące jednakową intensywnością poprzez cały zakres regulacji natężenia
TAK


11. 
Stała temperatura barwowa: 4500° [K]
TAK


12. 
Współczynnik odwoływania barw CRI ≥ 96
TAK / PODAĆ


13. 
Współczynnik odwoływania barwy czerwonej R9 ≥ 96
TAK / PODAĆ


14. 
Wgłębność oświetlenia czaszy (L1+L2)≥ 95 [cm]
TAK / PODAĆ


15. 
Zużycie energii max 45 W.
TAK / PODAĆ


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

16. 
Lampa mobilna na statywie jezdnym
TAK


17. 
Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz]
TAK


18. 
Żywotność źródła światła min. 50 000 godzin. 
TAK / PODAĆ
ii. 

19. 
Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego
TAK


20. 
Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy dla chirurga – 2 szt.
TAK



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1. 
Gwarancja min. 24 miesiące
TAK / PODAĆ

≥36 – 10 pkt


2. 
Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
TAK


3. 
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
TAK 


4. 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
TAK



POZOSTAŁE



1. 
Rok produkcji 2016
TAK


2. 
Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
TAK


3. 
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
TAK


4. 
Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
TAK


5. 
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
TAK


2b. LAMPA ZABIEGOWA – 1 SZT.
Typ urządzenia: ....................................................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................................................
L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE

– WARUNKI GRANICZNE
PARAMETR WYMAGANY/

Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1. 
Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna na statywie
TAK


2. 
Źródło światła LED
TAK


3. 
Diody LED w kolorze białym 
TAK


4. 
Kopuła lampy niepowodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy
TAK


5. 
Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 145 cm
TAK / PODAĆ


6. 
Natężenie światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 50 [klux]
TAK / PODAĆ


7. 
Lampa wyposażona w 7 (+/-1) źródeł światła LED
TAK / PODAĆ


8. 
Żywotność żarówki min. 30 000 godzin
TAK / PODAĆ

≥ 40 000 h – 10 pkt


 Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

9. 
Regulacja natężenia światła w zakresie min. 60-100%
TAK / PODAĆ


10. 
Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego przy czaszy
TAK


11. 
Temperatura barwowa dla lampy 4300 [K]
TAK


12. 
Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 95 
TAK / PODAĆ


13. 
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 160 mm (+/- 10 mm)
TAK / PODAĆ


14. 
Lampa wyposażona w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający min. 80% obwodu czaszy 
TAK



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1. 
Gwarancja min. 24 miesiące
TAK / PODAĆ

≥36 – 10 pkt


2. 
Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
TAK


3. 
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
TAK 


4. 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
TAK



POZOSTAŁE



1. 
Rok produkcji 2016
TAK


2. 
Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
TAK


3. 
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
TAK


4. 
Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
TAK


5. 
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
TAK


2c. STÓŁ ZABIEGOWY – 2 SZT.

Typ urządzenia: ....................................................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................................................

L.p.
PARAMETRY TECHNICZNE

– WARUNKI GRANICZNE
PARAMETR WYMAGANY/

Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1. 
Chirurgiczny mobilny stół operacyjno-zabiegowy
TAK


2. 
Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej, chromowo niklowej, polerowanej, zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji
TAK


3. 
Szyny techniczne po bokach blatu oraz na min. 2 ścianach kolumny stołu
TAK


4. 
Masa stołu max. 120 kg
TAK / PODAĆ

< 110 kg – 10 pkt


5. 
Podstawa stołu w kształcie podwójnej litery Y. Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów. 
TAK


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych

6. 
Długość podstawy 860 mm (±50mm)
TAK / PODAĆ


7. 
Cztery podwójne koła średnicy min. 100 mm
TAK / PODAĆ


8. 
Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min. 400 mm.
TAK / PODAĆ


9. 
Wymiary stołu:

- długość 2100 mm (±50mm)

- szerokość leża 540 mm (±50mm)

- szerokość z listwami 600 mm (±50mm).
TAK / PODAĆ


10. 
Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów:

·   segment głowowy,

·   segment plecowy,

·   segment siedziska,

·   segment nożny dwuczęściowy
TAK


11. 
Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w każdej pozycji ≥ 130 kg.
TAK / PODAĆ

≥ 150 kg – 10 pkt


12. 
Funkcje sterowane za pomocą hydraulicznej pompy nożnej:

- góra/dół.

Funkcje sterowane za pomocą sprężyn gazowych:

- przechyły boczne

- pozycja anty i Trendelenburga

- pozycja „flex” i „reflex”

- segment plecowy
TAK / PODAĆ


13. 
Zakres regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40°/+70°
TAK / PODAĆ


14. 
Zakres regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 730 mm do 980 mm
TAK / PODAĆ


15. 
Zakres regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30°
TAK / PODAĆ


16. 
Zakres regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +30°
TAK / PODAĆ


17. 
Zakres regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20o każdą stronę
TAK / PODAĆ


18. 
Zakres regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min. 220°/110°
TAK / PODAĆ


19. 
Regulacja segmentu głowy w zakresie min -45o/+45o, wspomagana sprężyną gazową.
TAK / PODAĆ


20. 
Regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+20° wspomagana sprężynami gazowymi 
TAK / PODAĆ


21. 
Regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min. 150° 
TAK


22. 
Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/pleców oznaczone kolorem /żółtym lub czerwonym
TAK


23. 
Materace stołu profilowane o wysokości min. 40mm 
TAK / PODAĆ

≥ 50mm – 10 pkt


24. 
Możliwość mycia i dezynfekcji 
TAK


25. 
Wyposażenie stołu:

- Podpory goepla – 1 kpl

- Podpora ręki – 2 szt.
TAK



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1. 
Gwarancja min. 24 miesiące
TAK / PODAĆ

≥36 – 10 pkt


2. 
Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii
TAK


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno- Eksploatacyjnych
3. 
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
TAK 


4. 
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
TAK



POZOSTAŁE



1. 
Rok produkcji 2016
TAK


2. 
Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe
TAK


3. 
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
TAK


4. 
Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
TAK


5. 
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
TAK
*

* W kolumnie ,,Oferowane parametry’’ należy wpisać ,,TAK’’ lub podać wielkość, zakres parametru.

                                                                 ...................................................................
                                                                                                                                     / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (1)

Zadanie nr 1

L.p.
Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m.
Ilość 
Cena jednostkowa

netto w PLN
Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
Podatek

VAT

(stawka i kwota)
Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
Producent / 
Nr katalogowy jeżeli posiada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Zakup 3 szt. lamp bezcieniowych, 3 szt. foteli stomatologicznych dla O. Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

a)
Lampa bezcieniowa
szt.
3







b)
Fotel stomatologiczny
szt.
3







Razem






                                                                                                                                                                                                               .................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ CENOWY (2)

Zadanie nr 2

L.p.
Nazwa artykułu (wyrobu)
J.m.
Ilość 
Cena jednostkowa

netto w PLN
Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
Podatek

VAT

(stawka i kwota)
Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 7)
Producent / 
Nr katalogowy jeżeli posiada

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2.
Zakup 3 szt. lamp zabiegowych i 2 szt. stołów zabiegowych dla O. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2 lampy, 1 stół), O. Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego (1 lampa, 1 stół)

a)
Lampa zabiegowa
szt.
2







b)
Lampa zabiegowa
szt.
1







c)
Stół zabiegowy
szt.
2







Razem






                                                                                                                                                                                                                   .................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o  braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 tekst jednolity)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW 

1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – druk w załączeniu,

2. wypełnione i podpisane formularze cenowe – druk w załączeniu,
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

4. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, 

6. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

9. materiały informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia (np. katalogi, foldery, specyfikacje techniczne itp.),

10. certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności WE potwierdzający zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC,

11. wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie / zgłoszenie produktu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produtków Biobójczych,

12. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie

13. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

14. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
PAGE  
15

