PAGE  
10


WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:

Dostawę i uruchomienie tomografu komputerowego

wraz z modernizacją pomieszczeń

Specyfikację zatwierdzono:

   dnia 27 października 2014 roku

Cena formularza 27,70 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

S. Lista załączników

A.   Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: BZ WBK S.A 5 Oddział w Kaliszu  72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpital.kalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 062 757 13 23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 53/14. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

8. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B.  Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania
      zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  

    przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 

    dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przedmiotem zamówienia jest: 

„Dostawa i uruchomienie tomografu komputerowego 

wraz z modernizacją pomieszczeń”

  ( CPV: Urządzenia do tomografii – 33115000-9, Roboty budowlane – 45000000-7)

      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.

2.  Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 

     konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest:

I.  Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego umożliwiającego 

     jednoczesną akwizycję minimum 256 nienakładających się się warstw dla skanu spiralnego    

     i aksjalnego oraz dostawa i instalacja niezbędnych urządzeń, tj. konsoli operatorskiej, 

     konsoli ogólnodiagnostycznej/lekarskiej – 3 szt. z jednakowym oprogramowaniem 

     aplikacyjnym, zestawu fantomów do kalibracji i kontroli jakości, automatycznego 

     dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu,

     a także integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS 

     oraz szkolenie personelu.

II. Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do zamontowania tomografu komputerowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

I. DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE TOMOGRFU KOMPUTEROWEGO - szt. 1:

1. Tomograf komputerowy:

     Oferowany tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem i akcesoriami (wszystkie ich elementy 

     składowe) winny być fabrycznie nowe (rok produkcji 2014) oraz muszą posiadać bezwględnie 

     wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone w Formularzu 

     Ofertowym (2) zamieszczonym na stronach 35–47 SIWZ: „Zestawienie wymaganych 

     parametrów techniczno–użytkowych”, które Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty.

2. Dostawa, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu:

· Dostawa i instalacja tomografu komputerowego:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   dostarczyć tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem i akcesoriami do dnia 18.12.2014r.,

b)   zainstalować, uruchomić tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem i akcesoriami, i oddać je do

      eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w terminie do dnia 

      30.01.2015r.,

c) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co 

      najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

d)   zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia - ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu 

      odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za 

      właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, 

      uszkodzeniami itp.,

e)  przygotować drogę transportu i transport aparatu do pomieszczeń instalacji w siedzibie Zamawiającego,

     dostosować pomieszczenia instalacji przedmiotu zamówienia do warunków jego pracy (np.: temperatura, 

     wilgotność) - szczegółowe wymagania zawarte w pkt II „Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla

     zamontowania tomografu komputerowego”,

f)  zapewnić, iż oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie jest kompletne i będzie po 

     zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami 

     eksploatacyjnymi) - oświadczenie,

g)  wykonać testy akceptacyjne po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z niniejszych testów,

h)  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi tomografu komputerowego oraz jego wyposażenia w języku 

    polskim,  instrukcję serwisową i pomiarową; określone zalecenia związane z obowiązkiem

    metrologicznym oraz wymaganymi atestami i przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami 

    gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki określone w 

    umowie).

· Integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   zapewnić moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację systemu CT z systemem 

      PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM Worklist i DICOM Storage Commit wraz z 

      integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS – firmy Pixel Technology,

b)   ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego

      tomografu komputerowego z systemem PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM 

      Worklist i DICOM Storage Commit.

Integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS winna być wykonana nie później niż w terminie do dnia 30.01.2015r.

· Szkolenie personelu:

W ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązany jest:

a)   przeprowadzić szkolenie podstawowe lekarzy i techników wskazanych przez Zamawiającego w  

      siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia – w zakresie jego 

      obsługi i prawidłowej eksploatacji, przez okres 5 dni roboczych i potwierdzić niniejsze stosownym 

      protokołem odbytego szkolenia personelu, podpisaniem przez obydwie Strony,

b)   przeprowadzić dwa szkolenia zaawansowane w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego i 

      techników wskazanych przez Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych, każde w terminie 

      uzgodnionym z Zamawiającym, nie późnej jednak niż w terminie do dnia 17.06.2015r., potwierdzone 

      stosownymi protokołami odbytych szkoleń, podpisanych przez obydwie Strony, 

c)   cykl szkoleń, o którym mowa w pkt a-c zakończony zostanie wydaniem przez Wykonawcę

      certyfikatów dla każdej z przeszkolonych osób.
II. MODERNIZACJĘ I PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA ZAMONTOWANIA 

    TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO:

Minimalne wymagania dotyczące Pracowni Tomografii Komputerowej, jakie stawia Zamawiający:

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję zagospodarowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu na kondygnacji 3A (schemat poglądowy do wglądu u Zamawiającego), którą dostarczy do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej i jakichkolwiek robót budowlanych. 

2. Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze dotyczące Pracowni Tomografii Komputerowej umożliwiające montaż i instalację urządzeń, dokona niezbędnej adaptacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie jak: 

b) pomieszczenie przeznaczone na tomograf komputerowy (sala badań), 

c) pomieszczenie do konsoli sterującej (sterowania), 

d) pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, 

e) pokój opisowy dla lekarzy ( 3 stanowiska), 

f) inne pomieszczenia niezbędne do uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej i prawidłowej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powierzchnia przeznaczona na Pracownię Tomografii Komputerowej to 80 m2

3. Dla Pracowni Tomografii Komputerowej oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż, która jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Pracowni Tomografii Komputerowej od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

       Wykonawca wykona projekty branżowe:

· projekt technologii medycznej,

· projekt konstrukcyjno - budowlany, 

· projekt klimatyzacji i wentylacji, 

· projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,

· projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej, 

· projekt ochrony radiologicznej, 

· projekt gazów medycznych 

      oraz przedstawi pomiary skuteczności wentylacji i badania instalacji elektrycznej. 

      Projekty te niezbędne są do uzyskania zezwolenia na otwarcie pracowni Tomografii Komputerowej. 

Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej oraz zatwierdzoną przedstawi Zamawiającemu.

4. Modernizacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, w tym między innymi: 

      a)   podłogi wg zaleceń producenta urządzenia, np. wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej 

     wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem 

     do obiektów służby zdrowia, 

b) ściany zgodnie z wymogami dla Pracowni Tomografii Komputerowej, kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami, 

c) drzwi - szerokość zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 26.06.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 739), jednak na drodze transportu pacjenta do sali badań o szerokości nie mniejszej niż 1,4 m.

d) właściwe oznakowanie drzwi w Pracowni, 

e) wykonanie odbojnic na ścianach, 

f) piony instalacyjne należy poprowadzić w bruzdach lub obudowie, 

g) odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu, a po wykonaniu przekazanie Zamawiającemu odpowiednich dokumentów potwierdzających skuteczność zabezpieczenia, 

h) osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych. 

5. Prace budowlane: 

a)   wzmocnienie stropu pod urządzenie TK, jeżeli zajdzie taka konieczność,

b) niezbędne prace wyburzeniowe potrzebne do utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej, 

c) nowa posadzka wraz z izolacją, 

d) kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym, 

e) wykładzina PCV zgodna z zaleceniami producenta urządzenia z cokołem wywiniętym na ścianę 10 cm, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, 

f) ochrona radiologiczna ścian, sufitu zgodnie z projektem osłon stałych, 

g) instalacja wentylacji wraz z klimatyzacją, 

h) instalacja elektryczna, 

i) instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami dla poszczególnych pomieszczeń, 

j) awaryjna instalacja oświetleniowa (w przypadku zaniku napięcia), 

k) stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon stałych, 

l) montaż okna w ścianie między sterownią, a pomieszczeniem badań zgodnie z projektem osłon 

      stałych, 

m) wymiana starej stolarki drzwiowej, 

n) sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

o) gładzie gipsowe na ścianach, 

p) malowanie ścian – kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, 

q) zabezpieczenie ścian odbojami, zabezpieczenie narożników, 

r) instalacja wod.- kan. wraz z osprzętem, 

s) instalacja centralnego ogrzewania w wykonaniu sanitarnym, 

t) instalacja IT łącznie z gniazdami, 

u) w pomieszczeniach sterowni i pokoju opisu badań lekarzy dodatkowe oświetlenie żarowe z funkcją ściemniania,
v) Pracownia Tomografii Komputerowej powinna być wyposażona w system intercom zapewniający komunikację techników w sterowni z pacjentem w sali badań.

6. Zasilanie energetyczne Pracowni Tomografii Komputerowej: 

Do zasilenia urządzenia TK należy położyć nowy kabel o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, po wykonaniu pomiarów analizatorem sieci, czy rozdzielnia elektryczna, która będzie zasilała tomograf nie będzie przeciążona. Proponowane miejsce zasilenia - rozdzielnia elektryczna odbiorów rezerwowanych, zlokalizowana na kondygnacji 01 segmentu A (odległość ok. 70 m). Pomieszczenia pomocnicze pracowni TK (np. pomieszczenie do konsoli sterującej, pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, pokój opisów dla lekarzy itp.) należy zasilić z rozdzielnic oddziałowych zlokalizowanych na kondygnacji 3 segment A (linie rezerwowa i podstawowa – odległość ok. 30 m).

7. Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił. Wykonawca wykona montaż, uruchomienie oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawach szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r., Nr 180 poz. 1325). 

8. Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace modernizacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 

      a)   ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.) i przepisami 

            wykonawczymi do niniejszej ustawy,

b) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 213 poz. 1568 z późn zm.), 
c) Ustawa z dnia 29.11.200 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276), 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 Nr 140 poz. 994), 

e) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. 2008 r. Nr 59 poz. 365), 

f) wymagania bhp i p.poż odpowiednie dla realizowanego zadania. 

9. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja obejmuje branże: 

a)   projekt technologii medycznej, 

b) projekt konstrukcyjno- budowlany, 

c) projekt klimatyzacji i wentylacji, 

d) projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o.,

e) projekt gazów medycznych, 

f) projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej, 

g) projekt ochrony radiologicznej, 

h) pozytywne opinie: sanitarno- epidemiologiczna, p.poż, bhp, 

i) protokół z pomiarów: instalacji elektrycznej. 

10.  Sposób realizacji prac modernizacyjnych:

· wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia; Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

· w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

· z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałów należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

· Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

a) roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  - 

      20:00, roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

b) wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,

· Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia,

· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,

· Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

· koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę,

· po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót.

10. Wykonawca przekaże protokolarnie Pracownię Tomografii Komputerowej po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności Pracowni Tomografii Komputerowej bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego, włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do użytku. 
Termin wykonania prac modernizacyjnych i i przystosowawczych pomieszczeń objęte niniejszym postępowaniem wraz z przygotowaniem wymaganej dokumentacji: do dnia 30.01.2015r.  

11. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na Pracownię Tomografii Komputerowej oraz systemy niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia (np. system chłodzenia), licząc od daty odbioru robót. 

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń objętych pracami modernizacyjnymi, będących przedmiotem niniejszego postępowania celem zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji zamówienia w stosunku do założeń technicznych. Miejsce robót można oglądać w dni powszednie w godz. 800-1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W celu uzgodnienia terminu należy się kontaktować z Działem Utrzymania Ruchu - tel. (62) 76 51 666 lub (62) 76 51 671.

Rozlicznie przedmiotu zamówienia:

Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty ich wystawienia, po podpisaniu przez obydwie Strony stosownych protokołów tj.

1) faktura za tomograf komputerowy,

2) faktura za modernizację i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego,

3) faktura za dostawę i instalację tomografu komputerowego, integrację systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu.

     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie jest kompletne, wszystkie jego elementy składowe (wszystkie oferowane i opisane w siwz urządzenia i wyposażenie) są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 

     Oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie musi być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

      Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim (np.: katalogów, folderów, specyfikcji technicznych, itp.) dotyczcych przemiotu zamówienia.

       Oferowany tomograf komputerowy i wyposażenie musiząbezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzach Ofertowych (35)-(47). 

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 17 czerwca 2015 roku.

Terminy realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia

1) dostawa tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i akcesoriami w terminie do dnia 18.12.2014 r.,
2) modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego, instalacja i 

    uruchomienie tomografu komputerowego, integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, 
    szkolenie podstawowe personelu – w terminie do dnia 30.01.2015 r.,
3) szkolenia zaawansowane personelu w terminie do dnia 17.06.2015r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

C.   Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się  

       o udzielenie zamówienia określonego w części B oraz opis sposobu dokonywania oceny 

       spełnienia tych warunków:

   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.
D.    Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
9) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa:

       ▪
w pkt 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

          a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

          b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

                albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

                płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

          c)   nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

       ▪
w pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.

      Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

       terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu wymienionego w ppkt b, który powinien być 

       wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

       Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

       zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem 

       zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

       złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego

       lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

       siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy dotyczące terminów wystawienia 

       niniejszych dokumentów stosuje się odpowiednio.

10)  jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o       

       których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium     

       Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu        sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie        określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed        

       upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie   

       wydaje     się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 

       przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

       gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

II. W celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania udzielonego zamówienia oraz warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty: 

1)  oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 - druk w załączeniu,

III. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dotyczy tomografu komputerowego, konsoli operatora, stacji lekarskich, wstrzykiwacza kontrastu:

     dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na 

     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o 

     wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi w dniu 

     ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami Ministerstwa Zdrowia: certyfikaty CE lub deklaracje 

     zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do 

     Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

2)  materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery, specyfikcje techniczne, itp.) dotyczące oferowanego przemiotu 

     zamówieni (w języku polskim).

      Dokumenty, o których mowa w pkt D.I-III winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, opatrzone datą. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one 
opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

IV. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów:

1)   wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2)   wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druk w załączeniu,

3)   dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu 

      należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej ,,koszulce’’ dołączyć do oferty, w przypadku dokonania 

      przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4)   oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – 

      zgodnie z zapisami pkt „Q” SIWZ,

5)   pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego 

      podstawie,

6)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy).

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału, opatrzone datą i podpisem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji, a w przypadku dokumentu określonego w pkt 5 w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty wymienione w w pkt D.I-IV należy ułożyć według kolejności przedstawionej w „Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

V. Informacja dotycząca składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy). Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.

2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt D.II) składa co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy mogą złożyć wspólnie (lider).

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w III.1 i IV.1-4 zostały złożone i podpisane przez osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu reprezentacji.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu

     Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku

     rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji 

     tam zawartych.
2.  Parametry techniczno-użytkowe - oceniane na podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli 

    „Kryterium – Parametry techniczno–eksploatacyjne” znajdującej się w Formularzu Ofertowym (2) 

     zamieszczonym na stronach 35-47 SIWZ .
F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

      KRYTERIUM Cena brutto                                              -    70 %, waga 0,70

      KRYTERIUM Parametry techniczno-eksploatacyjne   -    30 %, waga 0,30.

G.   Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

       Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie: „Oferta – Dostawa i uruchomienie tomografu 

       komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w 

       tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności wykazać, że

· informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,

· nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

· podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

10.  Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta 

       winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez 

       uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

     „PRZETARG NIEOGRANICZONY – DOSTAWA I URUCHMIENIE TOMOGRAFU    

     KOMPUTEROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ”

     „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

     W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

11.   Wycofanie lub zmiana złożonej oferty:

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). 
Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, 

wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H.  Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 60 dni. 

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym  

      że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 

      się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

      jednak niż 60 dni.

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego (kondygnacja III, sektor D, pokój nr 10) w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 08 grudnia 2014r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. O fakcie złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 08 grudnia 2014r.

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1.   Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

       udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu otwarcia 

       ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

       upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą 

       zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym

       przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 

       Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana 

       zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).
3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 

       ▪  odnośnie przedmiotu zamówienia: Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu – mgr inż. Renata 

          Siwek oraz Starszy Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski, tel. 

          62 765 16 03,

       ▪  odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr 

          Mariusz Pawlaczyk, tel. 62 765 13 97, Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – mgr Hanna 

          Dudek, tel. 62 765 14 51, fax 62 757 13 23.

K. Wymagania dotyczące wadium

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie:

sto tysięcy złotych 00/100).

       Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie I niniejszej 

       SIWZ –  dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. 

 2.   Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp.

       Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto:

       BZ WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w 

       przetargu na dostawę i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń 
      (sprawa  nr 53/14)”.

       Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 

Zamawiającego.

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dowodu ich wniesienia 

należy załączyć do oferty w osobnej koszulce lub zdeponować w kasie Zamawiającego w godz. 700 – 

1430. 

Kserokopie dowodu wniesienia wadium, np. dowód przelania pieniędzy na konto Zamawiającego czy 

gwarancję bankową należy wpiąć trwale do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia konieczne jest wymienienie w ich treści wszystkich 

wykonawców w sytuacji, gdy składają oni jeden wspólny dokument.

3.   Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

      najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

      wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7.

4.  Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

     niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

     należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano.

5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium , na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed 

     upływem terminu składania ofert.

6. Jeżeli Wykonawca wniesie wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

      wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

     koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

     bankowy wskazany przezWykonawcę. 

7.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

     a)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących 

          po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25, ust. 1 ustawy,

          pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24, 

          ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 

    b)  Wykonawca nie wyraził zgody na porawienie omyłki, o której mowa w art. 87, ust. 2 kt 3, co

          spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystnieszej.   
8.  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

    a)   odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

          ofercie, 

    b)   nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    c)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

          stronie Wykonawcy.
L.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi 

    w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem: spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania 

     się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia 

     Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. 

     Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i 

     wiarygodność). 

III.  Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt E oraz nadane 

        im w pkt F wagi w następujący sposób:

                           Kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

                            cena brutto najtańszej oferty

                            ---------------------------------- X waga kryterium X 100.

                            cena brutto badanej oferty

            Kryterium Parametry techniczno–eksploatacyjne – ocena w tym kryterium zostanie wyliczona na

            podstawie wypełnionej przez Wykonawców tabeli „Parametry techniczno–eksploatacyjne” 

            znajdującej się na str. 35-47 SIWZ - Formularz Ofertowy (2). Wpisanie do kolumny „Wartość 
            oferowana” posiadanych przez oferowane urządzenia wymienionych tam cech, parametrów wiąże się z 

            przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania zawartymi w 

            kolumnie „Punktacja” tabeli. 

            Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona 

            będzie do następującego wzoru:

             suma punktów przyznana badanej ofercie

             -------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium X 100 

             najwyższa suma punktów przyznana jednej z ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (najwyższą ilość przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

IV.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy 

    z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o 

    cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający 

    jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od 

    towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru 

   (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do SIWZ 

    należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do 

    dwóch miejsc po przecinku.

4.  Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

     brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto. 

     Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości w 

     kolumnach.

V.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej    

    ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
       wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie mógł

      dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie o 

      udzielenie zamówienia.  
 VI. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

        złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych ofert, z 

      zastrzeżeniem pkt. VII.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

-  niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N.   Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

     doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

2.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

      w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

      zobowiązany na podstawie ustaw.

 3.  Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się

      niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

      wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy określone zostały w Dziale VI ustawy pt.: „Środki 

       ochrony prawnej”. 

O.   Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94, ust.1 i 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. Informacje, o których mowa w art. 92, ust. 1 pkt 1 Pzp zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P.  Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia  

      umowy

1.   Po uprawomocnieniu się wyników postępowania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:

a) w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie  należy dostarczyć umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do 

                 wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie 

                 umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie),

b) w przypadku wskazania przez Wykonawcę części zamówienia której wykonanie powierzy 

          podwykonawcy (zgodnie z pkt „Q” SIWZ) Wykonawca zobowiązuje się na pisemny wniosek           Zamawiającego udzielić informacji o wartości (kwota oraz procentowy udział tej kwoty w wartości            zamówienia) zamówienia jaka zostanie wykonana przez podwykonawcę.

2. Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana 

       zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania

       podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za 

       uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo – podwykonawcy

1.   Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 

      której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2.   Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z 

      rozmieszczeniem i instalacją urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
3.   Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy 

      podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy 

      zawieraniu umowy i jej realizacji. 

4.   Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym 

      mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej 

      ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za 

      równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

5.   Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części 

      zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę 

      zlecenia lub o dzieło.

6.  Zamawiający nie wskazuje części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.

R.  Projekt umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje Zamawiający,
      zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.

1)   Projekt umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.

      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

2)    Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
       a)  Możliwości zmiany  umowy, jaką przewiduje Zamawiający  zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy Pzp.:
     Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści 
    oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy, w sytuacji konieczności 
    wprowadzenia takiej zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
    zawarcia umowy, tj. dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku 
    VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie 
    bez zmian. 

           Określenie warunków dokonania w/wym. zmiany do umowy: powyższa zmiana nie będzie wymagała 

           sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana 

           będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”.

      b)  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu 
           widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem 

           postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
S.  Lista załączników

1. Projekt umowy

2. Formularze Ofertowe 

3. Formularz Cenowy

4. Wzory oświadczeń

5. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.

Załącznik Nr 1 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ................................... roku, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

-   lek. Wojciecha Grzelaka - Dyrektora 

zwanym dalej Zamawiającym

a

firmą: ..................................... z siedzibą w ....................przy ulicy...............................................................,

reprezentowaną przez:

...........................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 53/14) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa i uruchomienie przez Wykonawcę tomografu komputerowego ......................... (typ, producent) wraz z modernizacją pomieszczeń.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
3. Wykonawca zapewnia, iż oferowany sprzęt i wyposażenie oraz oprogramowanie spełnia bezwględnie wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

4. Wykonawca zapewnia, iż prace modernizacyjne i przystosowawcze pomieszczeń, będące przedmiotem niniejszej umowy zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  W ramach przedmiotu umowy (i w jego cenie) Wykonawca zobowiązuje się:
· Dostarczyć, zainstalować i uruchomić tomograf komputerowy, tj:

a) dostarczyć tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem i akcesoriami do dnia 18.12.2014r.,
b) zainstalować, uruchomić tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem i akcesoriami, i oddać je doeksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej nie później niż w terminie do dnia 30.01.2015r.,
c) powiadomić Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy przedmiotu zamówienia z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,
d) zabezpieczyć dostawę przedmiotu zamówienia - ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do

      momentu odebrania go przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka 

      transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu zamówienia dające zabezpieczenie przed   

      czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.,

e) przygotować drogę transportu i transport aparatu do pomieszczeń instalacji w siedzibie 
Zamawiającego, dostosować pomieszczenia instalacji przedmiotu zamówienia do warunków jego pracy (np.: temperatura, wilgotność) - szczegółowe wymagania zawarte w Załączniku Nr 1 do umowy,
           g)  wykonać testy akceptacyjne po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z niniejszych testów 

                Zamawiającemu,

           h)  dołączyć do dostawy: instrukcję obsługi tomografu komputerowego oraz jego wyposażenia w 
                 języku polskim, instrukcję serwisową i pomiarową; określone zalecenia związane z obowiązkiem
                metrologicznym oraz wymaganymi atestami i przeglądami, a także kartę gwarancyjną z warunkami 

                gwarancji zgodnymi z zawartą umową (w przypadku rozbieżności stosowane będą warunki 
                określone w umowie).
· Integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, tj.:

          a)   zapewnić moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację systemu CT z systemem 

                PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), DICOM Worklist i DICOM Storage Commit 
               wraz z integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS – firmy Pixel Technology,

          b)   ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego

                tomografu komputerowego z systemem PACS/RIS w zakresie, m.in.: DICOM Store (Send), 
                DICOM  Worklist i DICOM Storage Commit.
          Integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS winna być wykonana nie później niż w 
           terminie do dnia 30.01.2015r.

· Szkolenie personelu:

         a)   przeprowadzić szkolenie podstawowe lekarzy i techników wskazanych przez Zamawiającego w  
               siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po uruchomieniu przedmiotu zamówienia – w zakresie jego 

               obsługi i prawidłowej eksploatacji, przez okres 5 dni roboczych i potwierdzić niniejsze stosownym 
               protokołem odbytego szkolenia personelu, podpisaniem przez obydwie Strony,

        b)   przeprowadzić dwa szkolenia zaawansowane w siedzibie Zamawiającego personelu lekarskiego i 

               techników wskazanych przez Zamawiającego przez okres 5 dni roboczych, każde w terminie 
               uzgodnionym z Zamawiającym, nie późnej jednak niż w terminie do dnia 17.06.2015r., 
               potwierdzone stosownymi protokołami odbytych szkoleń, podpisanych przez obydwie Strony, 

        c)   cykl szkoleń, o którym mowa w pkt a-c zakończony zostanie wydaniem przez Wykonawcę
              certyfikatów dla każdej z przeszkolonych osób.
· wykonać prace modernizacyjne i przystosowawcze pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego o zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy („Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla

             zamontowania tomografu komputerowego”).

             Przedmiot zamówienia w tym zakresie obejmuje:

a) opracowanie koncepcji zagospodarowania pomieszczeń,

b) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcami ds, sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż.,

c) prace przystosowawcze i modernizacyjne pomieszczeń,

d) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD).
      Termin wykonania prac modernizacyjnych i i przystosowawczych pomieszczeń wraz z 
      przygotowaniem wymaganej dokumentacji: do dnia 30.01.2015r.  

2.   Wykonawca zapewni, iż oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie jest kompletne i będzie po 

      zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami 

      eksploatacyjnymi).
3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego
       tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca 
       odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające 
       zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy w dniu podpisywania umowy ustala się, na kwotę netto ........... PLN (słownie: ................),  brutto ......... PLN (słownie: .............), co zgodne jest z ofertą cenową Wykonawcy z dnia............ roku, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W cenach jednostkowych brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp.) związane z dostawą przedmiotu umowy wyrobów do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego, przez niego wskazanych.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny, za wyjątkiem określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu.
4. Faktury będą płatne przelewem w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. 
5. Zamawiający przewiduje następujące płatności (faktury) za poszczególne etapy realizacji zamówienia:
a) za tomograf komputerowy,

b) za modernizację i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego,

c) za dostawę i instalację tomografu komputerowego, integrację systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu.

6. Wystawienie faktur, o których mowa wyżej uwarunkowane jest wcześniejszym podpisaniem przez obydwie Strony stosownych protokołów odbioru, o których mowa w  § 5 umowy:

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

8. Wykonawca zobowiązuje się do sygnowania faktury VAT numerem umowy. 
9. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.
10. Zamawiający przewiduje zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość umowy brutto, a wartość umowy netto pozostanie bez zmian. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, o zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zmiana będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT.
11. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013r. poz. 217 – tekst jednolity z późn. zm.).

§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w § 3 niniejszej umowy oraz za poszczególne etapy realizacji przedmiotu umowy w Formularzu Cenowym określonym jako Załącznik Nr 2 do umowy.
2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 8.

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pomieszczenia objęte pracami modernizacyjny i przystosowawczych niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy. Zamawiający przekazując Wykonawcy protokolarnie niniejsze pomieszczenia wskaże jego granice.
§ 5
WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zamawiający przewiduje cztery protokoły potwierdzające zrealizowanie poszczególnych części przedmiotu umowy:

a)  warunkiem odbioru tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem i akcesoriami będzie 
     potwierdzenie kompletności dostawy, co zostanie potwierdzone Protokołem odbioru-przekazania, 
     podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę,
b)  potwierdzenie zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji tomografu komputerowego 

     wraz z wyposażeniem oraz zrealizowania integracji systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS  

      PACS/RIS w formie Protokołu, podpisanego przez obie Strony,

c)  Protokół potwierdzający odbycie szkoleń wyznaczonego przez Zamawiającego personelu (szkolenie 

     podstawowe oraz dwa szkolenia zaawansowane personelu lekarskiego i techników). Protokół winien 

     zawierać min. następujące informacje: listę przeszkolonych pracowników oraz daty poszczególnych 

     szkoleń.
d)  odbiór prac modernizacyjno-przystosowawczych pomieszczeń dla zamontowania tomografu 

     komputerowego:

· po całkowitym wykonaniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,
· Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru w terminie jednego dnia od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości,
· Zamawiający może odstąpić od odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady. Odstępując od odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy na piśmie stosowny termin na zakończenie prac lub do usunięcia wad. Fakt usunięcia wad lub zakończenia robót zostanie stwierdzone protokolarnie. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający wznawia czynność odbioru końcowego. 

· W przypadku zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, trwającej dłużej niż 2 dni, Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu 
§ 6
TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż 
     w terminie do dnia 17 czerwca 2015 roku.

2.  Poszczególne etapy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zrealizować nie później niż w 

     terminach określonych przez Zamawiającego w§ 2, ust. 1 niniejszej umowy.

§ 7
GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi:

a) ................ (min. 12 miesięcy) na dostarczony sprzęt i wyposażenie oraz oprogramowanie (pełna gwarancja - bez wyłączeń, bez limitu skanów), licząc od daty instalacji potwierdzonej protokołem odbioru,
       b)   .................. (min. 36 miesięcy) na całkowity zakres robót modernizacyjnych i przystosowawczych 

             pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego (w tym na systemy niezbędne do

             prawidłowej pracy aparatu, np. system chłodzenia), licząc od daty dokonania protokolarnego odbioru 

             końcowego.
4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ...............................(adres, tel/fax kont. ....................).
6. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy dokona naprawy w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych.
7. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie określonym w ust. poprzednim niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego podzespołu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii podzespołu urządzenia (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9

9. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.
10. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

11. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w zakresie wykonanych prac modernizacyjno-przystosowawczych będących przedmiotem niniejszej umowy obowiązany jest do przedłożenia ich na piśmie Wykonawcy najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich ujawnienia wraz z podaniem terminu do ich usunięcia. Obowiązki wynikające z gwarancji Wykonawca powinien podjąć w ciągu 48 godzin i wykonać w odpowiednim terminie, stosownie do ujawnionych wad.

12. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad, o których mowa w ust. 11 w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

13. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
14. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 8
KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać będzie stosowanie kar umowy w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminach określonych w §6, ust. 1 oraz w §2, 

      ust. 1  umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % za każdy dzień 
      zwłoki, licząc od wartości brutto przedmiotu umowy,
b) w przypadku nieusunięcia awarii przedmiotu umowy, o której mowa w §7, ust. 6 w terminie tam określonym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy,
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 przewyższa ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Kara umowna za odstąpienie przez stronę od umowy (płatna drugiej stronie umowy) w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy – z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona.

4. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 9

1.  Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ........................................................................    .
2.  Wykonawca ustanawia do kierowania pracami medernizacyjno-przystosowawczymi: ......................   .
§ 10
PODWYKONASTWO1

  1.  Wykonawca oświadcza, że cały zakres zamówienia wykona samodzielnie bez udziału   podwykonawców. / Wykonawca oświadcza, że następujący zakres zamówienia wykona przy pomocy podwykonawców: 

      Podwykonawca .................. zakres zamówienia: ...................., co stanowi wartość brutto .............................

      Podwykonawca  .............. zakres zamówienia: ..................., co stanowi  wartość brutto  ...............................

2.   Do zawarcia umowy o wykonanie częsi przedmiotu umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
3.  Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o  zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

 4.   Do zawarcia umowy prze podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda      

       Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.    Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.   Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z  Wykonawcą.

7.   W sytuacji określonej w ust. 5 i 6 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci:  wstrzymania

       płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu  dostosowania warunków

       umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, 

       którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz 

       tego podwykonawcy pod rygorem wstrzymania zapłaty należności objętych fakturą.   

9.    Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które należne są podwykonawcy z tej faktury.

10. Za okres wstrzymania zapłaty faktury, z przyczyn opisanych w ust. 7 i 8, Wykonawcy nie przysługują odsetki za zwłokę.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub    nienależytego wykonania usług przez podwykonawców.  

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r. Poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie 

       zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

       czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w 

       terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może 

       żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Lista załączników:

· Załącznik nr 1 - Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego,
· Załącznik Nr 2 – Formularz Cenowy.
Wykonawca:           






Zamawiający:

       ......................................                                                                                          ......................................

UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu.

_________________________________________________

1Pozostają zapisy w zależności od oświadczenia Wykonawcy.
   Załącznik Nr 1 do projektu umowy
MODERNIZACJA I PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ

 DLA ZAMONTOWANIA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO:

Minimalne wymagania dotyczące Pracowni Tomografii Komputerowej, jakie stawia Zamawiający:

1. Wykonawca zobowiązany jest opracować koncepcję zagospodarowania pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu na kondygnacji 3A (schemat poglądowy do wglądu u Zamawiającego), którą dostarczy do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Koncepcję należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej i jakichkolwiek robót budowlanych. 

2. Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze dotyczące Pracowni Tomografii Komputerowej umożliwiające montaż i instalację urządzeń, dokona niezbędnej adaptacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie jak: 

a. pomieszczenie przeznaczone na tomograf komputerowy (sala badań), 

b. pomieszczenie do konsoli sterującej (sterowania), 

c. pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, 

d. pokój opisowy dla lekarzy ( 3 stanowiska), 

e. inne pomieszczenia niezbędne do uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej i prawidłowej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Powierzchnia przeznaczona na Pracownię Tomografii Komputerowej to 80 m2
3. Dla Pracowni Tomografii Komputerowej oraz pomieszczeń towarzyszących niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową uzgodnioną z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bhp, p.poż, która jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Pracowni Tomografii Komputerowej od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

       Wykonawca wykona projekty branżowe:

· projekt technologii medycznej,

· projekt konstrukcyjno - budowlany, 

· projekt klimatyzacji i wentylacji, 

· projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej,

· projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej, 

· projekt ochrony radiologicznej, 

· projekt gazów medycznych 

      oraz przedstawi pomiary skuteczności wentylacji i badania instalacji elektrycznej. 

      Projekty te niezbędne są do uzyskania zezwolenia na otwarcie pracowni Tomografii Komputerowej. 

Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej oraz zatwierdzoną przedstawi Zamawiającemu.

4. Modernizacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia, w tym między innymi: 

a. podłogi wg zaleceń producenta urządzenia, np. wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej 

     wytrzymałości na ścieranie, antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem 

     do obiektów służby zdrowia, 

b. ściany zgodnie z wymogami dla Pracowni Tomografii Komputerowej, kolory materiałów wykończeniowych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami, 

c. drzwi - szerokość zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 26.06.2012r. (Dz.U. z 2012r., poz. 739), jednak na drodze transportu pacjenta do sali badań o szerokości nie mniejszej niż 1,4 m.

d. właściwe oznakowanie drzwi w Pracowni, 

e. wykonanie odbojnic na ścianach, 

f. piony instalacyjne należy poprowadzić w bruzdach lub obudowie, 

g. odpowiednie zabezpieczenie pomieszczeń przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu, a po wykonaniu przekazanie Zamawiającemu odpowiednich dokumentów potwierdzających skuteczność zabezpieczenia, 

h. osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych. 

5. Prace budowlane: 

a. wzmocnienie stropu pod urządzenie TK, jeżeli zajdzie taka konieczność,

b. niezbędne prace wyburzeniowe potrzebne do utworzenia Pracowni Tomografii Komputerowej, 

c. nowa posadzka wraz z izolacją, 

d. kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym, 

e. wykładzina PCV zgodna z zaleceniami producenta urządzenia z cokołem wywiniętym na ścianę 10 cm, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, 

f. ochrona radiologiczna ścian, sufitu zgodnie z projektem osłon stałych, 

g. instalacja wentylacji wraz z klimatyzacją, 

h. instalacja elektryczna, 

i. instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami dla poszczególnych pomieszczeń, 

j. awaryjna instalacja oświetleniowa (w przypadku zaniku napięcia), 

k. stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon stałych, 

l. montaż okna w ścianie między sterownią, a pomieszczeniem badań zgodnie z projektem osłon 

      stałych, 

m. wymiana starej stolarki drzwiowej, 

n. sufit podwieszany kasetonowy zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

o. gładzie gipsowe na ścianach, 

p. malowanie ścian – kolor należy uzgodnić z Zamawiającym, 

q. zabezpieczenie ścian odbojami, zabezpieczenie narożników, 

r. instalacja wod.- kan. wraz z osprzętem, 

s. instalacja centralnego ogrzewania w wykonaniu sanitarnym, 

t. instalacja IT łącznie z gniazdami, 

u. w pomieszczeniach sterowni i pokoju opisu badań lekarzy dodatkowe oświetlenie żarowe z funkcją ściemniania,
v. Pracownia Tomografii Komputerowej powinna być wyposażona w system intercom zapewniający komunikację techników w sterowni z pacjentem w sali badań.
6. Zasilanie energetyczne Pracowni Tomografii Komputerowej: 

Do zasilenia urządzenia TK należy położyć nowy kabel o parametrach zgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, po wykonaniu pomiarów analizatorem sieci, czy rozdzielnia elektryczna, która będzie zasilała tomograf nie będzie przeciążona. Proponowane miejsce zasilenia - rozdzielnia elektryczna odbiorów rezerwowanych, zlokalizowana na kondygnacji 01 segmentu A (odległość ok. 70 m). Pomieszczenia pomocnicze pracowni TK (np. pomieszczenie do konsoli sterującej, pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów, pokój opisów dla lekarzy itp.) należy zasilić z rozdzielnic oddziałowych zlokalizowanych na kondygnacji 3 segment A (linie rezerwowa i podstawowa – odległość ok. 30 m).

7. Roboty budowlane związane z modernizacją pomieszczeń zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy i przy użyciu jego sił. Wykonawca wykona montaż, uruchomienie oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawach szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006r., Nr 180 poz. 1325). 

8. Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace modernizacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi: 

      a)   ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.) i przepisami 

            wykonawczymi do niniejszej ustawy,

a. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006r. Nr 213 poz. 1568 z późn zm.), 

b. Ustawa z dnia 29.11.200 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276), 

c. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.07.2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. z 2006 Nr 140 poz. 994), 

d. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.03.2008r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. 2008 r. Nr 59 poz. 365), 

e. wymagania bhp i p.poż odpowiednie dla realizowanego zadania. 

9. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej:

Dokumentacja obejmuje branże: 

a. projekt technologii medycznej, 

b. projekt konstrukcyjno- budowlany, 

c. projekt klimatyzacji i wentylacji, 

d. projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych i c.o.,

e. projekt gazów medycznych, 

f. projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej, 

g. projekt ochrony radiologicznej, 

h. pozytywne opinie: sanitarno- epidemiologiczna, p.poż, bhp, 

i. protokół z pomiarów: instalacji elektrycznej. 

10.  Sposób realizacji prac modernizacyjnych i przystosowawczych pomieszczeń:

· wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty (materiały budowlane muszą posiadać atest Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczający stosowanie w budownictwie i obiektach opieki zdrowotnej), aprobaty techniczne, spełniać wymagane przepisami normy, posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu gospodarczego, a także muszą być dopuszczone do stosowania w placówkach służby zdrowia; Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

· w razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest do dokonania rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz jeżeli jest to wymagane przepisami prawa dokonania ich utylizacji na własny koszt i ryzyko. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek, pozostałe niewykorzystane materiały wykonawca winien zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zutylizować.

· z uwagi na to, iż prace będą prowadzone w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałów należy maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z ich prowadzenia (kurz, hałas, itp.).

· Z uwagi na specyfikę pracy Zamawiającego wymagane jest, aby prace były wykonywane w następujący sposób:

c) roboty uciążliwe pod względem hałasu: w dniach roboczych i wolnych od pracy w godz. 7:00  - 

      20:00, roboty uciążliwe „brudne”, np. wywóz gruzu w dniach roboczych w godz. 7:00  - 15:00,

d) wszystkie czynności związane z pracami przy instalacjach z mediami wymagają bezwzględnego zgłoszenia Zamawiającemu i uzyskania jego zgody na dopuszczenie do pracy.

· Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością oraz zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamówienia poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej,

· Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien dysponować niezbędnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą do wykonania prac obejmujących przedmiot zamówienia,

· Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. Na terenie wykonywania prac i będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych przepisów,

· Wykonawca odpowiedzialny będzie za wszelkie straty poniesione z jego winy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

· koszty transportu materiałów i odpadów obciążają Wykonawcę,

· po zakończeniu całości robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować na własny koszt teren robót.

12. Wykonawca przekaże protokolarnie Pracownię Tomografii Komputerowej po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności Pracowni Tomografii Komputerowej bez dodatkowych nakładów ze strony Zamawiającego, włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do użytku. 
Instrukcja wypełniania Formularzy Ofertowego i Formularzy Cenowych 

Formularz Ofertowy (1)

Wartości netto i brutto wyliczone w „Formularzu Cenowym” należy odpowiednio przenieść do Formularza Ofertowego nie dokonując żadnych modyfikacji.

W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych (patrz pierwszy wiersz tabeli) oraz powyższych. 

W kolumnie „Stawka VAT” oraz „Kwota VAT” Formularza Ofertowego należy wpisać odpowiednio zastosowaną stawkę podatku VAT oraz kwotę podatku VAT - stanowiącą różnicę pomiędzy wpisaną w Formularzu Ofertowym wartością brutto i netto. 

Formularz Cenowy
Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny. 

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

Formularz Ofertowy (2)
 Prametry techniczo-eksploatacyjne

( str. 35 - 47 SIWZ)

1.  Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje poprzez osoby 

     upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. W kolumnie „Wartość oferowana” należy odpowiednio wpisać „TAK” lub „NIE” , a w pozycjach z 
    dopiskiem „Podać” lub „Podać nazwę zaoferowanej opcji” należy dodatkowo dokonać tychże czynności, a 
    najczęściej opisać w jaki sposób jest spełniony dany parametr przez oferowane urządzenie.  

    W przypadku braku odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Wartość oferowana” będzie 

    traktowane jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Kryterium Parametry techniczno-użytkowe:

Wpisanie do kolumny „Wartość oferowana” posiadanych przez oferowany przedmiot zamówienia  wymienionych tam wymaganych cech, parametrów w pozycjach, w których zaznaczono (opisano) w kolumnie „Punktacja” zasady punktacji wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów zgodnie z ich ilościami i formą punktowania tam zawartymi. Podliczenia punktów dokonuje Zamawiający. Uzyskana w ten sposób suma punktów podstawiona będzie do odpowiedniego wzoru (część „M” SIWZ).
Sprawa nr 53/14
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                             

FORMULARZ  OFERTOWY (1)

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:.........................................................................................................................................

Regon ...................................... NIP ...........................................

telefon:.......................................... fax: ....................................... e-mail: ............................................

I. Kryterium – Cena brutto:

	Przedmiot zamówienia
	Wartość netto 

w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość brutto

w PLN

	Wartości wynikające z pozycji 
„Razem” tabeli 

Formularza Cenowego 
	
	
	
	*


* Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium Cena brutto. Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia  

   związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

II. Gwarancja, serwis:

	1.
	Okres gwarancji:

a) na dostarczony sprzęt i wyposażenie oraz oprogramowanie - w 
    miesiącach, licząc od daty instalacji (minimalny okres gwarancji 12 
    miesięcy) – pełna gwarancja (bez wyłączeń, bez limitu skanów),
b) gwarancja na całkowity zakres robót modernizacyjnych pomieszczeń

    stanowiących przedmiot zamówienia (w tym na systemy niezbędne do
    prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, np. system chłodzenia), 
    (minimum 36 miesięcy)
	Wpisać
a) ...........................................

b) ..........................................

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
(adres i numer telefonu/faksu) 
	wpisać

	3.
	Lista podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych oraz poda zalecaną przez producenta częstotliwość wykonywania przeglądów okresowych.
	wpisać

	4.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	wpisać


….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularz na następnej stronie
Sprawa nr 53/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )                                                             
FORMULARZ  OFERTOWY (1) – ciąg dalszy

III. Oświadczenie dotyczące warunków/postanowień zawartych w specyfikacji istotnych
      warunków zamówienia:

Ja .....................................................................................................

                 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

        reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

   ....................................................................................................................................

                                                                              /nazwa Wykonawcy/

       oświadczam, że:

1. zapoznałem się z treścią SIWZ dotyczącą postępowania na „Dostawę i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z modernizacją pomieszczeń” oraz z załączonym do niej Projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

2. oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie są dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych;
3. oferowany tomograf komputerowy i jego wyposażenie jest kompletne, wszystkie elementy składowe (oferowane i opisane w SIWZ urządzenia i wyposażenie) są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem po ich uruchomieniu i oddaniu do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi); 

4.  zapoznałem się z zakresem prac objętych przedmiotem zamówienia, nie wnoszę do niego zastrzeżeń i w razie wyboru mojej oferty zobowiązuję się wykonywać je zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

5.  przedmiot zamówienia zrealizuję za cenę podaną w Formularzu Ofertowym (w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia) i w terminach podanych w niniejszej SIWZ,

6. wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty,

IV.  Osobą/osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym 
       podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia będą:

         ▪      ……………………………                              ▪      ……………………………

                  /imię, nazwisko, pełniona funkcja/                                  /imię, nazwisko, pełniona funkcja/
….........................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )      FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TCCHNICZNO-UŻYTKOWYCH:
Producent tomografu komputerowego (podać pełną nazwę i adres): ………….............................…...……………
Kraj pochodzenia (podać): …………….………...…………….......
Nazwa i typ/model urządzenia (podać): ……….…………….........

	Lp.
	Paramtry techniczno-użytkowe
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana 
(wypełnia Wykonawca)
	Punktacja

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	I.  WYMAGANIA OGÓLNE
	
	
	

	1. 
	Tomograf komputerowy oraz wszystkie elementy składowe będące przedmiotem zamówienia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji 2014
	TAK
	
	Bez oceny

	2. 
	System zapewniający jednoczesną (w trakcie jednego pełnego obrotu układu lampa rtg – detektor) akwizycję min. 256 nienakładających się warstw dla skanu spiralnego i aksjalnego
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej czwartej generacji VEO, iDose4, ADIR, SAFIRE lub odpowiednik wg nomenklatury producenta, umożliwiającej redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Serwer Aplikacyjny z trzema stanowiskami pracy, niezależny od TK, połączony z TK przez sieć komputerową, umożliwiający ocenę obrazów z TK w standardzie DICOM 3.0 i umożliwiający pracę lekarzowi przy wyłączonej konsoli operatorskiej tomografu
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	
	II.  GANTRY I STÓŁ
	
	
	

	1. 
	Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 128
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z min. 76 mm
	TAK / Podać
	
	≥ 80 mm - 20 pkt 

< 80 mm - 0 pkt

	3. 
	Częstotliwość próbkowania danych 1 elementu matrycy detektorów przy obrocie zespołu detektory-lampa o 360° [projekcji/obrót/element] 
	Podać
	
	≥ 4700 - 20 pkt

< 4700  - 0 pkt

	4. 
	System gantry oparty o konstrukcję zawieszoną na poduszce powietrznej 
	TAK / NIE
	
	Tak - 20 pkt

Nie - 0 pkt

	5. 
	Średnica otworu gantry min. 70 cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	6. 
	Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych min. 175 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta)
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	7. 
	Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 200 kg
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	8. 
	Moduł synchronizacji akwizycji z przebiegiem EKG zintegrowany z gantry
	TAK
	
	Bez oceny

	9. 
	Wyposażenie stołu:
- materac
- podgłówek do badania głowy
- podgłówek do pozycji na wznak
- pasy stabilizujące
- podpórka pod ramię, kolana i nogi
	TAK
	
	Bez oceny

	      III. GENERATOR, LAMPA RTG I DETEKTOR

	1. 
	Rzeczywista moc generatora min. 70 kW
	TAK / Podać
	
	≥ 120 - 50 pkt

100 do 119  - 25 pkt

<100 – 0 pkt

	2. 
	Zakres napięcia anodowego min. ≥ 50 kV
	TAK / Podać
	
	≥ 60 - 20 pkt

55 do 59 – 10 pkt

< 55  - 0 pkt

	3. 
	Liczba stosowanych klinicznie ustawień napięć anodowych min. 4
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego dla małego i dużego ogniska lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV, min. 600 mA
	TAK / Podać
	
	≥ 900 mA - 50 pkt

800 do 899 – 25 pkt

< 800 mA - 0 pkt

	5. 
	Rzeczywista pojemność cieplna anody lub jej odpowiednik, jeśli konstrukcja lampy rtg w zakresie techniki chłodzenia jest inna od klasycznej min. 7 [MHU]
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	6. 
	Szybkość chłodzenia anody min. 1300 kHU/min.
	TAK / Podać
	
	≥ 1600 - 10 pkt

< 1600 - 0 pkt

	7. 
	Segmentowana anoda
	TAK - podać ilość segmentów / NIE
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	8. 
	Lampa wyposażona w zintegrowany kolimator, obniżający ekspozycję pacjenta podczas skanowania spiralnego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt

	9. 
	Lampa wyposażona w zintegrowany filtr utwardzający wiązkę oraz odcinający wpływ promieniowania miękkiego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE 
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt

	10. 
	Detektor wyposażony w zintegrowany kolimator eliminujący wpływ promieniowania rozproszonego oraz poprawiający jednorodność wiązki
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE 
	
	Tak - 10 pkt

Nie - 0 pkt


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	IV.  PARAMETRY SKANU
	
	
	

	1. 
	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35 [s] 
	TAK / Podać
	
	> 0,33 mm - 0 pkt

0,28 do 0,33 – 25 pkt

≤ 0,27 mm - 50 pkt

	2. 
	Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających jednosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms]
	Podać
	
	> 135 ms - 0 pkt

≤ 135 ms - 20 pkt

	3. 
	Rozdzielczość czasowa akwizycyjna w akwizycji kardiologicznej, rozumiana jako czas niezbędny do zebrania danych umożliwiających wielosegmentową rekonstrukcję obrazu, [ms]
	Podać
	
	> 35 ms - 0 pkt

≤ 35 ms - 20 pkt

	4. 
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 256 warstw ≤ 0,65 mm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	5. 
	Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512
	TAK / Podać
	
	1024 x 1024  - 20 pkt        768 x 768  - 10 pkt            512 x 512 - 0 pkt

	6. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem FBP), min. 30 obrazów/s
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	7. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), min. 20 obrazów/s
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	8. 
	Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	9. 
	Minimalna wartość współczynnika pitch stosowana w badaniach kardiologicznych (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n]
	TAK / Podać
	
	> 0,2 – 0 pkt 

≤ 0,2 – 20 pkt

	10. 
	Maksymalna wartość współczynnika pitch stosowana w badaniach klinicznych (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n]
	TAK / Podać
	
	≥ 1,5 – 20 pkt

< 1,5 – 0 pkt

	11. 
	Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych dla obszaru głowy oraz narządów miąższowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm
	TAK / Podać
	
	≥ 160 mm - 20 pkt 

< 160 mm - 0 pkt

	12. 
	Zakres dynamicznych badań naczyniowych przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w akwizycji osiowej (bez przesuwu stołu) min. 80 mm
	TAK / Podać
	
	≥ 160 mm - 20 pkt

< 160 mm - 0 pkt

	13. 
	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii Modulacja we wszystkich trzech osiach
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Możliwość wykonywania badania dwuenergetycznego (dla dwóch różnych energii promieniowania, o różnych napięciach kV)
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	V.  PARAMETRY JAKOŚCIOWE
	
	
	

	1. 
	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm z dokładnością 2%
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i  grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 5 mm
	TAK / Podać
	
	> 3 mm – 0 pkt 

≤ 3 mm – 10 pkt

	3. 
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu dla min. 256  warstw w trybie skanu spiralnego w matrycy 512 x 512 dla fantomu 20 cm dla płaszczyzny x,y min. 15 lp/cm
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla peryferii fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość – 
0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt,

pozostałe proporcjonalnie

	5. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla peryferii fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość –

 0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	6. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla środka fantomu body (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość –

 0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	7. 
	Wartość dawki promieniowania CTDI 100 [mGy/100 mAs] dla pojedynczej warstwy dla wartości napięcia ≥120kV przy użyciu fantomu CATPHAN ( 16 cm-głowa i 32-cm jama brzuszna): dla środka fantomu head (w przypadku dwóch filtrów podać obie wartości i wartość uśrednioną do oceny pkt), Wartości zmierzone zgodnie z normą IEC 60601-2-44, podać dla rekonstrukcji FBP, mGy
	Podać
	
	największa wartość – 
0 pkt,

najmniejsza - 10 pkt, pozostałe proporcjonalnie

	8. 
	Ilość nastaw poziomu redukcji dawki predefiniowanych dla protokołów klinicznych w iteracyjnej technice rekonstrukcji dla tego samego zestawu danych surowych 
	Podać
	
	≥ 7 – 10 pkt

< 7 – 0 pkt


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	9. 
	Redukcja artefaktów od implantów ortopedycznych używając iteracyjnej techniki rekonstrukcji
	TAK / Podać
	
	-

	10. 
	Oprogramowanie, które automatycznie dostosowuje kolimację, czas rotacji oraz pitch by osiągnąć najbardziej optymalne wyniki
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	11. 
	Ustawienia do regulowania jakości obrazu niezbędnego do diagnostyki w odniesieniu do stosowanej dawki specyficzne dla danego regionu anatomicznego np. wątroby lub głowy/szyi
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	12. 
	Możliwość ustawienia maksymalnej i minimalnej dawki w każdym protokole badania z osobna
	TAK / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	13. 
	Wyświetlanie proponowanych wartości mAs na topogramie
	TAK / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	14. 
	Możliwość regulacji parametrów skanu w zależności od wagi i rozmiaru pacjenta, dostępnych wiele różnych poziomów dla poszczególnych grup wiekowych (niemowlę, dziecko, dorosły)
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	15. 
	Interaktywny wykres czasowy badania, który zapewnia operatorowi szybki wgląd w ważne elementy badania, jak akwizycja, śledzenie napływu środka kontrastowego, automatyczne komunikaty głosowe oraz wstrzykiwanie środka kontrastowego
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	16. 
	Narzędzie do wzajemnej komunikacji pomiędzy tomografem a wstrzykiwaczem z możliwością programowania wstrzykiwacza bezpośrednio z poziomu konsoli operatorskiej, a także zapisu protokołu wstrzykiwania i skanowania w protokole badania za pomocą jednego kliknięcia myszy
	TAK - podać nazwę zaoferowanej opcji / NIE
	
	Tak - 5 pkt

Nie - 0 pkt

	
	VI. STANOWISKA PRACY
	
	
	

	1. 
	Stanowiska pracy:
- konsola operatorska
- konsola ogólnodiagnostyczna/lekarska – 3 szt. z jednakowym oprogramowaniem aplikacyjnym
	TAK
	
	Bez oceny

	
	VII. KONSOLA OPERATORSKA
	
	
	

	1. 
	Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej kolorowych monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19”
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych min. 200 000 
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	3. 
	Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania min. 5
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	4. 
	System archiwizacji CD/DVD i USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania 
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	5. 
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	6. 
	VIP (Volume Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	7. 
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	
	Bez oceny

	8. 
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	
	Bez oceny

	9. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej
	TAK
	
	Bez oceny

	10. 
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy)
	TAK
	
	Bez oceny

	11. 
	Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości)
	TAK
	
	Bez oceny

	12. 
	Elementy manipulacji obrazem (przedstawienie w

negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
	TAK
	
	Bez oceny

	13. 
	System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów (dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów)
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Możliwość automatycznego doboru współczynnika pitch oraz czasu rotacji w zależności od rytmu serca pacjenta, pitch rozumiany jako przesuw stołu w czasie jednego pełnego obrotu układu lapma detektor do całkowitej kolimacji detektora
	TAK
	
	Bez oceny

	15. 
	Modulacja dawki wg EKG
	TAK
	
	Bez oceny

	16. 
	Wysokiej jakości obrazowanie serca przy użyciu niskiej dawki promieniowania dzięki technice akwizycji aksjalnej wykorzystującej prospektywne bramkowanie EKG
	TAK
	
	Bez oceny

	17. 
	Bramkowanie retrospektywne z wbudowanym algorytmem wyszukiwania najlepszej fazy rekonstrukcji serca 
	TAK
	
	Bez oceny

	18. 
	Automatyczne wykrywanie arytmii 
	TAK
	
	Bez oceny

	19. 
	Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG po zebraniu danych
	TAK
	
	Bez oceny

	20. 
	Algorytm rekonstrukcji obrazu z projekcji wykonanych przy użyciu stożkowej wiązki promieniowania umożliwiający trójwymiarową akwizycję i rekonstrukcję danych w skanowaniu spiralnym z możliwie jak najlepszą rozdzielczością czasową
	TAK
	
	Bez oceny

	21. 
	Zestaw narzędzi użytkownika, zapewniający:

- szybką wizualizację jednej fazy serca lub więcej;

- synchronizację wielokrotnych faz serca z interakcyjnymi narzędziami MIP warstwy w celu przeglądu;

- tryb kinowy do prezentacji osi serca; 

- obliczanie objętości końcowoskurczowej (ang.: ESV), objętości końcoworozkurczowej (ang.: EDV), minutowej pojemności serca (ang.: CO - Cardiac Output) i frakcji wyrzutowej (ang.: EF - Ejection Fraction) celem podstawowej oceny czynności komór
	TAK
	
	Bez oceny

	22. 
	Calcium Scoring - program oceny serca, obliczający punkty Agatstona, objętość i masę
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	23. 
	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta
	TAK
	
	Bez oceny

	24. 
	Technika automatycznego planowania iniekcji, która monitoruje napływ środka cieniujacego i rozpoczyna skanowanie po osiągnięciu określonego poziomu wysycenia
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	25. 
	Integracja wstrzykiwacza z tomografem, pozwalająca technikowi na monitorowanie podawania kontrastu oraz włączanie i wyłączanie skanowania z zaprogramowanym opóźnieniem
	TAK
	
	Bez oceny

	26. 
	Funkcja obliczania całkowitej dawki ekspozycyjnej DLP lub CTDI vol jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezencja na ekranie, zapis tej informacji do systemu PACS w standardzie DICOM3.0
	TAK
	
	Bez oceny

	
	VIII. SERWER APLIKACYJNY
	
	
	

	1. 
	Serwer aplikacji (z własną bazą danych pacjentów, RAM min 30 GB, dyski twarde min 0,9 TB sumarycznie) z co najmniej trzema konsolami zależnymi, pracującymi w technologii klient–serwer lub w miejsce serwera aplikacji, trzy niezależne konsole lekarskie z własnymi systemami operacyjnymi , każda z min. 8 GB RAM i pojemnością pamięci min 500 GB wraz z licencjami. Wszystkie konsole wyposażone w dwa monitory kolorowe, medyczne, diagnostyczne typu Flat (po dwa na konsolę) o przekątnej min 19” i rozdzielczości min 1280x1024 spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265  zał. nr 1). Możliwa jednoczesna praca 3 użytkowników opisujących badania.
	TAK / Podać
	
	Bez oceny

	2. 
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
- Send / Receive
- Basic Print
- Retrieve
- Storage commitment
	TAK
	
	Bez oceny

	3. 
	System archiwizacji CD/DVD i USB z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania 
	TAK
	
	Bez oceny

	4. 
	MIP (Maximum Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	5. 
	VIP (Volume Intensity Projection)
	TAK
	
	Bez oceny

	6. 
	SSD (Surface Shaded Display)
	TAK
	
	Bez oceny

	7. 
	VRT (Volume Rendering Technique)
	TAK
	
	Bez oceny

	8. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	9. 
	Oprogramowanie do manipulacji obrazem (przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie i subtrakcja obrazów)
	TAK
	
	Bez oceny

	10. 
	Oprogramowanie do pomiarów analitycznych (pomiar poziomu gęstości / profile gęstości / histogramy / analiza skanu dynamicznego) i pomiarów geometrycznych (długości / kąty / powierzchnia / objętość)
	TAK
	
	Bez oceny

	11. 
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń, dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
	TAK
	
	Bez oceny

	12. 
	Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym niezależnie od tego na jakim typie aparatu CT zostały zrobione) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie
	TAK
	
	Bez oceny

	13. 
	Możliwość jednoczesnego porównania kilku zestawów danych różnych pacjentów (np. porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znacznym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie
	TAK
	
	Bez oceny

	14. 
	Automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia
	TAK
	
	Bez oceny

	15. 
	Pakiet oprogramowania do planowania wprowadzania stentu i ogólnej analizy naczyń umożliwiający usuwanie struktur kostnych typu Bone Removal, automatyczne etykietowanie naczyń i wyznaczanie osi centralnej, rozwinięcie wzdłuż osi centralnej naczynia, pomiar średnicy, a także wydzielanie i określanie odcinka naczynia w celu szybkiego wykonania typowych pomiarów, takich jak średnica światła, poprzeczny pomiar światła naczynia oraz długość)
	TAK
	
	Bez oceny

	16. 
	Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia oraz wyznaczenie stenozy.
	TAK
	
	Bez oceny

	17. 
	Wyświetlanie zestawu danych za pomocą przekrojowych obrazów rekonstrukcji VR, uśredniania lub MIP, które można zastosować do przedstawienia tętniaków, obecności zwapnień ścianki i skrzepów, odgałęzienia naczyń (trzewnych, krezkowych, nerkowych) oraz upośledzenia krążenia w segmencie biodrowo-udowym.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	18. 
	Tryb transparentnego podglądu, który umożliwia wyświetlanie struktur ciała (np. naczyń krwionośnych) w stosunku do objętości 3D i umożliwia oglądanie obrazu odniesienia w wysokiej rozdzielczości 
	TAK
	
	Bez oceny

	19. 
	Program do wizualizacji kości skroniowych wraz z rekonstrukcją 3D
	TAK
	
	Bez oceny

	20. 
	Oprogramowanie do obrazowania powietrzności zatok obocznych nosa w 3D
	TAK
	
	Bez oceny

	21. 
	Możliwość oceny perfuzji narządów miąższowych w całej ich objętości (dot. m.in. wątroby, nerek) dla jednego środka cieniującego z możliwością prezentacji wyników w formie kolorowych map min. perfuzji, objętość krwi, TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia)
	TAK
	
	Bez oceny

	22. 
	Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP lub MTT, a także map przepuszczalności 
	TAK
	
	Bez oceny

	23. 
	Aplikacja do badań perfuzyjnych mózgu zawierająca algorytmy korekcji ruchu i redukcji szumów, a także automatycznie wykrywa naczynie tętnicze i żylne w mózgu oraz możliwość porównania dwóch półkul mózgu jednocześnie 
	TAK
	
	Bez oceny

	24. 
	Zaawansowany pakiet oprogramowania do badań perfuzyjnych w zakresie onkologicznym (badania perfuzyjne organów miąższowych i guzów nowotworowych)
	TAK
	
	Bez oceny

	25. 
	Możliwość oceny porównawczej zmian ogniskowych w płucach pomiędzy badaniami wykonanymi w znacznym odstępie czasowym  (baseline-follow up)
	TAK
	
	Bez oceny

	26. 
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną detekcją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian,  objętościową analizą guzków płucnych, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian, a także czas po którym objętość zmian wzrośnie dwukrotnie (doubling days)
	TAK
	
	Bez oceny

	27. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do wirtualnej kolonografii z możliwością obliczeń i pomiarów, zapewniające automatyczną segmentację jelita grubego i określenie osi centralnej Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach, z synchronizacją w dwóch pozycjach (na brzuchu i na plecach). Możliwość prezentacji w trybie „filet view” oraz rozwinięcia ściany jelita na płaszczyźnie w postaci jednej wstęgi umożliwiając lekarzowi obejrzenie 100% powierzchni okrężnicy. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej.
	TAK
	
	Bez oceny

	28. 
	Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita z automatyczną detekcją polipów.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	29. 
	Oprogramowanie do elektronicznego usuwania artefaktów od płynów i resztek kałowych w badaniach jelita grubego
	TAK
	
	Bez oceny

	30. 
	Oprogramowanie do segmentacji wątroby, które zawiera zestaw narzędzi w celu ułatwienia oceny ilościowej w całej wątrobie, lewym i prawym płacie oraz ocenę unaczynienia, a także możliwość oceny ilościowej zmian zidentyfikowanych przez użytkownika. Aplikacja powinna zawierać takie opcje jak:  

1.ilość segmentów na które zostanie podzielona wątroba wybiera użytkownik, dostępne m. in. podział na lewą i prawą wątrobę, podział z uwzględnienie unaczynienia, podział wg. Couinaud 2. możliwość oceny: objętości i udziału procentowego wszystkich posegmentowanych tkanek i prezentacji ich w formie tabeli 

3. możliwość planowania terapii dzięki narzędziom do planowania ablacji i chirurgicznej resekcji wybranych segmentów  
	TAK
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

	31. 
	Pakiet oprogramowania do analizy funkcjonalnej serca umożliwiający min. segmentację wszystkich jam serca z pomiarem objętości dla każdej z jam, z wizualizacją drzewa wieńcowego. Analiza musi obejmować całkowitą automatyczną segmentację serca dla wszystkich wybranych faz z całkowitym usunięciem na obrazie klatki piersiowej w trybie "zero-click".

a) Aplikacja musi zawierać następujące opcje przeglądania: globe view, widok 3D i 2D, przekroje w 3 płaszczyznach, obliczenia stenozy dla każdego naczynia.

b) Aplikacja musi zawierać: ocenę funkcjonalną lewej komory, zawierającą prezentację Bulls Eye,  ciągła identyfikacja kątów dla ramienia C                                                                                       c) Narzędzia do oceny funkcjonalnej komory, z szybką wizualizację jednej lub wielu faz serca,  obliczenia objętości skurczowej (ESV) i rozkurczowej (EDV), objętości wyrzutowej, pojemności minutowej (CO), frakcji wyrzutowej 
	TAK
	
	Bez oceny

	32. 
	Możliwość automatycznego obliczenia parametrów: objętość lewego i prawego przedsionka w cm3 i ml, określenie objętości biernego opróżniania przedsionka (prawego/lewego) i objętość aktywnego wyrzutu przedsionka (prawego/lewego), całkowita frakcja opróżniania przedsionka (prawego/lewego), aktywna frakcja wyrzutowa przedsionka (prawego/lewego), pasywna frakcja opróżniania przedsionka (prawego/lewego).
	TAK
	
	Bez oceny

	33. 
	Możliwość odniesienia wartości powyższych parametrów do konkretnego pacjenta (waga, wzrost). Pomiary w ml/m2 i g/m2.
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	34. 
	Wizualizacja serca za pomocą map polarnych wg AHA z podziałem na 17 segmentów. Dostępne mapy: grubość ściany w ED i ES, grubienie ściany, ruchomość ściany. 
	TAK
	
	Bez oceny

	35. 
	Możliwość dopasowania i edycji rozmieszczenia segmentów w stosunku do anatomii konkretnego pacjenta
	TAK
	
	Bez oceny

	36. 
	Automatyczne wyznaczanie obrysów wewnętrznych i zewnętrznych mięśnia serca (wsierdzia i nasierdzia także z korekcją mięśni brodawkowatych) wszystkich jam serca wraz z wizualizacją w formie map różnicy w jednostkach HU pomiędzy wsierdziem a nasierdziem
	TAK
	
	Bez oceny

	37. 
	Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa)
	TAK
	
	Bez oceny

	38. 
	Możliwość uwidocznienia tętnic wieńcowych w prezentacji typu IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną morfologii i lokalizacji blaszki miażdżycowej
	TAK
	
	Bez oceny

	39. 
	Analiza powinna obejmować ocenę defektu mięśnia, który zapewnia wizualną i ilościową ocenę podzielonych, nisko położonych defektów w obrębie mięśnia sercowego z jednego, bramkowanego skanu CTA serca, retrospektywnie bramkowanego lub wykonanego w trybie axialnym. Wizualna ocena charakteryzujących się niskim współczynnikiem tłumienia promieniowania ubytków lewej komory serca z wykorzystaniem funkcji, takich jak:

a) Kolorowe mapy w projekcjach w osi krótkiej

b) Mapy segmentacji w projekcjach w osi krótkiej i mapy polarne wyświetlane razem z obrazami referencyjnymi w projekcjach w osi długiej

c) Objętościowa wizualizacja tętnic wieńcowych wraz z mapami segmentacji wyświetlanymi jako nakładka na powierzchnię trójwymiarowego modelu serca
	TAK
	
	Bez oceny

	40. 
	Możliwość wygenerowania mapy prawdopodobieństwa wystąpienia niedokrwienia uwzględniająca takie parametry jak grubości, grubienia i ruchomości ściany.
	TAK
	
	Bez oceny

	41. 
	Wizualizacja wzmocnienia kontrastowego miocardium na podstawie mapy jednostek HU.
	TAK
	
	Bez oceny

	42. 
	Graficzna wizualizacja miocardium wskazująca różnicę gęstości pomiędzy epicardium i endocardium umożliwiająca wykrywanie zawałów niepełnościennych serca.
	TAK
	
	Bez oceny

	43. 
	Zestawienie wyników dla każdej z map (prawdopodobieństwa niedokrwienia, HU, Endo-Epi map) w każdym segmencie w formie tabelarycznej, dodatkowo wolumetryczny pomiar niedokrwienia w ujęciu procentowym, a także pomiar wskaźnika śródściennego niedokrwienia (trans-murality ratio).
	TAK
	
	Bez oceny

	44. 
	Wyświetlanie współrzędnych dla ramienia C
	TAK
	
	Bez oceny

	45. 
	Pakiet oprogramowania do badania stopnia zwapnienia blaszek miażdżycowych wieńcowych – calcium scoring
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                 

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	46. 
	Oprogramowanie do efektywnej oceny badań onkologicznych w badaniach różnych modalności w tym: CT, MR, MN z możliwością segmentacji zmiany, możliwością porównywania wielu badań tego samego pacjenta jednocześnie, wraz z synchronizacją przestrzenną badań. Możliwość porównania co najmniej 4 badań.
	TAK
	
	Bez oceny

	47. 
	Aplikacja umożliwiająca automatyczną rejestrację badań i propagację pomiarów pomiędzy różnymi modalnościami, a także w badaniach wykonanych w różnych odstępach czasowych.
	TAK
	
	Bez oceny

	48. 
	Dedykowane oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max. pomiar wielkości w dwóch osiach, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO i RECIST. Możliwość porównania co najmniej 4 badań.
	TAK
	
	Bez oceny

	49. 
	Możliwość tworzenia i prezentacji wyników dla własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych 
	TAK
	
	Bez oceny

	50. 
	Tworzenie sprawozdania w celu wydruku na papierze wyników klinicznych ze stacji lekarskiej, włączając wyświetlanie obrazów kluczowych i ramek wyników. Sprawozdanie dostępne dla rozpowszechnienia zwykłego na papierze lub elektronicznego do lekarzy kierujących, pacjentów lub zapisów lekarskich. Możliwość edycji każdego sprawozdania, możliwość łatwego tworzenia nowych domyślnych szablonów oraz włączenia ich do konfiguracji systemu. Sprawozdanie do zapisu, jako plik PDF w celu transmisji cyfrowej lub do wydruku na papierze.
	TAK
	
	Bez oceny

	       IX.  WYPOSAŻENIE

	1.
	Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości 
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu sprzężony z tomografem komputerowym oraz zapewnienie podgrzewania środka kontrastowego (opcja wstrzykiwacza lub oddzielne urządzenie)
	TAK/Podać
	
	Bez oceny

	3.
	Zestaw startowy – min. 100 wkładów jednorazowych dla zaoferowanego wstrzykiwacza kontrastu (poj. do uzgodnienia z Zamawiającym)
	TAK
	
	Bez oceny

	       X.  WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów
	TAK
	
	Bez oceny


Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie         

                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14
..........................................

        ( pieczęć Wykonawcy )                  
FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	3.
	W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor, itp.)
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	W okresie gwarancji co najmniej raz w roku wykonanie testów monitorów diagnostycznych aparatu i stacji opisowych, dostarczenie sprawozdań z testów
	TAK
	
	Bez oceny

	5.
	Zapewnienie czasu naprawy do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin ulega wydłużeniu do 5 dni roboczych
	TAK
	
	Bez oceny

	        XI. INNE

	1.
	Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów
	TAK
	
	Bez oceny

	2.
	Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich składowych systemu – z dostawą
	TAK
	
	Bez oceny

	3.
	Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim
	TAK
	
	Bez oceny

	4.
	Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza
	TAK
	
	Bez oceny


                                              ...................................................................
                                                                                                                                                                                  / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14

 ......................................................................

       ( pieczęć Wykonawcy )                                                 

FORMULARZ CENOWY (1)
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto w PLN
	Wartość netto pozycji

asortymentowej

(kol.4 x kol.5)
	Stawka podatku

VAT [%]
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto pozycji

asortymentowej

(kol. 6 + kol. 8)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.

	I.
	Dostawa i uruchomienie tomografu komputerowego:


	-
	-
	
	
	
	
	

	1.
	Zakup tomografu komputerowego
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Dostawa, instalacja i uruchomienie

 tomografu komputerowego, 

integracja systemu CT ze szpitalnym systemem PACS/RIS, szkolenie personelu
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	II.
	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń dla zamontowania tomografu komputerowego


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
	
	X
	
	


............................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )     

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – druki w załączeniu,

3. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   
             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

4. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w 
      załączeniu,

5. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w 

      załączeniu,

6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

      jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

      wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

      upływem terminu składania ofert, 
7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,
13. dotyczy tomografu komputerowego, konsoli operatora, stacji lekarskich, wstrzykiwacza kontrastu:
      dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania na 

      terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o 

      wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym obowiązującymi w dniu 

      ogłoszenia niniejszego postępowania wymogami Ministerstwa Zdrowia: certyfikaty CE lub deklaracje 

      zgodności WE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych lub powiadomienie/zgłoszenie produktu do 

      Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

14. materiały informacyjne (np.: katalogi, foldery, specyfikcje techniczne, itp.) dotyczące oferowanego przemiotu 

      zamówieni (w języku polskim).

15. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

16. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

17. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
Sprawa nr 53/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )     

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

6. posiadania wiedzy i doświadczenia,

7. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

8. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 53/14

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

    / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 42/14

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

18. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

19. wypełnione i podpisane Formularze Cenowe – druki w załączeniu,

20. dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej kopie dokumentu   

             należy wpiąć do oferty, a oryginał w osobnej „koszulce” dołączyć do oferty; w przypadku dokonania 

             przelewu prosimy o ksero dowodu przelewu),

21. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy- druk w załączeniu,

22. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

23. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

24. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

25. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

26. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

27. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

28. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

29. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapita​łowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

30. dotyczy: Zadania Nr 1 i 2: specyfikacje techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

31. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie,

32. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

33. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt Q SIWZ.

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI

:

