PAGE  
3

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 14-09-2011 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ 

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów na Bloku Operacyjnym oraz pojemników na zużyty sprzęt jednorazowy i pojemników na materiały do badań histopatologicznych 
W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1 Pakiet nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny, poj. 1,0 -1,5 l, wysokość pojemnika 16 cm?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 2 Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych poj. 35 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o poj. 35 ml (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 9 poz. 2).

Pytanie 3 Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych poj. 250 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o poj. 250 ml (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 9 poz. 4).

Pytanie 4 Pakiet nr 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych poj. 2300 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o poj. 2300 ml (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 9 poz. 7).

Pytanie 5 Pakiet nr 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do badań histopatologicznych poj. 11000 ml?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemnika o poj. 11000 ml (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 9 poz. 9).

Pytanie 6 dotyczy Zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 7 pozycja nr 1 protezy powięzi mięśni o wymiarach 100 x 160 mm ?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie protezy powięzi mięśni o wymiarach 100 x 160 mm (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 7 poz. 1).

Pytanie 7 dot. Zadania nr 8 poz. nr 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji pojemnika o pojemności 2litry oraz spełniającego pozostałe wymagania postawione przez Zamawiającego?
Odpowiedź:. NIE
Pytanie 8 dot. Zadania nr 8 poz. nr 1 

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji pojemnik o wysokości 16 cm ? Jeżeli nie to prosimy o dopuszczenie pojemnika 2 l o wysokości 20-22 cm

Odpowiedź: NIE
Pytanie 9

Prosimy o dodanie w umowie w § 4 zapisu
 „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów” 

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 

Pytanie 10 
Prosimy o wykreślenie zapisu umowy § 1 ust. 4

Pytanie 11
Prosimy o zmianę zapisu umowy § 2 ust. 3

Ceny brutto podane w umowie są stałe przez okres trwania umowy za wyjątkiem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę
Pytanie 12 
Prosimy o wykreślenie zapisu umowy § 3 ust. 3

Pytanie 13
Prosimy o wykreślenie zapisu umowy § 6 ust. 4

Zamawiający ma prawo wykonywać potrącenia kary umownej wynikającej z niniejszej umowy z wierzytelności wzajemnych, tylko w przypadku, gdy zostały one naliczone zgodnie umową oraz zatwierdzone w formie pisemnej przez obie strony
Odpowiedź: (dot. pyt. 9 – 13) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie 14 zadanie nr 2 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową do aparatu ERBE z wejściem 3-pinowym? Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć adaptery z wejściem 1-pinowym na swój koszt.

Odpowiedź: NIE
Pytanie 15 zadanie nr 2 pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, dł. całkowita 62 mm, część robocza 25x2,6 mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 5).

Pytanie 16 zadanie nr 2 pkt. 6
Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, dł. całkowita 15,4 cm, część robocza 25x2,6 mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 6).

Pytanie 17 zadanie nr 2 pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, dł. całkowita 15,2 cm, część robocza 2,0x19 mm?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 18 zadanie nr 2 pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści czyściki do elektrod monopolarnych, jednorazowe 42x42 mm?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 19 zadanie nr 2 Poz.1 

Czy zamawiający wymaga elektrody jednorazowej czynnej do aparatu elektrochirurgii ERBE z wejściem jednobolcowym 5mm i przyciskiem w rękojeści „cięcie-koagulacja”, jałowej oraz z nożykiem, długości całkowitej 3,3-3,5cm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga elektrody jednorazowej czynnej do aparatu elektrochirurgii ERBE z wejściem jednobolcowym 5mm i przyciskiem w rękojeści „cięcie-koagulacja”, jałowej oraz z nożykiem, długości całkowitej 3,3-3,5cm (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 Poz.1) 

Pytanie 20 zadanie nr 2 Poz.2. 

czy zamawiający wymaga elektrod jednorazowych biernych z systemem antyoparzeniowym, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych,kompatybilnych z diatermią chirurgiczną Erbotom,żelowych,owalnych,dzielonych,o powierzchni całkowitej 160-170cm²,powierzchni aktywnej 105-108cm²,pakowanych pojedynczo dla zabezpieczenia przed wysychaniem elektrod?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga elektrod jednorazowych biernych z systemem antyoparzeniowym, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, kompatybilnych z diatermią chirurgiczną Erbotom, żelowych, owalnych, dzielonych, o powierzchni całkowitej 160-170cm²,powierzchni aktywnej 105-108cm²,pakowanych pojedyńczo dla zabezpieczenia przed wysychaniem (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 2).
Pytanie 21 zadanie nr 2 Poz.3. 

czy zamawiający wymaga elektrody wielorazowe bierne z systemem antyoparzeniowym dla dzieci z nierozłącznym kablem 4,5m,kompatybilne z diatermią chirurgiczną ERBOTOM?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga elektrody wielorazowe bierne z systemem antyoparzeniowym dla dzieci z nierozłącznym kablem 4,5m, kompatybilne z diatermią chirurgiczną ERBOTOM(odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 3).

Pytanie 22 zadanie nr 2 Poz.4. 

czy zamawiający wymaga elektrodę wielorazową bierną z systemem antyoparzeniowym,dla dorosłych z nierozłącznym kablem 4,5m,kompatybilną z diatermią chirurgiczną Erbotom?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga elektrodę wielorazową bierną z systemem antyoparzeniowym,dla dorosłych z nierozłącznym kablem 4,5m,kompatybilną z diatermią chirurgiczną Erbotom (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 4).

Pytanie 23 zadanie nr 2 Poz.7. 

czy zamawiający wymaga uchwyt 2,4mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody z uchwytem 2,4mm (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 7).

Pytanie 24 zadanie nr 2 

Czy Zamawiający mając na względzie aspekty ekonomiczne dopuści elektrody wielorazowego użytku do aparatu elektrochirurgii ERBE z wejściem jednobolcowym i przyciskiem w rękojeści cięcie-koagulacja oraz kablem podłączeniowym w ilości zapewniającej i odpowiedniej do wykonania co najmniej 300 operacji?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 25 zadanie nr 2
Czy Zamawiający kieruje się rachunkiem ekonomicznym i dopuści w pozycji nr 1 wyposażenie wielorazowe w ilości tożsamej w wymaganym?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 26 zadanie nr 2 
Czy Zamawiający oczekuje elektrod jednorazowych biernych z systemem antyoparzeniowym uniwersalnych dla dzieci i dorosłych kompatybilnych z diatermią chirurgiczną ERBOTOM, które są wyposażone w odizolowany pierścień potencjału i dedykowane są do pracy z diatermiami chirurgicznymi ERBOTOM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod jednorazowych biernych o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz.2).

Pytanie 27 zadanie nr 2 
Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownych zaświadczeń i certyfikatów dopuszczających do stosowania w jednostkach służby zdrowia  oraz określających możliwość bezpiecznego stosowania do diatermii chirurgicznych ERBOTOM?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią części D II pkt.1 SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
„dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanego wyrobu do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia (certyfikat CE, deklaracja zgodności).”
Pytanie 28 zadanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści kable do elektrod biernych o długości 4 metry?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 29 zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści kable do elektrod biernych o długości 5 metrów?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla do elektrod biernych o długości 5 metrów (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 3-4 ).

Pytanie 30 zadanie nr 2 

Jaki system antyoparzeniowy elektrod biernych wielorazowych ma na myśli Zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ wraz ze zmianami.
Pytanie 31 zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę jednorazową z wtyczką 3-pinową i adapterem, przyciskiem w rękojeści „cięcie-koagulacja”?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ wraz ze zmianami
Pytanie 32 zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułkową o długości całkowitej 56mm, długości części roboczej 24 mm x 3mm, uchwyt 4mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz.5).

Pytanie 33 zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułkową o długości całkowitej 12,5cm, długości części roboczej 16mm x 2mm, uchwyt 4mm?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 6).

Pytanie 34 zadanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułkową o długości całkowitej 12cm, długości części roboczej 19mm x2,3mm, uchwyt 4mm?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 35 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający wymaga na czas obowiązywania umowy po przetargowej bezpłatnego użyczenia 4 klipsownic ?

Odpowiedź: TAK Zamawiający wymaga na czas obowiązywania umowy po przetargowej bezpłatnego użyczenia 4 klipsownic (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 5).

Pytanie 36 dotyczy pełnomocnictwa
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Odpowiedź: TAK Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej.
Pytanie 37, dotyczy zadania 3, pozycji 1, 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wzorem lat ubiegłych wymaga 3-stopniowego zaworu umieszczonego z boku trokara z następującymi ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja przez dwudrożny zawór bez odłączania przewodu CO2.

Brak w/w wymogu może skutkować tym, iż Zamawiający otrzyma trokary, w których niemożliwe będzie spuszczenie gazów z jamy brzusznej operowanego pacjenta bez odłączania przewodu do insuflacji lub zdejmowania górnej uszczelki trokara. Sytuacja taka może narazić personel medyczny uczestniczący w zabiegu na kontakt z materiałem biologicznym unoszącym się w sprayu pokoagulacyjnym znajdującym się w brzuchu operowanego pacjenta (przy nagłym i niekontrolowanym uwolnieniu gazów poprzez zdjęcie głowicy uszczelniającej i raptowne spuszczenie gazów i resztki tkanek mogą wzlecieć w powietrze wraz ze spuszczanym CO2) jak również na przypadkowe zbrudzenie pola operacyjnego poprzez odłączanie przewodu CO2 w trakcie trwania zabiegu laparoskopowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga
Pytanie 38

Czy w zadaniu 9, w pozycjach 1-6 Zamawiający wymaga pojemników z PS?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ wraz ze zmianami.
Pytanie 39

Czy w zadaniu 9, w pozycji 7 Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 2500 ml?

Odpowiedź: NIE
Pytanie 40 zadanie nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie elektrody monopolarnej - szpatuła o długości całkowitej 13 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: TAK Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody o powyższych parametrach (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie zadania nr 2 poz. 6).

Pytanie 41 zadanie nr 2 poz.3, 4
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli mówiąc o systemie antyoparzeniowym w elektrodzie biernej wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ wraz ze zmianami.
Pytanie 42 zadanie nr 2 poz.7
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu 2 pozycji 7-elektrody monopolarnej szkatuły jednorazowej 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział zadania nr 2. 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmn. ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na to, że Zamawiający dokonał zmian treści SIWZ (w wyniku udzielonych odpowiedzi) termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega zmianie:
Termin złożenia – do godz. 900 dnia 21 września 2011 r.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 21 września  2011 r.
=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000







