PAGE  
2

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 06 grudnia 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania 
                badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów 
                krytycznych (69/11).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy, co następuje:

Pytania dotyczące Zadania Nr 2 - „Parametrów techniczno-eksploatacyjnych, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla analizatorów koagulologicznych - Analizatory koagulologiczne (I i II) – 2 szt. (aparat podstawowy i back –up)”

Pytanie nr 1 dot. punktu 3:
Czy Zamawiający dopuści analizator podstawowy o wydajności 150 ozn. dla PT i 110 ozn. dla APTT wraz z analizatorem zapasowym o takiej samej wydajności ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora podstawowego o wydajności min.:
                      -  150 testów (PT) na godzinę,
                      -  110 testów (APTT) na godzinę.
                      Wydajność aparatu zastępczego min. 50 ozn/h dla PT – wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 
                      02.12.2011r. (odpowiedź na pytanie nr 7).
Pytanie nr 2 dot. punktu 7:
Czy Zamawiający dopuści analizator podstawowy w którym podczas pracy można przygotowywać listę roboczą do następnej serii badań, przeglądać zapisaną bazę danych pacjentów, kalibracji, kontroli jakości, drukować odpowiednie raporty, lecz nie można wykonywać kalibracji ? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu pkt 7 wymaganych parametrów na 

                    zaproponowaną przez Wykonawcę jak wyżej.
Pytanie nr 3 dot. punktu 12:
Czy Zamawiający dopuści analizator bez funkcji przebijaka korków ?
Odpowiedź: Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 02.12.2011r. – odpowiedź na pytanie nr 12, w wyniku 
                     której zmianie uległ „Formularz Ofertowy (5)” dot. Parametrów techniczno – eksploatacyjnych 
                    (opcjonalnych) podlegających ocenie dla analizatora do wykonywania badań 
                    koagulologicznych – aparat podstawowy.
============================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

Pytanie nr 4 dot. punktu 14 – po wyjaśnieniach z dn. 02.12.2011r. jako pkt 12:
Czy Zamawiający dopuści jako analizator podstawowy analizator pracujący z jedną główną seria odczynnika. Należy zaznaczyć, że zmiany serii odczynników dostarczanych przez naszą firmę są nie częstsze niż raz w roku.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora podstawowego pracującego z jedną główną 

                    serią odczynnika.
Pytanie nr 5 dot. punktu 15:
Czy Zamawiający dopuści analizator, który zapewnia możliwość swobodnego doładowywania próbek badanych i kuwet lecz nie zapewnia możliwości swobodnego doładowywania odczynników ?  W momencie wykrycia braku odczynnika w czasie analizy analizator daje do wyboru operatorowi: doładowanie tego odczynnika na pokład i następnie kontynuację wykonywania wszystkich zleconych analiz, bądź też brak doładowania odczynnika i kontynuacje analiz lecz bez wykonywania testu do którego brak jest odczynnika.   Próbki nie wykonane z powodu ewentualnego braku odczynnika nie wymagają powtórnego programowania – wystarczy wznowić następną sesję pracy po uzupełnieniu odczynnika.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora podstawowego z możliwością jak 

                    zaproponowano powyżej.
Pytanie nr 6 dot. punktu 16:
Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości przeprogramowania próbki na CITO w trakcie pracy aparatu ? Oczywiście analizator samą funkcję CITO posiada i dowolna pozycja próbkowa może być w nim zaprogramowana jako pilna. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora podstawowego z rozwiązaniem jak opisano 

                    powyżej.
Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane analizatory wraz z odczynnikami pochodziły od jednakowego producenta i stanowiły jednolity system analityczny?
Odpowiedź: Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby oferowane analizatory i odczynniki pochodziły od 

                    jednego producenta i stanowiły jednolity system analityczny.
     Zmodyfikowaną w wyniku powyższych odpowiedzi na pytania tabelę dot. Parametrów techniczno-eksploatacyjnych, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla analizatorów koagulologicznych, znajdującą się w pkt 8 Oświadczenia Wykonawcy (strona 47 SIWZ) Zamawiający zamieszcza poniżej.
Jednocześnie dotychczasowa tabela załączona do SIWZ traci ważność.

            Oferty prosimy składać na formularzu aktualnych !

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert – do godz. 900 dnia 28 grudnia 2011r.
Termin otwarcia ofert  – godz. 930 dnia 28 grudnia 2011r.
Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.), zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
============================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
…………………………..

                     ( pieczęć Wykonawcy )          
Analizatory koagulologiczne (I i II) – 2 szt. (aparat podstawowy i back –up)

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
dla analizatorów koagulologicznych
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Analizator podstawowy rok produkcji min. 2010, analizator dodatkowy rok produkcji min. 2009.

	

	2. 
	W pełni zautomatyzowany analizator składający się z: komputera sterującego, części
pomiarowej, monitora oraz analizator dodatkowy jako back-up
	

	3. 
	Wydajność aparatu podstawowego:

-  150 testów (PT) na godzinę.
-  110 testów (APTT) na godzinę.
Wydajność aparatu zastępczego min. 50 ozn/h dla PT
	

	4. 
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro” – oba analizatory muszą wykonywać badania wyszczególnione w Formularzu Cenowym (7) i (8).
	

	 5.
	Analizatory pracujące w systemie otwartym.
	

	6. 
	Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie – analizator podstawowy oraz min. 60 kuwet – analizator back-up.
	

	7. 
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii oraz przeglądać zapisaną bazę danych pacjentów, kalibracji, kontroli jakości i drukować odpowiednie raporty  – analizator podstawowy.
	

	8. 
	Automatyczne powtarzanie pomiarów, w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody – analizator podstawowy.
	

	9. 
	Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium – oba analizatory.
	

	10. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek – oba analizatory.
	

	11. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników – analizator podstawowy.
	

	12. 
	Praca min. z 1 serią odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika – analizator podstawowy.
	

	13. 
	Możliwość swobodnego doładowywania: próbek badanych w trakcie pracy analizatora – analizator podstawowy.
	

	14. 
	Możliwość przeprowadzenia priorytetu próbki (na CITO) – analizator podstawowy.
	

	15. 
	Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu – oba analizatory.
	


                                                                                                                          ...................................................................
                                                                                                                                                                              / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







