PAGE  
3

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 02 grudnia 2011 roku

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania 
                badań biochemicznych, immunochemicznych koagulologicznych, badań moczu i parametrów 
                krytycznych (69/11).

                  Zamawiający zmienia treść Formularza Ofertowego (5) dot. Parametrów techniczno – eksploatacyjnych (opcjonalnych) podlegających ocenie dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy oraz tabelę dot. Parametrów techniczno-eksploatacyjnych, których spełnienie jest koniecznie wymagane dla analizatorów koagulologicznych, znajdująca się w pkt 8 Oświadczenia Wykonawcy (strona 47 SIWZ).
      Zmodyfikowane druki Zamawiający załącza do niniejszego pisma.
                  Jednocześnie dotychczasowe formularze załączone do SIWZ tracą ważność.

                  Oferty prosimy składać na formularzach aktualnych !
Treść powyższej zmiany stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

============================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )          

FORMULARZ OFERTOWY (5)
Zadanie Nr 2
Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie

dla analizatora do wykonywania badań koagulologicznych – aparat podstawowy
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Ilość punktów

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Odczynnik do D-dimerów w postaci płynnej
	(2)    

	2. 
	Trwałość odczynników do PT, PTT, Fibrynogenu oraz D-dimerów w analizatorze podstawowym min. 5 dni
	(2)    

	3. 
	System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych i terminów ważności
	(2)    

	4. 
	Liniowość D-dimerów w pierwszym badaniu do 7000 mg/ml
	(2)      

	5. 
	Przebijak korków zamkniętego pobrania 
	(2)

	RAZEM PUNKTÓW
	


Objaśnienie :

1)   W kolumnie nr 3 należy wpisać „TAK”, jeśli oferowany analizator podstawowy do wykonywania badań

       koagulologicznych posiada lub spełnia wymogi (jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów 

       podanej w nawiasach z 10 pkt 
iejscowo do uzyskania) lub „NIE”, jeśli oferowany analizator podstawowy nie 

       posiada lub nie spełnia wymogów. W kolumnie tej należy także opisać parametry, jeśli zachodzi taka potrzeba.

2)   W przypadku braku wpisu w kolumnie nr 3 będzie to traktowane jako brak danego wymogu określonego przez 

       Zamawiającego w oferowanej konfiguracji aparatu.

3.   W wierszu „Razem punktów” należy dokonać zsumowania punktów, jaką uzyskał oferowany aparat. Ponadto

      wartość tą należy przenieść do Formularza Ofertowego (6).

………………...........................................................
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

…………………………..

              ( pieczęć Wykonawcy )          
Analizatory koagulologiczne (I i II) – 2 szt. (aparat podstawowy i back –up)

	L.p.
	Parametry techniczno-eksploatacyjne, których spełnienie jest koniecznie wymagane 
dla analizatorów koagulologicznych
	Spełnia

	1.
	2.
	3.

	1. 
	Analizator podstawowy rok prod. Min. 2010 , analizator dodatkowy rok produkcji min. 2009.

	

	2. 
	W pełni zautomatyzowany analizator składający się z: komputera sterującego, części 
pomiarowej, monitora oraz analizator dodatkowy jako back-up
	

	3. 
	Wydajność aparatu podstawowego:

-  240 testów (PT) na godzinę.
-  180 testów (APTT) na godzinę.
Wydajność aparatu zastępczego min. 50 ozn/h dla PT
	

	4. 
	Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną – z zastosowaniem metody „mikro” – oba analizatory muszą wykonywać badania wyszczególnione w Formularzu Cenowym (7) i (8).
	

	 5.
	Analizatory pracujące w systemie otwartym.
	

	6. 
	Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie – analizator podstawowy oraz min. 60 kuwet – analizator back-up.
	

	7. 
	System operacyjny umożliwiający pracę wielozadaniową – tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii bądź przeprowadzić kalibrację – analizator podstawowy.
	

	8. 
	Automatyczne powtarzanie pomiarów, w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody – analizator podstawowy.
	

	9. 
	Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium – oba analizatory.
	

	10. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek – oba analizatory.
	

	11. 
	Zautomatyzowany odczyt barkodowy wszystkich już załadowanych odczynników – analizator podstawowy.
	

	12. 
	Praca minimum z 2 seriami odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefiniowanych przez użytkownika – analizator podstawowy.
	

	13. 
	Możliwość swobodnego doładowywania:

odczynników i próbek w trakcie pracy analizatora – analizator podstawowy.
	

	14. 
	Możliwość przeprowadzenia priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu – analizator podstawowy.
	

	15. 
	Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu – oba analizatory.
	


                                                                                                                          ...................................................................
                                                                                                                                                                              / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







