PAGE  
1

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 20-06-2013 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
dot. postępowania na: „Dostawę i uruchomienie pomp infuzyjnych ”
(nr sprawy 43/13)
W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Dotyczy: pompy infuzyjne strzykawkowe – 4 szt.
Pytanie nr 1 
Pkt. 11 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy z klawiaturą nawigacyjną, która jest nowocześniejszą technologią i łatwiejszą w obsłudze ?

Odpowiedź :NIE 

Pytanie nr 2 
Pkt. 14. - Czy Zamawiający dopuści pompy z zakresem ciśnienia okluzji 0,1-1,2 bar , co
jest odpowiednikiem 75 - 900 mmHg z poziomami okluzji : niski, średni, wysoki i po 3
podpoziomów w każdym, razem 9 poziomów ?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 3 
Pkt. 21,23 - Czy Zamawiający dopuści pompy strzykawkowe bez możliwości w chwili
obecnej do instalacji w stacjach dokujących, producent informuje, że będą dostępne w
sprzedaży w październiku 2013 r. W chwili obecnej istnieje możliwość instalacji na statywach i szynach. Chcemy nadmienić, że pompy posiadają funkcję łączenia w moduły po 4 pompy strzykawkowe i 2 pompy objętościowe ?

Odpowiedź:NIE
Dotyczy: pompy infuzyjne objętościowe - 3 szt.
Pytanie nr 4
Pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy z ochroną przed zalaniem IPX4 ?
Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 5
Pkt. 12 - Czy Zamawiający dopuści pompy z klawiaturą nawigacyjną?

Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 6 
Pkt.15- Czy Zamawiający dopuści pompy z regulowanym progiem ciśnienia okluzji od 75 do 900 mmHg?

Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 7 
Pkt.21 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy z czasem pracy na akumulatorze 6 h przy przepływie 20 kropli/ h, ponieważ akurat w takich jednostkach podaje producent w swoich prospektach?
Odpowiedź: NIE
Pytanie nr 8 
Pkt. 23,25,26 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pompy, które w chwili obecnej nie posiadają stacji dokujących ( będą w sprzedaży w październiku 2013 ), natomiast istnieje w chwili obecnej oprogramowanie zewnętrzne poprzez sieć LAN do podglądu wszystkich parametrów infuzji, każdej z pomp na ekranie komputera czy innego monitora?
Odpowiedź: NIE
Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

UWAGA:

W przypadku, kiedy Wykonawca oferował będzie urządzenie o parametrach zgodnych z powyższymi wyjaśnieniami, winien to uwzględnić w kol. Oferowane Parametry tabeli „Formularz Ofertowy-ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH” 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

=================================================================================================

(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000







