PAGE  
1

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 17 czerwca 2014 roku

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dot. postępowania na: sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów (sprawa nr 22/14)
Zgodnie z art. 92, ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmn.) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Zamawiający) uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów w poszczególnych zadaniach wybrano oferty firm:

	Zadanie nr 1 –
	Aesculap Chifa  Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną oferty 68 868,46 PLN

	Zadanie nr 2 –
	Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa z ceną oferty 392,04 PLN

	Zadanie nr 3 –
	Atmed s.c. A. Strączyński, Ł. Strączyński, ul. Lelewela 11, 85-689 Bydgoszcz z ceną oferty 19 724,04 PLN

	Zadanie nr 4 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 81 216,00 PLN

	Zadanie nr 5 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 90 015,30 PLN 

	Zadanie nr 6 –
	AKME Sp. z o.o., Sp.k. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa z ceną oferty 93 673,80 PLN

	Zadanie nr 7 –
	Skamex Sp. z o.o. Sp.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź  z ceną oferty 46 083,60 PLN

	Zadanie nr 8 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 65 880,00 PLN

	Zadanie nr 9 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 36 209,54 PLN

	Zadanie nr 10 –
	AKME Sp. z o.o., Sp.k. ul. Poloneza 89B, 02-342 Warszawa z ceną oferty 11 583,00 PLN

	Zadanie nr 11 –
	Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa z ceną oferty 70 448,40 PLN

	Zadanie nr 12 –
	Aesculap Chifa  Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną oferty 73 478,12 PLN

	Zadanie nr 13 –
	BiaMediTek Sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok z ceną oferty 28 005,60 PLN

	Zadanie nr 14 –
	Skamex Sp. z o.o. Sp.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź  z ceną oferty 12 020,40 PLN

	Zadanie nr 15 –
	AKME Sp. z o.o., Sp.k. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa z ceną oferty 6 474,60 PLN

	Zadanie nr 17 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 3 801,60 PLN

	Zadanie nr 18 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 8 690,76 PLN

	Zadanie nr 19 –
	Skamex Sp. z o.o. Sp.K.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź z ceną oferty 246,24 PLN

	Zadanie nr 20 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 15 231,24 PLN

	Zadanie nr 21 –
	Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa z ceną oferty 4 039,20 PLN

	Zadanie nr 24 –
	Dutchmed PL Sp. zo.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz z ceną oferty 54 025,92 PLN

	Zadanie nr 25 –
	Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa z ceną oferty 13 932,00 PLN


	Zadanie nr 27 –
	NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa z ceną oferty 2 484,00 PLN

	Zadanie nr 28 –
	Billmed Sp. z o. o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa z ceną oferty 2 484,00 PLN

	Zadanie nr 30 –
	NZ Techno Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa z ceną oferty 26 136,00 PLN

	Zadanie nr 31 –
	Vygon Sp. z o. o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa z ceną oferty 9 612,00 PLN 

	Zadanie nr 34 –
	AKME Sp. z o.o., Sp.k. ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa z ceną oferty 884,52 PLN

	Zadanie nr 35 –
	EUMED Sp. o. o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa z ceną oferty 7 473,60PLN

	Zadanie nr 37 –
	Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa z ceną oferty 3 331,80 PLN


Uzasadnienie wyboru: 

Wybrane oferty spełniają wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz w poszczególnych zadaniach przedstawiają najniższą cenę.
INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte w terminie: w zakresie zadania nr 4, 5, 9, 25 po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji, w zakresie pozostałych zadań przed upływem 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.
INFORMACJA O WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA ODRZUCONA:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy Aero-Medika Sp. z o. o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa została odrzucona w zakresie zadania nr 4, 5, 9, 25.

Uzasadnienie odrzucenia:

Wykonawca wraz z ofertą nie złożył materiałów informacyjnych dotyczących wszystkich zaoferowanych wyrobów tj. w ofercie brak informacji nt. parametrów wyrobów wyspecyfikowanych w: zadaniu nr 5 poz.1, 7-12, zadaniu nr 9 poz. 9-11, zadaniu nr 25 poz. 1.

Wykonawca w zakresie zadania nr 4 poz. 1, 5 zaoferował wyroby niespełniajace wymagań Zamawiającego:

w poz. 1 formularza asortymentowo cenowego

Zamawiający wymagał min.:

filtr mechaniczny o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów nie mniejszej niż 99,999999%, zakres objętości oddechowych od 150 -1200 ml

Wykonawca zaoferował:

filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji dla bakterii:99,999674%, dla wirusów 99,999362%, objętość oddechowa do 1500 ml.

w poz. 5 formularza asortymentowo cenowego

Zamawiający wymagał min.:

filtr mechaniczny, przestrzeń martwa 65-67 ml; zakres objętości oddechowych od 200 -1500 ml

Wykonawca zaoferował:

filtr elektrostatyczny, przestrzeń martwa 45 ml+/-2%, objętość oddechowa do 1500 ml.

Materiały informacyjne załączone do oferty nie konkretyzują przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych oferowanych parametrów/rozwiązań.

Zamawiający w celu potwierdzenia, że zaoferowany przedmiotu zamówienia odpowiada jego oczekiwaniom wyartykułowanym w SIWZ wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o „materiały informacyjne zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia np. foldery, katalogi, ulotki, zdjęcia, specyfikacje techniczne, opis dokonany przez Wykonawcę itp. (w języku polskim) ,przy czym należy wyraźnie zaznaczyć którego oferowanego asortymentu materiały dotyczą (nr zadania, nr pozycji Formularza Asortymentowo Cenowego).” Jednakże Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie odpowiedział i wymaganych dokumentów nie uzupełnił.
W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. 

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp. - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr: 16, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 36 zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

W załączeniu: zbiorcze zestawienie ofert
=======================================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000
