Załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 18.05.2015r.

..........................................                                                                                          Sprawa nr 17/15

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (2)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH

STERYLIZATOR (szt. 1)

Producent (podać pełną nazwę i adres):   …………………………...……………

Nazwa i typ urządzenia:  ........................................................................................

Kraj pochodzenia (podać): …………….………...………………………….……

| L.p | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE WYMAGANE DLA STERYLIZATORA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE: |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna | Tak |  |
|  | Pojemność komory: 10 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x dług.): Minimum 660 x 650 x 1540 mm. | Tak Podać |  |
| 1. | Zasilany parą z zewnętrznej instalacji pary centralnej oraz z własnej wbudowanej wytwornicy pary | Tak |  |
|  | Wytwornica pary zasilana energią elektryczną o mocy nie przekraczającej 72 kW (+/- 2%) | Tak Podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwiająca jego transport w obrębie szpitala przez drzwi o szerokości 100 cm. Konstrukcja urządzenia przystosowana do zainstalowania w jedną ścianę. Sterylizator wyposażony fabrycznie w panele boczne, wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z lewej strony urządzenia | Tak |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach | Tak |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i test szczelności) | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika razem z oferowaną myjnią-dezynfektorem w komputerowy system do monitorowania procesów sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak |  |
|  | Sterownik po stronie załadowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5” | Tak Podać |  |
|  | Wyświetlacz po stronie wyładowczej prezentujący informacje o numerze i nazwie aktualnego programu oraz czas pozostający do końca procesu | Tak |  |
|  | Prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika w postaci graficznej (wykres/diagram) i numerycznej (wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim | Tak |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim w wyszczególnionym kolorze | Tak |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )             FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów – temperatury i ciśnienia w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) | Tak |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza | Tak |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej | Tak |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory | Tak |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu | Tak |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory | Tak |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie | Tak |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu | Tak |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów, itp., których złożony kształt utrudniałby utrzymanie czystości | Tak |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana parą wodną lub sprężonym powietrzem | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej | Tak |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana jedynie za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa | Tak |  |
|  | Masa urządzenia podczas próby wodnej (cała objętość komory wypełniona wodą) nie przekraczająca 2200 kg | Tak Podać |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia - potwierdzona certyfikatem EC | Tak |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1 | Tak |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                        ...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

/

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| II. WYPOSAŻENIE: |
| 1. | Komplet wózków wsadowych do wnętrza komory umożliwiających umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wózki dwupoziomowe wyposażone w górną półkę o regulowanym położeniu. Pojemność całkowita wózków 10 jedn. wsadu wg PN-EN 285. Ilość – 1 kpl. | Tak |  |
| 2. | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do załadunku komory. Ilość – 2 kpl. | Tak |  |
| 3. | Drzwi do przestrzeni serwisowej pomiędzy dostarczanym sterylizatorem, a sterylizatorami istniejącymi – 2 kpl. | Tak |  |
| 4. | Kosz sterylizacyjny o wielkości 1 jednostki wsadu. Kosz wyposażony w chowane uchwyty umożliwiający podnoszenie. Konstrukcja umożliwiająca składowanie pustych koszy „jeden w drugi”. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość: 12 szt. | Tak |  |
| III. PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
| 1. | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 3. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| IV. POZOSTAŁE: |
| 1. | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Zainstalowanie (wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy, otworu instalacyjnego w ścianie oraz doprowadzeniem do stanu pierwotnego pomieszczeń) i uruchomienie urządzenia w Centralnej Sterylizatorni | Tak |  |
| 4. | Wykonanie miski ociekowej pod oferowanym sterylizatorem | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |
| 7. | Uczestnictwo w procedurze odbioru urządzenia przez UDT | Tak |  |

UWAGA !

- Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Należy załączyć do oferty materiały informacyjne dotyczące oferowanego sterylizatora (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) umożliwiające weryfikację podanych parametrów.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji i oznaczony jest znakiem CE.

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (3)

### Parametry techniczno – eksploatacyjne

### podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-ekspolatacyjne”

dla oferowanego sterylizatora

| L.p | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE STERYLIZATORA | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Zużycie wody (łącznie - do chłodzenia i dla wytwornicy pary) na 1 proces sterylizacji w temperaturze 134ºC łącznie z suszeniem wsadu po procesie wg PN EN 285-24.7 | najmniejsze zużycie wody zimnej - 10 pkt, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej na 1 proces (wsad) jak powyżej | najmniejsze zużycie energii - 10 pkt, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

/