Załącznik nr 2 do wyjaśnień z dn. 18.05.2015r.

# Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

# FORMULARZ  OFERTOWY (4)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH

# MYJNIA - DEZYNFEKTOR (szt. 1)

# Producent (podać pełną nazwę i adres):   …………………………...……………

Nazwa i typ urządzenia:  ........................................................................................

Kraj pochodzenia (podać): …………….………...………………………….……

| L.p | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE WYMAGANE DLA MYJNI-DEZYNFEKTORA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE: |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa | Tak |  |
|  | Drzwi przesuwne, otwierane na dół. Drzwi otwierane i zamykane automatycznie po wciśnięciu odpowiedniego przycisku (ekranu dotykowego lub klawiatury membranowej). | Tak |  |
| 1. | Ergonomiczna wysokość wózków do za/rozładunku myjni-dezynfektora – 700÷900 mm | Tak / Podać |  |
|  | Pojemność: min. 15 tac narzędziowych DIN1/1 o wymiarach 480x250x50mm | Tak / Podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość: 1200 mm - głębokość: 1000 mm - wysokość: 2000 mm | Tak / Podać |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. Energooszczędny układ ogrzewania wody o mocy elementów grzejnych 15 – 20 kW. | Tak/Podać |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. Wydajność pompy cyrkulacyjnej zapewniająca prawidłowy przebieg procesu min. 750 dm3/min. | Tak |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | Tak |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej | Tak |  |
|  | Temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | Tak |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy ilości dozowanego środka wyrażonej w [ml] bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie | Tak |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l każdy | Tak |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach | Tak |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego | Tak |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

# Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )             FORMULARZ  OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca połączenie sterownika razem z oferowanym sterylizatorem w komputerowy system do monitorowania procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | Tak |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. Kalkulacja wartości A0 wraz z wydrukiem. | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w ekran dotykowy lub klawiaturę membranową | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia po stronie załadowczej oraz wyładowczej wyposażony w kolorowy ekran dotykowy (wybór funkcji poprzez naciśnięcie odpowiedniego pola na ekranie) o przekątnej aktywnej matrycy min. 7” lub klawiaturę membranową | Tak |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej) | Tak |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego) | Tak |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu | Tak |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej | Tak |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 15 | Tak Podać |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla każdego. Energooszczędna konstrukcja - moc elementów grzejnych suszarki nie przekraczająca 5 - 10 kW | Tak Podać |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny (min. HEPA13) | Tak |  |
|  | Ekologiczny, energooszczędny układ odzysku ciepła z usuwanego powietrza suszącego służący do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepła) | Tak |  |
|  | Wydajność wentylatora suszącego zapewniająca prawidłowy przebieg procesu (min. 250 m3/h) | Tak |  |
|  | Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. zapchania filtra) | Tak |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych, za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa) | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz | Tak |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające przelotowe przepłukanie wnętrza każdego z ramion w celu usunięcia gromadzących się zanieczyszczeń | Tak |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wewnątrz komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | Tak |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż 70% powierzchni drzwi) | Tak |  |
|  | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa | Tak |  |

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )            FORMULARZ  OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc max. 20 kW (+/-2%) | Tak |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. | Tak |  |
| II. WYPOSAŻENIE: |
| 1. | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Przyłącza dla pojedynczych narzędzi tubularnych w standardzie Luer Lock - ilość przyłączy nie mniejsza niż ilość poziomów wózka. Ilość – 1 szt. | Tak |  |
| 2. | Wózek do za/rozładunku komory wyposażony w zbiornik do gromadzenia ociekającej wody. Ilość – 2 szt. | Tak |  |
| 3. | Taca narzędziowa „duża” o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1 lub SPRI I. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 10 szt. | Tak |  |
| 4. | Taca narzędziowa „mała” o wym. zgodnych ze standardem DIN ½ lub SPRI II. Wykonane ze stali kwasoodpornej. Ilość – 5 szt. | Tak |  |
| II. PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |
| 1. | Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 3. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| IV. POZOSTAŁE: |
| 1. | Rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Zainstalowanie (wraz z wykonaniem niezbędnych przyłączy, otworu instalacyjnego w ścianie oraz doprowadzeniem pomieszczeń do stanu pierwotnego po przeprowadzonej instalacji) i uruchomienie urządzenia w Centralnej Sterylizatorni | Tak |  |
| 4. | Wykonanie miski ociekowej pod oferowaną myjnią-dezynfektorem | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

UWAGA !

- Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Należy załączyć do oferty materiały informacyjne dotyczące oferowanego sterylizatora (np.: katalogi, foldery, specyfikacje techniczne, itp.) umożliwiające weryfikację podanych parametrów.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji i oznaczony jest znakiem CE.

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

Sprawa nr 17/15

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (5)

### Parametry techniczno – eksploatacyjne

### podlegające ocenie w kryterium „Parametry techniczno-ekspolatacyjne”

dla oferowanej myjni - dezynfektora

| L.p | PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE MYJNI-DEZYNFEKTORA | PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Maksymalne zużycie wody zimnej na jedną fazę cyklu przy pełnym załadunku komory [Litr] Załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze. | najmniejsze zużycie wody zimnej 10 punktów, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Maksymalne zużycie wody ciepłej na jeden załadunek w warunkach opisanych powyżej [Litr] | najmniejsze zużycie wody ciepłej 10 punktów, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
| 1. | Maksymalne zużycie energii elektrycznej na jeden załadunek dla procesu mycia narzędzi chirurgicznych z dezynfekcją termiczną oraz suszeniem w myjni przy pełnej komorze [kWh] | najmniejsze zużycie energii elektrycznej 10 punktów, największe – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Powierzchnia przeszklenia drzwi [% przeszklenia] | największy % przeszklenia drzwi – 10 pkt, najmniejszy – 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający (odkamieniający) komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni-dezynfektora | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |  |

...................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/