PAGE  
11

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

62-800 KALISZ ul. Poznańska 79

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca postępowania na:
„dostawę pomp infuzyjnych” 

    Specyfikację zatwierdzono:

      dnia 08 grudnia 2010 roku

Cena formularza 19,05 PLN
SPIS TREŚCI

A. Informacje wstępne

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

C. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu

D. Lista wymaganych dokumentów i oświadczeń

E. Kryteria wyboru oferty

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty

G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami

K. Wymagania dotyczące wadium

L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

P. Informacja o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

R. Projekt umowy 
S. Lista załączników

A. Informacje wstępne / ogólne

I. Zamawiający

Zamawiającym jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Adres: ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Godz. pracy administracji: 700 – 1435

Konto bankowe: Kredyt Bank S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

NIP: 618-20-25-893, Regon : 300224440, KRS: 0000251663

Strona WWW: www.szpitalkalisz.pl
Dane teleadresowe:

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 62 757-13-23.

Adres e-mail: zam.pub_szpital.kalisz@poczta.fm 

II. Oznaczenie postępowania

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oznaczone jest znakiem 93/10. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Informacje uzupełniające

1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,

b) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji,

c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.),

e) „Zamówienie” należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w części B SIWZ,

f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia, złoży ofertę na udzielenie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia.

2. „Wykonawca” winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

3. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

4. Ofertę należy złożyć na załączonych formularzach. 

5. Formularze przepisywane przez Wykonawcę muszą zachować identyczną treść i układ graficzny.

6. Ryzyko błędu przy przepisywaniu formularza obciąża Wykonawcę. 

7. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Za osoby takie uważa się: 

a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu lub

b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel.

Dopuszcza się również podpisanie oferty przez osoby inne, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w pkt a i b. Pełnomocnictwo to (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa (mocodawcę). 

9. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo modyfikacji SIWZ. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o dokonanej modyfikacji zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i będzie dla nich wiążąca.

10. Wszelkie pisma przesłane przez Wykonawcę drogą faxową lub e-mailową należy koniecznie potwierdzić pismem złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera. Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego.

B. Tryb udzielenia zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia

1.  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
     zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie, 
     art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
    przedmiotem zamówienia jest:

dostawa pomp infuzyjnych
( CPV:  Pompy infuzyjne – 33194110-0 ) 
      Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostaje wszczęte poprzez zamieszczenie ogłoszenia o 

      zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiającego, z 

      zastrzeżeniem art. 40 ust. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest 
      konieczne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp infuzyjnych:

· strzykawkowych - 18 sztuk,

· perystaltycznych - 5 sztuk.  

Oferowane pompy infuzyjne winny być fabrycznie nowe ( rok produkcji 2010 ) oraz posiadać bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczno - użytkowe określone na stronach  21 – 24 SIWZ („Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”).

Uwaga !!!

W ramach zamówienia (i w jego cenie) świadczenie Wykonawcy obejmuje także: 

▪  dostarczenie pomp infuzyjnych na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
▪  powiadomienie Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym 

    wyprzedzeniem,
▪  dołączenie do oferowanych pomp instrukcji obsługi w języku polskim oraz instrukcji serwisowej,
▪  przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej 
   eksploatacji przedmiotu zamówienia,

▪  serwis gwarancyjny,

▪  przeprowadzanie w okresie gwarancji wymaganych przez producenta pomp infuzyjnych przeglądów 

   okresowych.
     Wykonawca do oferty załączy oświadczenie, że oferowane pompy infuzyjne są kompletne, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 

     Oferowane pompy infuzyjne muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi w dniu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia przepisami. Na tą okoliczność Wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów – certyfikatów jakości i bezpieczeństwa, deklaracji zgodności. 

      Wykonawca zobowiązany jest także do załączenia do oferty dokumentacji technicznej producenta określającej podane parametry (przetłumaczonej na język polski).
       Oferowane pompy infuzyjne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie parametry graniczne, które zostały określone w Formularzu Ofertowym ( 2 ). 

3.   Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.      

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C. Informacje o warunkach, jakie muszą bezwzględnie spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia określonego w części B.

I. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp

II.      Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców:
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki. 

D. Lista wymaganych oświadczeń lub dokumentów

I. Na dowód spełniania warunków określonych w Części C.I.1  oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawcy są zobowiązani przedstawić następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – druk w załączeniu,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – druk w załączeniu
3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817).

      Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty w odniesieniu do tych podmiotów: dokumentów wymienionych w I.2-4 oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.  

      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
II. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty: 

1)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych pomp infuzyjnych do obrotu i stosowania na

     terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami 

     ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami - certyfikaty jakości i 

     bezpieczeństwa, deklaracje zgodności,

2)  dokumentacja techniczna producenta określająca podane parametry (przetłumaczona na język polski).
      Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
III. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących dokumentów (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów lub jego nieprawdziwość spowoduje odrzucenie oferty):

1)  wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2)  oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym 
     projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki, a ponadto oferowane pompy infuzyjne są

     kompletne, wszystkie ich elementy składowe są fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich 
     funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów i 
     inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) – druk w załączeniu,
3)  lista podmiotów upoważnionych przez producenta do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów 

     okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny), 
4)  pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w 

      KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli 
      w imieniu Wykonawcy,
5)   dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

6)   świadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom 
      – zgodnie z zapisami  pkt ,,Q’’ SIWZ.

Wyżej wymienione dokumenty winny zostać przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę opatrzone datą i podpisem osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy ułożyć według kolejności przedstawionej w Wykazie Dokumentów Wymaganych Od Wykonawców stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

IV. Informacja dotycząca składania ofert Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

      zamówienia (art. 23 ustawy).
1) W przypadku, gdy Wykonawcy występują (składają ofertę) wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym celu należy załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo bądź umowę, z której wynikać będzie takie pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa lub umowy musi dokładnie wynikać zakres umocowania.
2) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie każdy z nich musi złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.I. Dokumenty wymagające potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”, oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podpisuje Wykonawca, którego dokument dotyczy.   

3) W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie wystarczającym jest, aby dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt D.II i III zostały złożone jako jeden dokument podpisany przez pełnomocnika.

4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

5) Przy składaniu wszelkich dokumentów, w których widnieje słowo „Wykonawca”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać pełne dane dotyczące konsorcjum (skład konsorcjum), a nie pełnomocnika konsorcjum.

E. Kryteria wyboru oferty

1. Cena brutto - ocenie podlegać będzie wartość brutto zaproponowana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Wartość ta powinna wynikać i zostać przeniesiona z Formularza Cenowego. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się wartość zawartą w Formularzu Cenowym, wyliczoną według instrukcji tam zawartych.

F. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych):

	KRYTERIUM Cena brutto 
	- 100 %, waga 1,00


G. Sposób przygotowania oferty i tryb jej złożenia

1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej specyfikacji i odpowiadać jej treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i należy je wypełnić ściśle według wskazówek.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

5. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Kartki oferty należy ponumerować kolejno i trwale spiąć.

7. Oferta powinna zawierać spis treści.

8. Na stronie tytułowej należy umieścić oznakowanie „Oferta – pompy infuzyjne” oraz informacje identyfikujące Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć.
Dokumenty składające się na ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w zamkniętej kopercie. Koperta winna zawierać nazwę Wykonawcy, być opieczętowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez uszkodzenia pieczątek oraz oznakowana w następujący sposób:

 „PRZETARG NIEOGRANICZONY – POMPY INFUZYJNE”

 „NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT"

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta jeszcze w kopercie spełniającej powyższe wymagania.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złożonej oferty, to należy dokonać tego w następującej formie: 

 1) W przypadku wycofania 

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej te, które podpisały złożoną ofertę). Oświadczenie winno być złożone zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem "Wycofanie oferty".

 2) W przypadku zmiany oferty 

Zmiana oferty (jej części) może nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy (najlepiej tych, które podpisały złożoną ofertę) o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty".

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będą skuteczne.

H. Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą

1.  Ustala się termin związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni. 

2.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

      tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

      zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

      dłuższy jednak niż 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 700-1435.

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 17 grudnia 2010 r.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie  zwrócone bez 

otwierania .

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego (obok Sekretariatu).
Termin otwarcia – godz. 930 dnia 17 grudnia 2010 r.
J. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz osoby upoważnione do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu otwarcia ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert. Zapytania złożone drogą faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złożonym osobiście, przesłanym pocztą lub dostarczonym przez kuriera). Z pismem przesłanym do Zamawiającego drogą faxową lub e-mailową po godzinie 14:35 Zamawiający może zapoznać się następnego dnia roboczego. Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie (drogą pocztową).

3. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4. Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnieni są: 
· odnośnie przedmiotu zamówienia:  – St. Specjalista ds. Aparatury i Sprzętu Medycznego - inż. Krzysztof Staniszewski, tel. 62 765-14-66, fax 62 757-13-23,

· odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Kierownik Działu Zamówień Publicznych – mgr Mariusz Pawlaczyk tel. 62 765-13- 97, St. Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Hanna Dudek, tel. 62 765-14-51, fax 62 757-13-23.

K. Wymagania dotyczące wadium

            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
L. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

   Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

M. Tryb otwarcia i oceny ofert

Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i odbywa się według zasad przewidzianych w art. 86 ustawy.

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty z napisem „Wycofane”. Koperty z ofertami, których wycofanie będzie dotyczyć, nie zostaną otwarte. W ostatniej kolejności zostaną otwarte koperty z napisem „Zmiana”.

Badanie i ocena ofert

Badanie i ocena złożonych ofert polegać będzie najpierw na ustaleniu, zgodnie z poniższymi punktami I i II, czy złożona oferta może być oceniana według kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie na wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w punkcie E i F niniejszej SIWZ i według zasad określonych w punkcie III.

I. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem ich zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w SIWZ, odnośnie: 

· zachowania terminu złożenia oferty,

· kompletności oferty pod względem wymaganych dokumentów i oświadczeń,

· zachowania formy pisemnej przy sporządzaniu oferty oraz wymogów odnośnie sposobu przygotowania oferty przewidzianych w punkcie G niniejszej SIWZ (np. podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy itp.)

II. Na tym etapie nastąpi badanie ofert pod względem:  spełniania przez Wykonawców warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawców na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy na podstawie złożonych dokumentów. Zamawiającemu przysługuje merytoryczna ocena treści złożonych dokumentów (ich prawdziwość i wiarygodność). 

III. Ocena nieodrzuconych ofert zostanie oparta wyłącznie na kryteriach wymienionych w pkt. E oraz nadane im, w pkt. F, wagi w następujący sposób:

· kryterium Cena brutto - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

       cena brutto najtańszej oferty

      ------------------------------------------- X waga kryterium X 100,

       cena brutto badanej oferty.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

      1. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
          ustawy z dnia 05 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). Zgodnie z 
          ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
          Zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
          podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
          sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem 
          akcyzowym.

2. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 

    zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 

    zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.

3. W formularzu zgodnym co do treści z „Formularzem Ofertowym” stanowiącym załącznik do 
    SIWZ należy podać cenę. Cenę w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Cenę oblicza się z 
    dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży 

    brutto zgodnie ze wzorem: cena jedn. X ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.   

    Jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio wartości 
    w kolumnach.

V. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

      Jeżeli w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, Zamawiający nie będzie 

      mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 

      samej cenie, 

      Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert 

      dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

      ofertach. 

      W przypadku złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie Zamawiający unieważni postępowanie 

      o udzielenie zamówienia.  

 VI.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

  treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonych 

  ofert, z zastrzeżeniem pkt. VI.

VII. Zamawiający poprawia w złożonych ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

· niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

N. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania

1.   Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

 w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 

      przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
2.   Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego 

o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O. Ogłoszenie o wynikach postępowania

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska największą ilość punktów.

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną również zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego znajdującej się na kondygnacji III C oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

P. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia umowy

Po uprawomocnieniu się wyników postępowania Wykonawcy, którego oferta została wybrana przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. W przypadku nieodesłania podpisanego egzemplarza umowy w terminie 10 dni od daty jego otrzymania Zamawiający uzna to za uchylanie się od podpisania umowy. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

Q. Podwykonawstwo - podwykonawcy

1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia/zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może, zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 

4. Za podwykonawcę uważa się każdą osobę trzecią, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem: poddostawców i osób fizycznych zatrudnionych u wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

R. Projekt umowy.

    Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

     Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

S. Lista załączników

1. Projekt umowy.
2. Formularze Ofertowe.
3. Wzory oświadczeń.

4. Wykaz wymaganych dokumentów i kolejność ich ułożenia.
  P R O J E K T  U M O W Y
zawarta w dniu....................w Kaliszu,  pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 79 - Samodzielnym Publicznym ZOZ, NIP: 618-20-25-893, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000251663, reprezentowanym przez:

1. lek. Zbigniew Mencel – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym"

a

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ..............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr 93/10) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest pomp infuzyjnych w rodzajach i cenach jednostkowych określonych w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ..................... roku, której kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terytorium Polski, jak również zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

3. Wykonawca zapewnia, iż oferowane pompy infuzyjne spełniają bezwzględnie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ dot. niniejszego przedmiotu umowy.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. W ramach przedmiotu umowy ( i w jego cenie ) Wykonawca zobowiązuje się :

      ▪  dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń,
      ▪ powiadomi Zamawiającego drogą faksową o dacie i godzinie dostawy z co najmniej dwudniowym 

        wyprzedzeniem,

      ▪ dołączyć do oferowanych pomp instrukcji obsługi w języku polskim oraz instrukcji serwisowej,

      ▪ przeszkolić personel wskazany przez Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji 
         przedmiotu zamówienia,

      ▪ zapewnić serwis gwarancyjny,

      ▪ przeprowadzić w okresie gwarancji wymagane przez producenta pomp infuzyjnych przeglądy 

        okresowe.
2. Wykonawca zapewnia iż oferowany przedmiot umowy jest kompletny, wszystkie jego elementy składowe są fabrycznie nowe i będzie po dostarczeniu i uruchomieniu gotowy do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ dot. niniejszego postępowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

3. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę przedmiotu umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie przedmiotu umowy dające zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

§ 3

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość przedmiotu umowy brutto ........................... zł (słownie: .....................................................).

2. W cenie jednostkowej brutto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia ( transport, opakowanie, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostawy, określone prawem podatki, opłaty celne i graniczne itp. związane z dostawą przedmiotu umowy loco magazyn Zamawiającego.

3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany ceny.

4. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

6. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie będzie realizowana przez Zamawiającego płatności.

7. Zamawiający zastrzega sobie, że ewentualna cesja wierzytelności nie może być dokonana bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 4

OBOWIĄZKI ODBIORCY

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy oraz zapłacić cenę za niego określoną w ( 3 niniejszej umowy.

2. Cena określona w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień ( 8.

§ 5

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiotowe zamówienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie ........ (do 4 tygodni) od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

1. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy będzie potwierdzenie kompletności dostawy, uruchomienie przedmiotu umowy oraz poprawność jego działania.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi w formie protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. Data protokolarnego przekazania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu rozpoczyna bieg okresów gwarancji, o których mowa w umowie.

4. Protokół przekazania warunkuje wystawienie przez Wykonawcę faktury na rzecz Zamawiającego.
§ 7

GWARANCJA

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w Instrukcji Obsługi.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone pompy stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin udzielonej gwarancji wynosi ...... (min. 24 miesiące) od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

4. Jeżeli w okresie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu zostaną wykryte w dostarczonym przedmiocie umowy wady, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić uszkodzone elementy w terminach niżej określonych.

5. Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną.

6. W przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 48 godzin Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze.

7. W przypadku nie przybycia serwisu w czasie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu lub w przypadku niezapełnienia urządzenia zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Opiekę techniczną w okresie gwarancji i po gwarancji sprawuje autoryzowany serwis Wykonawcy: ............................................................................................................................ .

9. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgłoszenia awarii.

10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii tego samego podzespołu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję przedmiotu umowy) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9.

11. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za każdy dzień wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji Zamawiający uzyskuje przedłużenie okresu gwarancji o 1 dzień.

12. W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu umowy lub wymiany jego części w związku z okolicznościami określonymi w ust. 6-10 niniejszego paragrafu oraz w przypadku skorzystania z rękojmi, w stosunku do nowego przedmiotu umowy lub jego części obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nich (tj. wymienionego przedmiotu umowy lub jego części) biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.

§ 8

KARY UMOWNE

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z 
      przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości przedmiotu 
      umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

              - za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 2 niniejszej umowy w 
                wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

                         - za zwłokę w realizacji postanowień umowy wynikających z ( 5 niniejszej umowy w 
                           wysokości  0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

                   - za zwłokę w realizacji zobowiązań wynikających z ust. 5, 6 i 9 ( 7 w wysokości 0,2 % 
                      wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

                   - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 
                     wartości przedmiotu umowy.

2. Kary umowne nie zwalniają stron z odpowiedzialności za powstałą szkodę na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca wyrażą zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.). 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 nie stanowią inaczej.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wykonawca:




                            Zamawiający:

                   ……………………                                                                                                                     …………………………
UWAGA: 

Warunki wymagające określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowani

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ  OFERTOWY (1)
I. Kryterium – Cena brutto
/
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość

[sztuk]
	Wartość netto w PLN
	Stawka podatku VAT
	Kwota 

podatku

VAT
	Wartość brutto w PLN

(kol. 6 + kol. 7)
	Producent/-ci/

Numer/-y katalogowy

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	        7.
	8.

	1.
	Pompa infuzyjna strzykawkowa
	       18
	
	
	
	
	

	2.
	Pompa infuzyjna perystaltyczna
	        5
	
	
	
	
	

	RAZEM
	..........
	
	*
	..........


    * Cena obejmuje wszelkie koszty i obciążenia związane z dostawą przedmiotu zamówienia. Wartość ta będzie przedmiotem oceny w kryterium „Cena brutto 

      zamówienia”.

Instrukcja wypełniania Formularza Ofertowego :

1) Formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

2) Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli. 

3) W przypadku, gdy dane urządzenie nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 8 „Producent /Nr katalogowy” Zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”
4) Zamawiający zgodnie z art. 89, ust.1 pkt 6 ustawy odrzuci ofertę zawierającą błędy w obliczaniu ceny.

5) Ceny, w tym również jednostkowe, należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

............................................................................
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2)

I. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO - UŻYTKOWYCH 

1) Pomy infuzyjne strzykawkowe – szt. 18 
Producent: ……………………………………………………….

Kraj pochodzenia: .........................................................................

Oferowany model: ……………………………………………….

	
	L.p.
	Parametry techniczno - użytkowe
	Wymagania graniczne
	Parametry oferowane

	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	Wymagania podstawowe:

	
	1. 
	Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
	Tak
	

	
	2. 
	Zasilanie AC 230 V 50 Hz
	Tak
	

	
	3. 
	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa I, typ CF,
	Tak
	

	
	4. 
	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22
	Tak
	

	
	5. 
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 9 godz. przy przepływie 5 ml/godz.
	Tak
	

	
	6. 
	Masa pompy do 2,5 kg
	Tak
	

	
	7. 
	Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki
	Tak
	

	
	8. 
	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub elementu zatrzaskowo mocowanego do pompy.
	Tak
	

	
	9. 
	Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę lub elementu zatrzaskowo mocowanego do pompy.
	Tak
	

	
	10. 
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji -zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml
	Tak
	

	
	11. 
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 3 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim)
	Tak
	

	
	12.
	Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1100 ml/godz.
	Tak
	

	
	13.
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	Tak
	

	
	14.
	Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, cal, kcal, U, kU, mmol, mol, Kmol na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24 godziny, godzinę oraz minutę).
	Tak
	

	
	15.
	Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji
	Tak
	

	
	16.
	Dwa rodzaje bolusa:
                         -  ręczny - szybkości podaży 50 - 1200 ml/h
      -  programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 
         jednostek/0,1 -1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
	Tak
	

	
	17.
	Dokładność mechanizmu pompy +/-1%
	Tak
	

	
	  18.
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1-999,9 ml
	Tak
	

	
	  19.
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min-96 godzin
	Tak
	

	
	20.
	Ciągły pomiar ciśnienia w linii
	Tak
	

	
	21.
	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji - przynajmniej 9 poziomów
	Tak
	

	
	22.
	Funkcja KVO
	Tak
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie      

                                                                                                               .............................................................................

                                                                                                                                / miejscowość, data, podpisy, pieczątki osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)

	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	23. 
	Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości lub automatycznym dopasowaniem prędkości przez pompę.
	Tak
	

	
	24. 
	Możliwość kontynuacji infuzji po wyłączeniu i ponownym włączeniu pompy.
	Tak
	

	
	25. 
	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)
	Tak
	

	
	26. 
	Wskaźnik pracy pompy
	Tak
	

	
	
	Alarmy i ostrzeżenia:

	
	27. 
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
	Tak
	

	
	28. 
	Alarm pustej strzykawki
	Tak
	

	
	29. 
	Alarm przypominający - zatrzymana infuzja
	Tak
	

	
	30. 
	Alarm okluzji
	Tak
	

	
	31. 
	Alarm rozłączenia linii - spadku ciśnienia
	Tak
	

	
	32. 
	Alarm rozładowanego akumulatora
	Tak
	

	
	33. 
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
	Tak
	

	
	34. 
	Alarm braku lub źle założonej strzykawki
	Tak
	

	
	35. 
	Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki
	Tak
	

	
	36. 
	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.
	Tak
	

	
	37. 
	Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki z możliwością zaprogramowania czasu przed opróżnieniem strzykawki, w którym pojawi się alarm
	Tak
	

	
	38. 
	Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm
	Tak
	

	
	
	Wyposażenie dodatkowe:

	
	39. 
	Mobilne stacje dokujące na min. 6 pomp - 5 szt.
	Tak
	

	
	
	Pozostałe:

	
	40. 
	Port komunikacyjny RS232
	Tak
	

	
	41. 
	Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację
dokującą
	Tak
	

	
	
	Inne:
	
	

	
	42. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	

	
	43. 
	Wszystkie w/w parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta.
	Tak
	

	
	44. 
	Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą o wyrobach medycznych
	Tak
	

	
	45. 
	Czas reakcji serwisu 48 godz.
	Tak
	

	
	46. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	

	
	47. 
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 
	Tak
	

	
	48. 
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 
10 lat
	Tak
	

	
	49. 
	Rok produkcji – 2010
	Tak
	


..........................................................................

                                                                                                                                        / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)
1) Pomy infuzyjne perystaltyczne (objętościowe) – szt. 5 
Producent: ……………………………………………………….

Kraj pochodzenia: .........................................................................

Oferowany model: ……………………………………………….

	
	L.p.
	Parametry techniczno - użytkowe
	Wymagania graniczne
	Parametry oferowane

	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	
	Wymagania podstawowe:

	
	1. 
	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, i dotętniczego,  sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi
	Tak
	

	
	2. 
	Zasilanie AC 230 V 50 Hz 
	Tak
	

	
	3. 
	Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 typ CF,
	Tak
	

	
	4. 
	Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min, IP 22
	Tak
	

	
	5. 
	Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy
przepływie 100 ml/godz.
	Tak
	

	
	6. 
	Masa pompy do 2,5 kg
	Tak
	

	
	7. 
	Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy 
	Tak
	

	
	8. 
	Możliwość mocowania pompy do rury pionowej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów. 
	Tak
	

	
	9. 
	Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów.
	Tak
	

	
	10. 
	Automatyczna funkcja antybolus po okluzji - zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji.
	Tak
	

	
	11. 
	Ograniczenie bolusa min < 1 ml
	Tak
	

	
	12.
	Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 do 1200 ml/godz.
	Tak
	

	
	13.
	Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu
	Tak
	

	
	14.
	Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji.
	Tak
	

	
	15.
	Zakres szybkości podaży bolusa min 50-1200 ml/h
	Tak
	

	
	16.
	Dokładność pompy +/- 5%
	Tak
	

	
	17.
	Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1-9999 ml
	Tak
	

	
	18.
	Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min- 150 godzin
	Tak
	

	
	19.
	Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii
	Tak
	

	
	20.
	Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji - przynajmniej 9 poziomów
	Tak
	

	
	21.
	Funkcja KVO
	Tak
	

	
	22.
	Zróżnicowana prędkość KVO, możliwość programowania szybkości przez użytkownika
	Tak
	

	
	23.
	Możliwość kontynuacji infuzji po wyłączeniu i ponownym włączeniu pompy.
	Tak
	

	
	24.
	Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny)
	Tak
	

	
	25.
	Wskaźnik pracy pompy
	Tak
	

	
	
	Alarmy i ostrzeżenia:

	
	26.
	Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń
	Tak
	

	
	27.
	Alarm przypominający –zatrzymana infuzja
	Tak
	

	
	28.
	Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca okluzji, za lub przed pompą
	Tak
	

	
	29.
	Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia
	Tak
	

	
	30.
	Alarm rozładowanego akumulatora
	Tak
	

	
	31.
	Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora
	Tak
	

	
	32.
	Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego
	Tak
	

	
	33.
	Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu.
	Tak
	


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie      

                                                                                                               .............................................................................

                                                                                                                                / miejscowość, data, podpisy, pieczątki osób  upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (2 – ciąg dalszy)

	
	1.
	2.
	3.
	4.

	
	34. 
	Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością ustawienia czasu pojawienia się alarmu
	Tak
	

	
	35. 
	Alarm powietrza w linii
	Tak
	

	
	
	Wyposażenie dodatkowe:

	
	36. 
	Dedykowane do pompy zestawy infuzyjne nie zawierające Lateksu ani DEHP, 20 szt. na pompę
	Tak
	

	
	
	Pozostałe:

	
	37. 
	Port komunikacji RS232
	Tak
	

	
	38. 
	Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację

dokującą
	Tak
	

	
	
	Inne:

	
	39. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)
	Tak
	

	
	40. 
	Wszystkie w/w parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta.
	Tak
	

	
	41. 
	Deklaracja zgodności CE, certyfikaty wymagane ustawą o wyrobach medycznych
	Tak
	

	
	42. 
	Czas reakcji serwisu 48 godz.
	Tak
	

	
	43. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak
	

	
	44. 
	Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat 
	Tak
	

	
	45. 
	Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat
	Tak
	

	
	46. 
	Rok produkcji – 2010
	Tak
	


Objaśnienie:

Formularz należy wypełnić w następujący sposób:

a)  w kolumnie „Parametry oferowane” należy odpowiednio wpisać w każdej pozycji  „TAK”, „TAK” i wartość 
     oferowaną  lub „NIE”,

b)   w przypadku nie dokonania odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie „Parametry oferowane”  będzie to traktowane    

      przez Zamawiającego jako brak danego parametru /warunku w oferowanej konfiguracji pomp,

..........................................................................

                                                                                                                                        / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób  upoważnionych/

Wykonawca oświadcza, żę:

· oferowane i opisane powyżej pompy infuzyjne i ich wyposażenie są kompletne, fabrycznie nowe i będą gotowe do podjęcia wszystkich funkcji zgodnie z przeznaczeniem i celem określonym w SIWZ bez żadnych dodatkowych zakupów lub inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi);

· przedmiot zamówienia jest wolny od wszelkich wad i spełnia wszelkie normy i parametry określone przez prawo polskie oraz przez prawo Unii Europejskiej w tym zakresie, posiada wymagane świadectwa rejestracji, a każdy produkt oznaczony jest znakiem CE;

· zapoznał się z treścią SIWZ dot. postępowania „na dostawę pomp infuzyjnych ” oraz z załączonym do niej projektem umowy i akceptuję określone w nich warunki bez zastrzeżeń;

· w razie wyboru jego oferty zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia zgodnego z jego opisem zawartym w SIWZ, za cenę i w terminie podanym w Formularzach Ofertowych (1 i 3);

· wszystkie dane zawarte w jego ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty;

· osobami upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy przy ewentualnym podpisaniu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego będą:
                       ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

                              ▪      ……………………………

                                /imię, nazwisko, pełniona funkcja/

..................................................................................

                                                                                                                                                / miejscowość, data, podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/
..........................................

( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (3)
III.   Termin realizacji zamówienia i okres gwarancji

	Termin realizacji zamówienia

 (w tygodniach, nie dłużej niż 4 tygodnie

 od dnia zawarcia umowy)
	Okres gwarancji

( w miesiącach – min. 24 )

	Podać
	Podać




................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

..........................................

( pieczęć Wykonawcy )

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Ja ..................................................................................................................................................

 / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie, stanowisko służbowe/

reprezentując i mając pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu

.......................................................................................................................................................

 /nazwa firmy wykonawcy/

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5.   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

      publicznych.

.....................................................................

/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD

WYKONAWCÓW

1. wypełnione i podpisane Formularze Ofertowe – druki w załączeniu,

2. oświadczenie Wykonawcy, że m.in. zapoznał się z treścią niniejszej specyfikacji, załączonym projektem umowy i akceptuje określone w nich warunki – druk w załączeniu
3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - druk w załączeniu,

4. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – druk w załączeniu
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7. dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych pomp infuzyjnych do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami - certyfikaty jakości i bezpieczeństwa, deklaracje zgodności,

8.  dokumentacja techniczna producenta umożliwiająca weryfikację podanych parametrów 

    (przetłumaczona na język polski),
9.  lista podmiotów upoważnionych przez producenta do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów 

     okresowych i napraw pogwarancyjnych przedmiotu zamówienia (nazwa, adres, kontakt telefoniczny), 
10. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w KRS (Dział 2) lub zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

11. dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),

12. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, która część zamówienia zostanie powierzona Podwykonawcom – zgodnie z zapisami pkt. „Q” SIWZ. 

WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY UŁOŻYĆ 
W POWYŻSZEJ KOLEJNOŚCI
