[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



   Kalisz, dnia 28 maja 2014 roku
    Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu 
I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę i uruchomienie ureterorenoskopu (znak sprawy 114/14).
W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie Nr 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.
Pytanie Nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 0,5% do 0,2% wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie Nr 3:

Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72 godzin od momentu powiadomienia o awarii przedmiotu zamówienia drogą faksową lub telefoniczną. 
W związku z powyższym ulegają modyfikacji zapisy Projektu umowy §7, ust. 5, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii przedmiotu umowy reakcja serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu powiadomienia drogą faksową lub telefoniczną”.

Pytanie Nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ureterorenoskopu o cieńszym niż opisany w siwz płaszczu tj. 8/9.8 Fr. co pozwala na wprowadzanie go nawet u pacjentów z bardzo wąskimi cewkami moczowymi i moczowodami przy zachowaniu takiego samego rozmiaru kanału instrumentowego 5Fr., o większym niż wymagany kącie patrzenie optyki 120 oraz o bardziej atraumatycznym kształcie końcówki pozwalającym na wprowadzenie do cewki moczowej?

Oferowany przez nas ureterorenoskop jest kompatybilny ze sprzętem, który Państwo posiadacie.

Prosimy o dopuszczenie ureterorenoskopu o parametrach jak poniżej:

	Urządzenie fabrycznie nowe

	Końcówka dystalna atraumatyczna

	Centralny kanał roboczy z dwoma bocznymi przyłączami irygacyjnymi z kranikami plastikowymi


	Kanał roboczy rozmiar 5.2 x6.2 Fr, umożliwiający wprowadzenie instrumentów1x 5Fr lub 2x3Fr.

	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu

	Długość 43 cm

	Końcówka dystalna rozmiar 8Fr

	Płaszcz zewnętrzny o średnicy 8/9.8 Fr

	Kierunek patrzenia 12 stopni

	Autoklawowalny

	2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, wyposażone w kraniki plastikowe do regulacji przepływu

	Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych

	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodna na zaoferowanie ureterorenoskopu o parametrach jak opisano w powyższej tabeli.
Uwaga !

W przypadku zaoferowania ureterorenoskopu o parametrach wyżej wskazanych Wykonawca zobowiązany jest zamieścić informację w załączanym do oferty Formularzu Ofertowym (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” o zgodności niniejszych z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 28.05.2014r. 

     Ponadto Zamawiający dodaje pozycję nr 14 w części Wymagania ogólne Formularza Ofertowego (2) – „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”. Zmodyfikowany formularz zostaje załączony do wyjaśnień. Dotychczasowy Formularz Ofertowy (2) traci ważność. Ofert należy składać na formularzu aktualnym.
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

▪  Termin składania ofert  -  do godz. 900 dnia 02 czerwca 2014r.

▪  Termin otwarcia ofert  - godz. 930 dnia 02 czerwca 2014r.
Treść powyższych wyjaśnień stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.
=============================================================================================
(centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 000
..........................................                                                                                                               Sprawa nr 114/14
( pieczęć Wykonawcy )        

FORMULARZ OFERTOWY (2)
III. ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – 
       UŻYTKOWYCHYCH:

Producent (podać pełną nazwę i adres):   …………………………...……………

Kraj pochodzenia (podać): …………….………...………………………….……

Oferowany typ/model (podać): ……….…………………………………….……

Rok produkcji /min. 2013/ : ……………………………………….……………..

	L.p.
	PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE WYMAGANE DLA OFEROWANYCH DEFIBRYLATORÓW
	PARAMETR

WYMAGANY

MINIMALNY
	PARAMETRY 

OFEROWANE

	1.
	2.
	3.
	4.

	WYMAGANIA OGÓLNE:

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	2. 
	Końcówka dystalna atraumatyczna, obła
	Tak
	

	3. 
	Centralny kanał roboczy z dwoma bocznymi przyłączami irygacyjnymi z kranikami metalowymi
	Tak
	

	4. 
	Kanał roboczy rozmiar 6Fr, umożliwiający wprowadzenie instrumentów do 5Fr
	Tak
	

	5. 
	Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu
	Tak


	

	6. 
	Długość 43 cm
	Tak


	

	7. 
	Końcówka dystalna rozmiar 8Fr
	Tak
	

	8. 
	Płaszcz zewnętrzny o śr. 9,5 Fr, kronikalny, jeden stopień z 9,5 Fr na 13,5
	Tak
	

	9. 
	Kierunek patrzenia 6 stopni
	Tak
	

	10. 
	Autoklawowalny
	     Tak
	

	11. 
	2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90º do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu
	Tak
	

	12. 
	Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych
	Tak
	

	13. 
	Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty
	Tak
	

	14. 
	Pojemnik plastikowy z matą typu „jeż” do przechowywania, transportu i sterylizacji
	Tak
	

	        POZOSTAŁE:

	1.
	Zalecana przez producenta częstotliwość wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym
	Podać
	

	2.
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
	Tak
	


..................................................................................................

 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/







