PAGE  

[image: image1.jpg]WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNANSKA 79
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl
www.szpital.kalisz.ue



Kalisz, dnia 13 września 2012 roku

Wykonawcy biorący udział 
        w postępowaniu 

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na dostawę i uruchomienie kardiomonitora i respiratora transportowego (sprawa nr 63/12).
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 2:
Czy ze względów praktycznych i dla zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa Zamawiający będzie wymagał kompatybilności oferowanego respiratora z posiadanymi na oddziale respiratorami serii Oxylog ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowane rozwiązanie, ale nie jest to wymóg konieczny.
Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 1:

Zwracamy się z zapytaniem o dopuszczenie do postępowania, na zasadzie równoważności, sprzętu renomowanego producenta urządzeń medycznych, charakteryzującego się poniższymi parametrami będącymi równoważnymi bądź lepszymi od wymaganych, z jednoczesnym uwzględnieniem ilości wymaganych akcesoriów i modułów?  

	· lLp.
	Wyszczególnienie


	Wartość wymagana
	Wartość  oferowana



	· 
	KARDIOMONITOR
	
	

	1
	Zasilanie sieciowe 220V z akumulatora; możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci;

alarm stanu rozładowania;

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz.

Łatwa wymiana akumulatorów przez użytkownika bez użycia narzędzi
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK


	

	  EKG

	2
	Odprowadzenia EKG: 5 lub 3 do wyboru

Kabel EKG 5 odprowadzeniowy z możliwością używania w standardzie 3 odprowadzeń 
	TAK
	

	3
	Możliwość prezentacji  min. 2 wykresów różnych odprowadzeń  EKG oraz fal innych parametrów;
	TAK
	

	4
	Szybkość przesuwu krzywej EKG: 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s
	TAK
	

	5
	Wzmocnienie przebiegu EKG:

x0.125, x0.25, x0.5, x1, x2, AUTO
	TAK
	

	6
	Zakres pomiaru akcji serca:

Dorośli: min. 20~300 bpm

Dzieci/Noworodki: min. 20~350 bpm
	TAK
	

	7
	Rozdzielczość: 1 ud/min
	TAK
	

	8
	Dokładność pomiaru akcji serca: 

+/-1 ud/min  lub 1% w zależności co większe.
	Podać
	

	9
	3 tryby pracy: Diagnostyczny, Monitorowania, Operacyjny
	Podać
	

	10
	Odcinek ST: -2.0mV  ~  +2.0mV  z  wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie
	TAK
	

	11
	Analiza arytmii – rozróżnianie  min. 15 rodzajów zaburzeń
	TAK
	

	12
	Ochrona przeciwdefibrylacyjna; gniazdo do synchronizacji z defibrylatorem
	TAK
	

	13
	Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne
	TAK
	

	14
	Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy; przywoływanie zdarzeń alarmowych; możliwość ręcznego zaprogramowania kolorów lampek alarmów wizualnych
	TAK
	

	15
	Min. 3 poziomy ważności alarmów oraz 3 kategorie alarmów; 3 poziomy wyciszania alarmów  (do wyboru)
	TAK
	

	· 
	NIBP
	
	

	16
	Oscylometryczna metoda pomiaru;

2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz uniwersalny wężyk z szybko złączką 
	TAK
	

	17
	Zakres pulsu z NIBP: min. 40-240 bpm
	TAK
	

	18
	Dokładność pomiaru: max. +/- 3 bpm bądź 3% w zależności co większe
	TAK
	

	19
	Alarmy dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego
	TAK
	

	20
	Możliwość pomiaru ciągłego oraz manualnego ustawienia wartości pompowania mankietu
	TAK
	 

	21
	Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego
	TAK
	

	22
	Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. od 1 do 480 minut
	TAK
	

	         SpO2

	23
	Metoda pomiaru w technologii Nellcor;

Przedłużacz oraz czujnik typu klips 
	TAK
	

	24
	Zakres pomiaru: 0-100%
	TAK
	

	25
	Dokładność pomiaru  +/- 2 bpm
	TAK
	

	26
	Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej
	TAK
	

	27
	Alarmy
	TAK
	

	28
	Zakres pomiaru  pulsu: min. 20-300 bpm
	TAK
	

	                                   TEMPERATURA

	29
	2 kanały; zakres pomiaru: 0-50 C
	TAK
	

	30
	Dokładność pomiaru:  +/- 0,1 C
	TAK
	

	31
	Rozdzielczość pomiaru:  +/- 0,1 C
	TAK
	

	32
	Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe
	TAK
	

	33
	Wyświetlanie różnicy temperatur;

Sonda powierzchniowa dla dorosłych
	TAK
	

	                         RESPIRACJA

	34
	Metoda pomiaru impedancyjna
	TAK
	

	35
	Zakres pomiaru: 6-150 odd./min.
	TAK
	

	36
	Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm
	TAK
	

	37
	Sposób wyświetlania- w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej
	TAK
	

	38
	Alarmy bezdechu w granicy 10-40 sekund
	TAK
	

	39
	Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą)
	TAK
	

	                             EKRAN

	40
	Typ: TFT LCD min. 15”
	TAK
	

	41
	Wysoka rozdzielczość monitora min.

 1024 x768 dpi
	TAK
	

	42
	Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych
	TAK
	

	43
	Tryb wyświetlania trendów dynamicznych,

Tryb dużych znaków z możliwością edycji,

Tryb OxyKRG,

Tryb standardowy z możliwością edycji kolejności wyświetlania krzywych,

Tryb standby z możliwością szybkiego wzbudzenia kardiomonitora do pracy
	TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
	

	44
	Obsługa za pomocą ekranu dotykowego oraz pokrętła z przyciskami funkcyjnymi
	TAK
	

	45
	Menu oraz instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	  INNE PARAMETRY

	46
	Pamięć trendów min. 120 godz. w postaci tabelarycznej oraz graficznej
	TAK
	

	49
	Normy bezpieczeństwa: IPX1
	TAK
	

	50
	Waga: max 7 kg z baterią
	TAK
	

	51
	Możliwość zapisywania w pamięci kardiomonitora ustawień  użytkownika (granice alarmowe oraz ustawienia systemowe);

Możliwość przenoszenia ustawień użytkownika pomiędzy monitorami przy pomocy pamięci USB
	TAK
	

	52
	Interfejs: złącze 2xUSB, VGA, RJ-45
	TAK
	

	53
	Możliwość blokady funkcji ekranu dotykowego 
	TAK
	

	54
	Możliwość programowania kolorów wyświetlanych krzywych 
	TAK
	

	55
	Łatwa możliwość aktualizacji oprogramowania kardiomonitora w przyszłości poprzez złącze USB 
	TAK
	

	58
	Kapnografia

- Zakres pomiarowy 0-99 mmHg

- Pomiar w strumieniu  bocznym

- Zakres pomiaru EtCO2 min.

 0-150 odd./min.

- Rozdzielczość max. 1 mmHg

- Prezentacja krzywej kapnograficznej

- na wyposażeniu 2 linie pomiarowe jednopacjentowe
	TAK
	

	63
	Drukarka termiczna 

- 3 kanały

- wydruk na żądanie, automatyczny co określony czas, powiązany z alarmami

- na wyposażeniu 2 rolki papieru
	TAK
	

	64
	Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP 

- Zakres pomiarowy –50 ~ +300 mmHg

- Czułość przetwornika min. 5μV/V/mmHg

- Pomiar inwazyjnego ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz pulsu 

- na wyposażeniu kabel interfejsowy oraz przetwornik


	TAK
	

	65
	Możliwość rozbudowy:

- rzut minutowy serca metodą termodylucji

- 12 odprowadzeniowy pomiar EKG

- analizator gazów anestetycznych
	TAK
	


Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 2:

 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy, który ma możliwość pracy w temperaturach od -18˚C do +40˚C? Jest to minimalna różnica względem wymagań Zamawiającego. Pkt. I,6
Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy o wadze 7,8 kg? Jest to minimalna różnica względem wymagań Zamawiającego i w praktyce prawie nieodczuwalna. Pkt. I,11
Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator transportowy, który w zamian za monitorowanie ilości oddechów spontanicznych oraz spontaniczną objętość oddechową oferuję takie parametry jak: ilość przepływu, pomiar stężenia tlenu oraz monitorowanie stosunku wdechu do wydechu? 

Respiratory transportowe służą do wentylacji krótkotrwałej i pomiar parametrów spontanicznych nie jest sprawą pierwszorzędną. W oferowanym sprzęcie istnieje sygnalizacja oddechu własnego pacjenta za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ponadto oddechy spontaniczne można łatwo wyliczyć z różnicy między ilością nastawionych oddechów oraz ilością oddechów monitorowanych. W taki sam sposób w razie potrzeby można wyliczyć objętość wentylacji minutowej.   Pkt.4, 3,6
Odpowiedź odnośnie pytań nr 2 - 5: 
Zamawiający podtrzymuje warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie kardiomonitora o respiratora transportowego.  
Treść powyższej odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

===========================================================================

(centrala 62 765 12 51, zamówienia publiczne 62 765-13-97, fax. 62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000







PAGE  
5

