Kalisz, dnia 14-12-2011 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### I N F O R M A C J A

dot. postępowania na: dostawę i uruchomienie lamp do fitoterapii

Wyjaśnienie treści SIWZ

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania?

Odpowiedź: NIE

dotyczy: lampy do fototerapii – kompaktowa montowana na statyw lub szynę

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści lampę polegającą na naświetlaniu skóry dziecka promieniowaniem świetlnym o zakresie widmowym 450-500 nm ( promieniowanie niebieskie o maksymalnej długości fali 470 nm)?

Odpowiedź: TAK (odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ w zakresie poz. 6 Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych szczegóły poniżej).

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lampę zamocowaną na statywie?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez licznika czasu pracy lampy?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści lampę o wadze 2 kg oraz statyw o wadze 10,5 kg?

Odpowiedź: NIE

Zmiana treści SIWZ

dotyczy: Lampy do fototerapii – kompaktowa montowana na statyw lub szynę

Zamawiający informuje, że treść odpowiedzi na pytanie nr 2 spowodowała zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W wyniku dokonanej zmiany Formularz Ofertowy w zakresie poz. 6 Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych – otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej informacji.

UWAGA!!!

- dotychczasowy Formularz Ofertowy w zakresie Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych traci ważność,

- oferty bezwzględnie prosimy składać na aktualnym Formularzu Ofertowym w zakresie Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na to, że Zamawiający dokonał zmian treści SIWZ (w wyniku udzielonej odpowiedzi) termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega zmianie:

Termin złożenia – do godz. 900 dnia 19 grudnia 2011 r.

Termin otwarcia – godz. 930 dnia 19 grudnia 2011 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

aktualny Formularz Ofertowy w zakresie Zestawienia Wymaganych Parametrów Technicznych

=================================================================================================

centrala 0-62 765 12 51, zamówienia publiczne 0-62 765-13-97, fax. 0-62 757 13 23

Konto: KB S.A. O/Kalisz 72 1500 1432 1214 3002 2173 0000

ciąg dalszy formularza ofertowego

….......................................

( pieczęć Wykonawcy )

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lampa do fototerapii – kompaktowa montowana na statyw lub szynę

Producent (podać pełną nazwę i adres): ………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać)……………………………………………………………………………………...

Oferowany typ/model (podać)…………………………………………………………………………………

| L.P. | ## OPIS | PARAMETR WYMAGANY MINIMALNY | PARAMETRY OFEROWANE | NR STRONY W OFERCIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa z diodami LED do fototerapii przenośna do użytku z inkubatorem noworodkowym otwartym | TAK |  |  |
|  | Wyposażona w regulowane ramię umożliwiające ustawienie lampy w różnych położeniach i pod różnymi kątami | TAK |  |  |
|  | Długość ramienia min. 75 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamocowania na szynę lub statyw | TAK |  |  |
|  | Źródło światła – diody LED | TAK |  |  |
|  | Rodzaj światła – niebieski o szczytowej długości fali 450-500 nm | TAK |  |  |
|  | Szczytowe natężenie światła na powierzchni ciała pacjenta – min. 30 μW/cm²/nm | TAK |  |  |
|  | Poziom hałasu poniżej 60 dB | TAK |  |  |
|  | Brak emisji promieniowania IR | TAK |  |  |
|  | Brak emisji promieniowania UV | TAK |  |  |
|  | Zasilanie prądem zmiennym 220-240V o częstotliwości 50-60Hz | TAK |  |  |
|  | Licznik czasu pracy lampy | TAK |  |  |
|  | Waga lampy wraz z ramieniem max. 3kg | TAK |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |
|  | Wszystkie w/w parametry powinny być potwierdzone w oryginalnych materiałach producenta (w języku polskim) załączyć do oferty. | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE (załączyć do oferty) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym urządzenia | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Autoryzowany serwis pogwarancyjny przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji – min. 2011 | Tak |  |  |
|  | Czas naprawy do 14 dni kalendarzowych | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie urządzenia zastępczego w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni kalendarzowych | TAK |  |  |
|  | Przedstawienie listy podmiotów upoważnionych przez wytwórcę do wykonywania obsługi gwarancyjnej, przeglądów okresowych i napraw pogwarancyjnych (z dostawą) | TAK |  |  |

- UWAGA !!!

Formularze należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami zwartymi w pierwszym wierszu tabeli.

W kolumnie „Parametr Oferowany” należy wpisać „TAK” lub podać wielkość, zakres parametru albo opisać daną właściwość, cechę, funkcję, parametr, itp. brak wypełnienia lub wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej wymaganych warunków.

W kolumnie „Numer strony w ofercie” należy wpisać nr strony oferty, na, której został przedstawiony/opisany oferowany parametr,

............................................................................

# / miejscowość, data/ /podpisy, pieczątki-osób upoważnionych/