Opis wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

(postępowanie dot. modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość w szt./ kpl. | Opis asortymentu( wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panel przyłóżkowy- nadłóżkowy z zestawem gazów medycznych i gniazd elektrycznych 1- stanowiskowy | 11 | Wymagania Panel 1- stanowiskowy (L = 1650 +/-20 mm) waga panelu: max. 25 kg, siła działająca na ścianę: max. 1050 N, 110 Nm, 2 x gniazdo elektryczne 230 V, wyłącznik oświetlenia, oświetlenie miejscowe i nocne (moduł LED) gniazdo telekomunikacyjne (RJ45) 1/2 modułu 45mm, gniazdo telefoniczne, gniazdo ekwipotencjalne, punkt poboru gazów medycznych ( 1x tlen, 1x próżnia), odciąg gazów poanestetycznych CSN EN ISO 9170-2, szyna medyczna max. 25x10 L=400 mm, gniazdo i manipulator systemu przywoławczego Meden-Opt. Warunki gwarancji Gwarancja min. 24 miesiące, Pozostałe Rok produkcji 2017, Urządzenia fabrycznie nowe, Certyfikat zgodności CE, Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia, Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), Materiały informacyjne z parametrami technicznymi. |
| 2. | Macerator | 2 | Wymagania macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej- kaczek, basenów itp. obudowa: konstrukcja ze stali nierdzewnej z frontem i górną pokrywą wykonaną z wysokiej jakości tworzywa, górna pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z uchwytem umożliwiającym otwieranie łokciem oraz uszczelniającym komorę, antybakteryjna powłoka zapobiegająca namnażaniu się bakterii na obudowie urządzenia, urządzenie obsługiwane ręcznie, bęben wykonany w całości ze stali nierdzewnej, liczne zabezpieczenia: czujnik zamknięcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania odpływu- zadziałanie któregokolwiek z tych czujników uniemożliwia włączenie urządzenia, komora maceratora wyposażona w niewielkie otwory o średnicy max. 10 mm uniemożliwiające przedostanie się niepożądanego przedmiotu do rury kanalizacyjnej powodując zapchanie, wymiary w mm ( szerokość x wysokość x głębokość): 977 x 445 x 360, odpływ kanalizacyjny - rura 38-50 mm, waga urządzenia: bez ładunku i z pustym zbiornikiem wody – 50 kg, zużycie wody na jeden cykl: max. 11 litrów, wydajność: 1 naczynie jednorazowe dowolnego asortymentu na 1 cykl, czas jednego cyklu maceratora: max. 53 sekundy, napięcie zasilania: 230 V, moc silnika: 485 W, możliwość stosowania naczyń różnych producentów. Warunki gwarancji Gwarancja min. 24 miesiące, Pozostałe Rok produkcji 2017, Urządzenia fabrycznie nowe, Certyfikat zgodności CE, Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia, Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), Materiały informacyjne z parametrami technicznymi. |
| 3. | Lada zabudowana ( konsola) | 4 | patrz rysunki (w zał.) – wymiary orientacyjne, szczegóły należy ustalić z Zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. |

Uwagi:

- Kolory sprzętów i mebli (jeżeli są do wyboru) należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wymaganą dokumentację do każdego urządzenia lub sprzętu ( certyfikaty, atesty, gwarancje, protokoły przeszkolenia personelu oraz instrukcje obsługi w języku polskim) należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu na etapie realizacji zamówienia.