.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 6

1. Aparat rtg śródoperacyjny z ramieniem C – 1 szt.

Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | System w pełni mobilny, zapewniający łatwy sposób przemieszczania wewnątrz sali zabiegowej i między salami wewnątrz szpitala. Monitory oraz generator z ramieniem C na jednym wózku. | Tak |  |
| GENERATOR |
| 1. | Generator wysokiej częstotliwości nie mniejszej niż 15 kHz | Tak / Podać |  |
| 2. | Moc nie mniejsza niż 2 kW | Tak / Podać |  |
| 3. | Zasilanie jednofazowe 230 V | Tak |  |
| 4. | Możliwość przełączania trybu ręcznego i automatycznego dostosowania parametrów ekspozycji | Tak |  |
| 5. | Nożny włącznik ekspozycji i zapisu | Tak |  |
| LAMPA RTG |
| 1. | Dwuogniskowa lampa RTG ze stacjonarną anodą | Tak |  |
| 2. | Rozmiar mniejszego ogniska nie większy niż 0,6 mm | Tak / Podać 0,6 mm - 0 pkt mniejsza wartość – 3 pkt. |  |
| 3. | Pojemność cieplna anody nie mniejsza niż 45 kHU | Tak / Podać |  |
| 4. | Szybkość chłodzenia anody nie mniejsza niż 45 kHU/min | Tak / Podać |  |
| 5. | Pojemność cieplna kołpaka nie mniejsza niż 950 kHU | Tak / Podać |  |
| 6. | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu i lampy RTG | Tak |  |
| FLUOROSKOPIA |
| 1. | Minimalny zakres napięciowy 40-110 kV | Tak / Podać |  |
| 2. | Natężenie prądu nie mniejsze niż 8 mA | Tak / Podać |  |
| 3. | Tryb fluoroskopii ciągłej | Tak |  |
| 4. | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej | Tak |  |
| 5. | Tryb fluoroskopii o obniżonej dawce | Tak |  |
| 6. | Automatyczny dobór parametrów okna | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 7. | Bezpośredni wybór rejonu anatomicznego - selekcja doboru parametrów | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RADIOGRAFIA CYFROWA |
| 1. | Minimalny zakres napięciowy nie mniejszy niż 40-110 kV | Tak / Podać |  |
| 2. | Natężenie nie mniejsze niż 20 mA | Tak / Podać |  |
| 3. | Regulacja czasu ekspozycji na wyświetlaczu w zakresie nie mniejszym niż 0,1-4 sek | Tak |  |
| KOLIMACJA |
| 1. | Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji | Tak |  |
| 2. | Przysłona kolista | Tak |  |
| 3. | Przysłona szczelinowa | Tak |  |
| 4. | Możliwość kolimacji asymetrycznej przysłony szczelinowej | Tak / Nie Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 5. | Obrót przysłony szczelinowej w zakresie nie mniejszym niż 180 st. | Tak |  |
| RAMIĘ C |
| 1. | Obrót orbitalny ramienia C nie mniejszy niż 120 st. | Tak / Podać |  |
| 2. | Obrót rotacyjny względem osi wzdłużnej nie mniejszy niż ±220 st. | Tak / Podać |  |
| 3. | Minimalny zakres ruchu pionowego nie mniejszy niż 40 cm | Tak / Podać |  |
| 4. | Minimalny zakres ruchu poziomego nie mniejszy niż 20 cm | Tak / Podać |  |
| 5. | Minimalny zakres ruchu wahadłowego nie mniejszy niż +/- 10 st. | Tak / Podać |  |
| 6. | SID nie mniejszy niż 98 cm | Tak / Podać |  |
| 7. | Wolna przestrzeń – odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu nie mniejsza niż 98 cm | Tak / Podać |  |
| TOR WIZYJNY |
| 1. | Kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  |
| 2. | Średnica wzmacniacza obrazu nie mniejsza niż 9'' | Tak / Podać |  |
| 3. | Typ wzmacniacza obrazu trójpolowy | Tak |  |
| 4. | Wartość DQE (wartość typowa) nie mniejsza niż 64% | Tak / Podać |  |
| 5. | Rozdzielczość kamery CCD lub CMOS nie mniejsza niż 1K x 1K x 12 bit | Tak / Podać |  |
| 6. | Monitory diagnostyczne LCD nie mniej niż 2 | Tak / Podać |  |
| 7. | Przekątna monitora diagnostycznego nie mniejsza niż 19'' | Tak / Podać |  |
| 8. | Rozdzielczość monitora diagnostycznego nie mniejsza niż 1280 x 1024 | Tak / Podać |  |
| PRZETWARZANIE OBRAZU |
| 1. | Wyostrzanie krawędzi | Tak |  |
| 2. | Powiększenie obrazu | Tak |  |
| 3. | Inwersja obrazu: negatyw, odbicie w osi pionowej/poziomej | Tak |  |
| 4. | Zarządzanie listą pacjentów | Tak |  |
| 5. | Zarządzanie listą lekarzy/techników | Tak / Nie Nie – 0 pkt. Tak – 1 pkt. |  |
| 6. | Prezentacja mozaiki obrazów jednego pacjenta nie mniej niż 9 obrazów/ekran | Tak / Podać |  |
| 7. | Raport dawki pacjenta | Tak |  |
| 8. | Funkcja Last Image Hold | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                          ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (7) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| ARCHIWIZACJA |
| --- |
| 1. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 15 000 obrazów w rozdzielczości 1k x 1k | Tak / Podać |  |
| 2. | Zapis automatyczny / ręczny | Tak |  |
| 3. | Nagrywarka DVD do zapisywania obrazów (dogrywanie przeglądarki DICOM) | Tak |  |
| 4. | USB do zapisywania obrazów | Tak |  |
| WARUNKI DODATKOWE |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z dostawą systemu | Tak |  |
| 2. | Bezpośrednio pomiar dawki promieniowania | Tak |  |
| 3. | Alarm po 5 min. promieniowania/ po 10 min. przerwanie ekspozycji | Tak |  |
| 4. | Alarm sygnalizujący przekroczenie ustalonej dawki | Tak / Nie Tak – 10 pkt. |  |
| 5. | Drukarka termiczna, format A4 | Tak |  |
| 6. | Obsługa komunikatów DICOM Worklist, Send, Query/Retrive | Tak |  |
| 7. | Wykonawca dokona na własny koszt integracji dostarczonego aparatu z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS prod. Pixel Technology w zakresie w/w komunikatów | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥36 – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Dostawa i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów | Tak |  |
| 5. | Wykonywanie testów specjalistycznych i dostarczanie sprawozdań z testów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| 6. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą), menu urządzenia w j. polskim | Tak |  |

......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/