.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 24

1. Ultrasonograf – 1 szt.

Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………….

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy | Tak |  |
| 2. | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D min. 2 – 18 MHz | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Dynamika systemu > 250dB | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Przetwornik min. 12 - bitowy | TAK / PODAĆ |  |
| 5. | Technologia cyfrowa – min. ośmiokrotny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki | Tak |  |
| 6. | Min. 300 000 niezależnych kanałów odbiorczych | TAK / PODAĆ |  |
| 7. | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX, ilość jednocześnie wysyłanych impulsów do sondy w celu pobudzenia kryształów min. 192 | TAK / PODAĆ |  |
| 8. | Regulacja głębokości pola obrazowego w zakresie min. 1- 36 cm | TAK / PODAĆ |  |
| 9. | Min. 3 niezależne identyczne gniazda dla różnego typu głowic obrazowych | TAK / PODAĆ |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o czwarty aktywny port do podłączenia dowolnej sondy | Tak |  |
| 11. | Monitor LCD, wielkość ekranu min. 19’’. Wysoka rozdzielczość. | TAK / PODAĆ |  |
| 12. | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) >50% pola powierzchni | TAK / PODAĆ |  |
| 13. | Rozdzielczość monitora LCD min. 1280 x 1024 | TAK / PODAĆ |  |
| 14. | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół | Tak |  |
| 15. | Urządzenie wyposażone w ruchome ramię | Tak |  |
| 16. | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | Tak |  |
| 17. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 18. | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia i wielkości poszczególnych funkcji | Tak |  |
| 19. | Możliwość zaprogramowania dostępnych do regulacji funkcji w zależności od wybieranej aplikacji | Tak |  |
| 20. | Regulacja wysokości panelu sterowania | Tak |  |
| 21. | Waga aparatu max 150 kg | Tak |  |
| 22. | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2000 obrazów | Tak |  |
| 23. | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – min. 30 sek | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................                                                                                                                      / miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |
| 1. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów, min.: - B - B + B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |  |
| I. | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
| 1. | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy (x) min. 36 cm | TAK / PODAĆ x ≥ 38 cm – 10 pkt. 38 cm > x ≥ 36 cm – 5 pkt. |  |
| 2. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE min. 20x | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | Tak |  |
| 4. | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 4 stref | Tak |  |
| 5. | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min. 400 obr/sek | TAK / PODAĆ ≥ 1000 – 10 pkt. |  |
| 6. | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
| 7. | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
| 8. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
| 9. | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | Tak |  |
| 10. | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |
| 11. | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
| 12. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | Tak |  |
| 13. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 6 ustawień | Tak |  |
| 14. | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) min. 6 ustawień | Tak |  |
| 15. | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |
| 16. | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK / PODAĆ ≥15 m/sek – 10 pkt. |  |
| 17. | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                          ................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | Oprogramowanie poprawiające obrazowanie igły biopsyjnej niezależnie od kąta wprowadzania igły | Tak |  |
| II. | Tryb M | Tak |  |
| 1. | Obrazowanie M-mode typu anatomicznego z możliwością ustawienia dowolnej wielkości i kąta pochylenia | Tak |  |
| 2. | Możliwość zmiany pochylenia i pozycji linii M-mode po zamrożeniu obrazu | Tak |  |
| III. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK / PODAĆ |  |
| 1. | Zakres prędkości min. 14 m/sek dla zerowego kąta | TAK / PODAĆ |  |
| 2. | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-20 mm | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK / PODAĆ ≥ 30 stopni – 5 pkt. |  |
| 4. | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
| 5. | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – max. +/- 80 stopni | TAK / PODAĆ |  |
| 6. | Automatyczna korekta kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 7. | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 8. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |
| IV. | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | Tak |  |
| 1. | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK / PODAĆ |  |
| 2. | Zakres prędkości Dopplera kolorowego min.: +/- 4,0 m/s | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Regulacja ilości map kolorów – min. 8 map | TAK / PODAĆ |  |
| 5. | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | Tak |  |
| V. | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) i power doppler kierunkowy | Tak |  |
| VI. | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | Tak |  |
| VII. | Moduł kardiologiczny | Tak |  |
| 1. | Tryb Dopplera Ciągłego min. 20 m/sek | Tak |  |
| 2. | Tkankowy Doppler spektralny | Tak |  |
| 3. | Kolorowy Doppler tkankowy Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | Tak |  |
| VIII. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne | Tak |  |
| 2. | Liczba par kursorów pomiarowych – min. 10 | Tak |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | Tak |  |
| 4. | Pakiet do półautomatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | Tak |  |
| 5. | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów z pakietu kardiologicznego na obrazach z archiwum | Tak |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |
| I. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych | Tak / Podać typ |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika– min. 2-6 MHz | TAK / PODAĆ |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| 5. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | Tak |  |
| II. | Głowica sektorowa kardiologiczna | Tak / Podać typ |  |
| 1. | Zakres częstotliwości emitowanych przez głowicę nie mniejszy niż od 2 do 4,5 MHz | TAK / PODAĆ |  |
| 2. | Kąt widzenia nie mniejszy niż 90º | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Ilość elementów min. 90 | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| III. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa | Tak / Podać typ |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika– zakres min. 4 -10 MHz | TAK / PODAĆ |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 190 | TAK / PODAĆ |  |
| 3. | Szerokość czoła głowicy – podać szerokości 35 - 40 mm | TAK / PODAĆ |  |
| 4. | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
| 5. | Kąt odchylenia wiązki Dopplera dla CD min. +/-30 stopni | TAK / PODAĆ |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |
| 1. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
| 2. | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | Tak |  |
| 3. | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | Tak |  |
| 5. | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalna pojemność - 500 GB | TAK / PODAĆ |  |
| 6. | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
| 7. | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |
| 8. | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
| 9. | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym: min. jeden port umieszczony na panelu sterowania | Tak |  |
| 10. | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI i S-VHS | Tak |  |
| 11. | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | Tak |  |
| 12. | Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |
| 1. | Powiększanie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x 8 | Tak |  |
| 2. | Powiększanie obrazu po zamrożeniu: min. x 8 | Tak |  |
| 3. | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 8 | Tak |  |
| 4. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
| 5. | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |
| 6. | Podświetlane klawisze operatora | Tak |  |
| 7. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie lini bazowej – dostępne w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 8. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | Tak |  |
| 9. | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| DYSTRYBUCJA OBRAZÓW |
| 1. | Oferent dostarczy aparat USG wyposażony w moduł DICOM oraz licencje do obsługi komunikatów DICOM Worklist, Send, Store. Wykonawca dokona na własny koszt integracji dostarczonego USG z posiadanym przez Szpital systemem PACS i RIS prod. Pixel Technology w zakresie w/w komunikatów. Badania opisywane muszą być w posiadanym systemie RIS. | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, sprinter) min. 24 miesiące | TAK / PODAĆ ≥ 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy do 3 dni roboczych o ile naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych - od daty zgłoszenia awarii w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 3 dni roboczych o ile naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy oraz w przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (25) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe – nieużywane, niepowystawowe | Tak |  |
| 3. | Dostawa i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 4. | Bezpłatne przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/