.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3)

                                  Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 2
1. Aparat cyfrowy rtg – stacjonarny – 1 szt.
Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................
L.p.
PARAMETRY 
PARAMETR WYMAGANY/Punktacja
OFEROWANE PARAMETRY


WYMAGANIA OGÓLNE



1.
Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół pacjenta, statyw sufitowy lampy oraz statyw do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta
TAK


2.
Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem (sterownia -pracownia)
TAK 


            GENERATOR

1.
Generator typu HF
TAK 


2.
Moc generatora ≥ 65 kW
Tak / Podać


3.
Zakres napięć ≥ 40 – 150 kV
Tak / Podać


4.
Zakres mAs min. ≤ 0,5 mAs, max. ≥ 800 mAs
Tak / Podać


5.
Zakres prądów min. ≤ 20 mA, max. ≥ 625 mA
Tak / Podać


6.
Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms
Tak / Podać


7.
Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji
TAK


8.
Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC ≥ 750 programów
Tak / Podać


9.
Zasilanie 3x400V / 50 Hz
TAK 


            ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

1.
Statyw z lampą mocowany na suficie
TAK 


2.
Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej ≥ ± 125°
Tak / Podać


3.
Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej ≥ ±180°
Tak / Podać


4.
Zakres ruchu pionowego kolumny ≥ 140 cm
Tak / Podać

≥ 180 cm – 10 pkt


5.
Zakres ruchu wzdłużnego ≥ 340 cm
Tak / Podać


6.
Zakres ruchu poprzecznego ≥ 150 cm
Tak / Podać

≥ 200 cm – 10 pkt


7.
Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji
TAK


8.
Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy RTG
TAK


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

                                  Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych
9.
Możliwość modyfikacji czułości detektora, zmiany wielkości dawki na panelu dotykowym usytuowanym na kołpaku lampy RTG
Tak / Nie

Tak – 10 pkt


10.
Wyświetlanie pomiaru odległości SID
Tak


11.
Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy
Tak


12.
Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z szufladą w statywie do zdjęć odległościowych – detektor w pionie i poziomie
Tak


13.
Ruch pionowy lampy zmotoryzowany
Tak


14.
Automatyczna i ręczna kolimacja
Tak


15.
Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym
TAK


          LAMPA RTG

1.
Wielkość małego ogniska lampy ≤ 0,6 mm
Tak/Podać


2.
Wielkość dużego ogniska lampy ≤ 1,2 mm
   Tak / Podać

≤ 1,0 mm – 10 pkt


3.
Pojemność cieplna anody ≥ 300 kHU
Tak / Podać

≥ 600 kHU – 10 pkt


4.
Pojemność cieplna lampy ≥ 1,3 MHU
Tak / Podać

≥ 1,7 MHU – 5 pkt

≥ 2,1 MHU – 10 pkt


5.
Prędkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min
Tak / Podać


6.
Szybkość chłodzenia anody ≥ 100 kHU/min
Tak / Podać


7.
Moc ogniska małego ≥30 kW
Tak / Podać


8.
Moc ogniska dużego ≥ 70 kW
Tak / Podać

≥ 100 kW – 10 pkt


9.
Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem
Tak


10.
Filtracja własna ≥ 2 mm Al
Tak / Podać


11.
Filtry dodatkowe ≥ 3 (Cu)
Tak / Podać


12.
Laserowy wskaźnik centrowania
Tak


13.
Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG
Tak



STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH



1.
Statyw mocowany do podłogi
Tak


2.
Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie
Tak


3.
Uchwyty do rąk pacjenta
Tak


4.
Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający projekcje zdjęcia PA i bocznych, uchwyt do bobixów
Tak


5.
Możliwość poziomego ustawienia stolika statywu
Tak


6.
Ekwiwalent Al płyty pacjenta statywu ≤ 1 mm Al
Tak


7.
Odległość powierzchnia detektora - płyta pacjenta ≤ 55 mm
Tak


8.
Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤ 40 cm
Tak / Podać


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie
                                                                                        ......................................................................
                                                                              / miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

                                  Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych
9.
Maksymalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≥ 160 cm
Tak / Podać


10.
Automatyka AEC min. 3 komorowa
Tak


11.
Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi
Tak


12.
Możliwość wykonywania zdjęć składanych kości długich w statywie
Tak


13.
Automatyczny dobór ilości wykonywanych zdjęć do obszaru badania
Tak


14.
Specjalny statyw do pozycjonowania pacjenta w celu wykonania zdjęć kości długich
Tak


           DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STATYWIE DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

1.
Minimalny rozmiar detektora CsI na stałe zabudowanego w ruchomym statywie 42 x 42 cm
Tak/Podać


2.
Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 8,0 Mp
   Tak / Podać


3.
Rozmiar piksela ≤ 150 µm
Tak / Podać


4.
Głębokość akwizycji ≥ 12 bit
Tak / Podać


5.
DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 50 %
Tak / Podać


6.
Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm
Tak / Podać


7.
Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa dla zabudowanego detektora dla wymaganych ekspozycji bez wykorzystywania kratki przeciwrozproszeniowej
Tak 



PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY



1.
Detektor przenośny bezprzewodowy CsI umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG z kratką przeciwrozproszeniową oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG np. na dla pacjentów na wózkach transportowych, wózkach inwalidzkich oraz swobodnych projekcji promieniami poziomymi i pionowymi. Bezprzewodowy transfer danych.
Tak


2.
Waga detektora z zainstalowanym akumulatorem ≤ 3,5 kg
Tak / Podać


3.
Max obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki ≥ 100 kg
Tak / Podać


4.
Minimalny rozmiar detektora ≥ 35 x 43 cm
Tak / Podać


5.
Aktywne pole obrazowania ≥ 34 x 42 cm
Tak / Podać


6.
Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) ≥ 6,5 Mp
Tak / Podać


7.
Rozmiar piksela ≤ 150 µm
Tak / Podać


8.
Głębokość akwizycji ≥ 12 bit
Tak / Podać


9.
DQE dla 1,0 Lp/mm ≥ 50 %
Tak / Podać


10.
Przyłączalna/zatrzaskowa kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego niewymagająca późniejszego procesu usuwania jej z obrazu rtg za pomocą specjalistycznego oprogramowania
Tak


11.
Akumulator o pojemności pozwalającej na wykonanie co najmniej 180 zdjęć bez konieczności doładowywania
Tak


12.
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Tak


13.
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów umożliwiająca jednoczesna ładowanie min. 3 akumulatorów
Tak


14.
W zestawie zapasowy akumulator
Tak


15.
Ładowanie akumulatora w stole
Tak  / Nie

Tak- 10 pkt


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                  ......................................................................
                                                                              / miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

                                  Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych
           STÓŁ PACJENTA

1.
Stół z kieszenią do instalacji przenośnego cyfrowego detektora
Tak


2.
Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji ≥ 200 kg
   Tak / Podać

≥ 300 kg – 10 pkt


3.
Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego ≥ 30 cm
Tak / Podać


4.
Minimalna odległość blatu od podłogi ≤ 55 cm
Tak / Podać


5.
Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 85 cm
Tak / Podać


6.
Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV ≤ 0,75 mm Al.
Tak / Podać


7.
Długość płyty pacjenta ≥ 220 cm
Tak / Podać


8.
Długość obszaru przenikalnego dla promieniowania rentgenowskiego ≥ 200 cm
Tak / Podać


9.
Szerokość płyty pacjenta ≥ 75 cm
Tak / Podać


10.
Pływająca płyta pacjenta
Tak


11.
Przesuw wzdłużny blatu ≥ 95 cm
Tak / Podać


12.
Przesuw poprzeczny blatu ≥ 25 cm
Tak / Podać


13.
Automatyka AEC 3-komorowa
Tak


14.
Przyciski nożne do ruchu stołu
Tak



KONSOLA TECHNIKA



1.
Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tkz. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat RTG ma posiadać oryginalną dedykowaną stację technika i konsolę generatora).
Tak


2.
Dotykowy monitor LCD 19”, min. 1208x1024
Tak / Podać


3.
Pojemność dysku obrazowego ≥ 4 000 obrazów
Tak / Podać


4.
Normalny czas od zakończenia akwizycji obrazu do wyświetlenia na monitorze ≤ 5 s
Tak / Podać


5.
Regulacja jasności i kontrastu obrazów. Automatyczny dobór parametrów obrazu w zależności od wskazanego myszka obszaru / programu anatomicznego.
Tak 


6.
Przeglądnie obrazów w trybie pełnoekranowym z możliwością regulacji jasności i kontrastu bez wpływu tych zmian na w/w parametry poza trybem pełnoekranowym
Tak 


7.
Ręczne, lub, automatyczne i ręczne składanie zdjęć
Tak / Podać


8.
Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego
Tak 


9.
Oprogramowanie do poprawy kontrastowości obrazu
Tak / Nie

Tak – 10 pkt


10.
Możliwość pomiarów długości, kątów
Tak


11.
Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R
Tak


12.
Możliwość obracania i powiększania obrazu
Tak


13.
Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw ≥ 750
Tak / Podać


14.
Interfejs użytkownika w języku polskim lub piktogramy (ikony)
Tak


15.
Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów
Tak  


ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                                ......................................................................
                                                                              / miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )
FORMULARZ OFERTOWY (3) – cd.

                                  Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych
16.
Nagrywarka CD i/lub DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM
Tak


17.
Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG
Tak


18.
UPS o czasie podtrzymania min. 5 min. dla zasilania konsoli technika aparatu RTG
Tak


            DYSTRYBUCJA OBRAZÓW

1.
Moduł komunikacji DICOM umożliwiający pełną komunikację aparatu RTG z systemem PACS/RIS w zakresie m.in.: DICOM Worklist, Send, Query/Retrive wraz z integracją z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS – firmy Pixel Technology
Tak


2.
Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z bezterminowym podłączeniem i konfiguracją oferowanego aparatu RTG i stacji technika z posiadanym przez szpital systemem PACS/RIS prod. Pixel Technology w zakresie w/w komunikatów, 
Tak



PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU



1.
Pełna gwarancja na oferowany aparat i wyposażenie min. 24 miesiące
Tak / Podać

≥ 36 miesięcy

– 10 pkt.

≥ 48 miesięcy

– 20 pkt.


2.
Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych -  od daty zgłoszenia awarii
Tak 


3.
Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych
Tak 


4.
Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym
Tak 


             POZOSTAŁE

1.
Rok produkcji min. 2017
Tak 


2.
Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane
Tak 


3.
Obsługa w języku polskim
Tak 


4.
Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
Tak 


5.
Wykonanie testów akceptacyjnych (odbiorczych) i specjalistycznych po oddaniu aparatu i dostarczenie sprawozdania z testów
Tak


6.
Wykonywanie testów specjalistycznych i dostarczanie sprawozdań z testów w okresie gwarancyjnym
Tak


7.
Dostarczenie wymaganego zestawu osłon indywidualnych dla pacjenta i personelu medycznego zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe
Tak


8.
Dostawa zestawu fantomów do wykonywania kontroli jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
Tak


9.
Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia
Tak


10.
Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)
Tak


11.
Dostawa DTR, propozycji ustawienia oraz szczegółowych wytycznych dotyczących prawidłowego przygotowania pomieszczenia do instalacji oferowanego aparatu RTG w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy
Tak  


                                                                   ......................................................................
                                                                              / miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

