.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (5)

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

Zadanie 4

1. Aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt.

Typ/model urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………

Producent: ...........................................................................................................

Kraj pochodzenia: .................................................................................................

| L.p. | PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY/Punktacja | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |  |
| 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Tak |  |
| 3. | Masa aparatu < 150 kg | Tak / Podać |  |
| 4. | Wymiary aparatu nie większe niż: szerokość 85 cm, głębokość 85 cm | Tak / Podać |  |
| 5. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) z bezpiecznikami automatycznymi | Tak |  |
| 6. | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |
| 7. | Kółka jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) | Tak |  |
| 8. | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | Tak |  |
| 9. | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |
| 10. | Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli (O2 i N2O). W zestawie niezbędne akcesoria umożliwiające podłączenie butli oraz półka z uchwytem do bezpiecznego zamocowania butli. | Tak |  |
| 11. | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Tak |  |
| 12. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak |  |
| 13. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak |  |
| 14. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen | Tak |  |
| Układ oddechowy |
| 1. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Tak |  |
| 2. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2. | Tak |  |
| 3. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |
| 4. | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 25 l/min. | Tak |  |
| 5. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi. | Tak / Podać |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

................................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (5) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 6. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirator anestetyczny |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 1. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak |  |
| 2. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |
| 3. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |
| 4. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Tak |  |
| 5. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości od 0,2 l/min. – 10 l/min. | Tak |  |
| 6. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | Tak |  |
| 7. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Tak |  |
| 8. | Tryb wentylacji CPAP + PSV | Tak |  |
| 9. | Na żądanie podanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna | Tak |  |
| 10. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak / Podać |  |
|  | Regulacje |  |  |
| 1. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 6 | Tak / Podać |  |
| 2. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak / Podać |  |
| 3. | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Tak / Podać |  |
| 4. | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml – wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa | Tak / Podać |  |
| 5. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak / Podać |  |
| 6. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak / Podać |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 1. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV/MV np. podczas indukcji znieczulenia | Tak |  |
| 2. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 3. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 4. | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
| 5. | Alarm Apnea | Tak |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 1. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |
| 2. | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |
| 3. | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |
| 4. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 5. | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |
| 6. | Pomiar ciśnienia PEEP | Tak |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (5) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 7. | Pomiar częstość oddychania | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczną | Tak |  |
| 9. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Tak |  |
| 10. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Tak |  |
| 11. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem podatności | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna | Tak |  |
| 1. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia. | Tak / Podać |  |
| 2. | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Tak |  |
| 3. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Tak |  |
| 4. | Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | Tak |  |
| 5. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |
| 6. | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Tak |  |
| PAROWNIK |
| 1. | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec, | Tak |  |
| 2. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem, typ wlewu Quick Fil Abbott | Tak |  |
| 3. | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Tak |  |
| MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULANIA Tak / podać typ i producenta |
| 1. | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | Tak / Podać |  |
| 2. | Przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | Tak / Podać |  |
| 3. | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | Tak |  |
| 5. | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | Tak / Podać ≥ 120 min. – 10 pkt. |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (5) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 6. | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych | Tak |  |
| 8. | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | Tak |  |
| 9. | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | Tak |  |
| 10. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Tak |  |
|  | POMIAR EKG | Tak |  |
| 1. | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
| 2. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 3. | Pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | Tak / Podać |  |
| 4. | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak |  |
| 5. | Podstawowa analiza arytmii pracy serca. Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Tak |  |
| 6. | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |
| 7. | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min. | Tak / Podać |  |
|  | POMIAR SATURACJI I TĘTNA | Tak |  |
| 1. | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak |  |
| 2. | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | Tak |  |
|  | POMIAR TEMPERATUR | Tak |  |
| 1. | Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej (w zestawie przewód do podłączenia czujnika) | Tak |  |
| 2. | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur, wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | Tak |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA | Tak |  |
| 1. | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Tak |  |
| 2. | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | Tak / Podać |  |
| 3. | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) | Tak |  |
| 4. | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | Tak / Podać |  |
| 5. | Pomiar głębokości znieczulenia BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych (opcja w monitorze lub urządzenie zewnętrzne) | Tak / Podać Wyświetlanie na ekranie monitora- 10 pkt |  |
| 6. | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji (opcja w monitorze lub urządzenie zewnętrzne) | Tak / Podać Wyświetlanie na ekranie monitora- 10 pkt |  |

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie                                                                                                               ......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

.........................................

( pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY (5) – cd.

Zestawienie Wymaganych Parametrów Techniczno – Eksploatacyjnych

| 7. | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Tak |  |
| 9. | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia substancji potencjalnie toksycznych) | Tak |  |
| 10. | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Tak |  |
| 11. | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |
| PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak / Podać ≥ 36 miesięcy – 10 pkt. |  |
| 2. | Zapewnienie czasu naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych - od daty zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 3. | Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych gdy nie zachodzi konieczność wymiany części oraz w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 7 dni roboczych gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych | Tak |  |
| 4. | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych | Tak |  |
| 5. | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym | Tak |  |
| POZOSTAŁE |
| 1. | Rok produkcji min. 2017 | Tak |  |
| 2. | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 3. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |
| 4. | Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
| 5. | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji urządzenia | Tak |  |
| 6. | Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą) | Tak |  |

......................................................................

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/